## Sheet1
DSA设备采购需求表
设备名称 | 申请数量 | 是否属于进口设备 | 是否有专用耗材 | 备注
DSA | 1 | 否 | 否
采购需求：
标的名称：医用血管造影X射线系统 标的数量：1 主要功能或目标：满足临床的诊疗需要 需满足的要求：质量可靠，性能稳定，保修期5年
技术参数：
核心要求： 一、 核心硬件参数 1、机架类型：超灵动的落地式机架； 2、CRA：≥90°，CAU：≥90°； 3、等中心到焦点距离：≥78cm； 4、床面旋转角度：≥270度 5、球管热容量 ≥5.0 MHU； 6、球管散热率≥13000W； 7、球管10分钟透视功率：≥4500W； 8、球管：最小焦点功率：≥30kW； 9、平板探测器：≥16-bit 超清兼容型； 10、平板探测器≥6种物理成像视野 二、 功能与性能参数 成像功能： 支持数字减影血管造影（DSA）、数字化体层摄影 剂量管理： 具备剂量防护平台，致力于降低患者辐射剂量及造影剂用量 操作辅助： 配备床旁液晶触摸屏，支持实时多工作点操作技术，简化临床流程 三、 系统与配套参数 1、机架 1.1.整体要求：落地式机架，能覆盖全身的功能，满足心、脑、周围血管的造影和介入治疗需要 1.2.机架可进行等中心旋转； 1.3.机架运动包含电动方式、手动方式； 1.4.C型臂最高旋转速度（非旋转采集）LAO/RAO：≥25°/秒； 1.5.C型臂最高环内滑动速度（非旋转采集）CRAN/CAU：≥25°/秒； 1.6.CRA：≥90°； 1.7.CAU：≥90°； 1.8.RAO：≥185°； 1.9.LAO：≥120°； 1.10.旋转采集角度：≥200°； 1.11.床旁可以单手柄控制、操作C型臂机架的运动； 1.12.C臂的旋转角度：血管检查摆位无死角，C臂旋转至任何角度均可投照； 1.13.数码显示所有C型臂旋转角度信息； 1.14.C型臂弧深：≥90cm（不包括L臂/延长臂补偿）； 1.15.机架可分别在头位、左侧位、右侧位进行透视和采集； 1.16.等中心到焦点距离：≥78cm； 2、导管床 2.1.满足全身检查、治疗的要求； 2.2.床面材质：碳纤维材料； 2.3.纵向运动范围：≥120cm； 2.4.导管床横向运动范围：≥36cm； 2.5.床面升降范围：≥28cm； 2.6.床面最低高度：≤77cm； 2.7.任意位置承重：≥250KG+500N额外CPR承重； 2.8.床长度：≥315cm； 2.9.床宽度：≥50cm； 2.10.床面旋转角度：≥270度； 3、检查室内控制系统 3.1.床旁液晶触摸控制屏； 3.2.控制屏可置于导管床3边，或者控制室内； 3.3.可进行图像采集条件控制； 3.4.可进行图像后处理及量化分析控制； 4、控制室并行处理工作站 4.1.透视或曝光时可进行图像处理和存档浏览等工作，可独立运行； 4.2.术中可执行像素位移和测量分析功能； 4.3.可同时浏览两个序列； 4.4.可同时处理不同病人的信息。 4.5.进行QCA后，可立即与检查室分享； 5、高压发生器 5.1.高频逆变发生器，功率：≥100KW； 5.2.最大管电流：≥1000mA； 5.3.逆变频率：≥100kHz； 5.4.最小管电压：≤40KV； 5.5.最大管电压：≥125KV； 6、X线球管 6.1.球管阳极热容量：≥5.0MHU； 6.2.球管管套热容量：≥7.0MHU； 6.3.最大阳极冷却速率：≥1000kHU/min； 6.4.球管阳极散热率：≥1300W； 6.5.外壳材质：金属陶瓷； 6.6.液态金属轴承球管； 6.7.10分钟透视功率：≥4500W； 6.8.球管阳极转速：≤9000转/分钟； 6.9.球管小焦点≤0.4mm，大焦点≥0.7mm； 6.10.最小焦点功率≥30kW，最大焦点功率≥60kW； 6.11.球管阳极靶边直径：≥160mm； 6.12.球管采用直接油冷技术，即冷却油直达阳极靶面的冷却方式，或采用水冷+油冷双重冷却系统； 6.13.球管内置栅控技术，或高压发生器控制脉冲透视，以消除传统脉冲透视产生的软射线； 6.14.球管内置多档金属铜滤片≥5档，最厚≥0.9mm； 6.15.配备通用型、虹膜型等多种遮光器； 6.16.遮光器位置可存储； 6.17.心脏介入手术中，挡板可根据投照角度自动定位； 6.18.透视末帧图像上可实现无射线调节遮光板、滤线器位置； 7、平板探测器 7.1.探测器类型：≥16bits非晶硅数字化平板探测器； 7.2.平板外壳大小（对角线）：≤58cm； 7.3.最大有效成像视野（对角线）：≥39cm； 7.4.≥6种物理成像视野，以适应不同部位介入需要； 7.5.最大图像矩阵灰阶输出：≥1420x1560x16bits； 7.6.平板探测器分辨率：≥2.7LP／mm； 7.7.像素尺寸：≤185μm； 7.8.DQE：≥70%； 7.9.平板探测器无需水冷装置； 7.10.平板探测器带有非接触式防碰撞保护装置及防碰撞自动控制； 8、图像显示器 8.1.控制室：≥24英寸高亮医用高分辨率LCD显示器； 8.2.高分辨率LCD显示器，显示矩阵：≥1280x1024； 8.3.最大视角：≥170°； 8.4.亮度：≥400Cd/m2； 8.5.操作室：≥27英寸高亮医用高分辨率宽屏LCD显示器； 9、图像系统 9.1.外周采集、处理、存储≥1024*1024矩阵； 9.2.外周采集帧率≥6帧 /秒； 9.3.心脏采集、处理、存储≥1024*1024矩阵； 9.4.心脏采集帧率≥30帧 /秒； 9.5.实时减影； 9.6.脉冲透视； 9.7.床旁可直接选择透视剂量：≥3档 9.8.可存储单幅及序列透视图象，透视序列可以同屏多幅图像形式显示于参考屏上； 9.9.最大脉冲透视速度：≥30幅/秒； 9.10.最小脉冲透视速度：≤3.75幅/秒； 9.11.具有透视末帧图像保持功能； 9.12.硬盘图像存储量1024 矩阵≥50,000幅； 9.13.后处理功能：包括改变回放速度、选择路标图像、电子遮光器、边缘增强、图像反转、附加注解、快速选择图像、移动放大、可变速度循环放映、造影图像自动窗宽、窗位调节、重定蒙片、手动自动像素移位、最大路径和骨标记等； 9.14.血管序列实时DSA功能和DA功能； 9.15.图像显示功能：包含采集时间、日期显示、图像冻结，灰阶反转，图像标注，左／右标识，文字注释，解剖背景等； 9.16.路径图造影剂自动峰值保持功能； 9.17.支持术中事件记录并存储； 10、测量分析（主机系统） 10.1.左心室分析软件，可测量舒张末期和收缩末期容积、射血分数、每博量测定； 10.2.三种方法以上室壁运动曲线测量； 10.3.冠脉分析软件，所选血管段直径、狭窄信息、截面积、狭窄百分比、压力级值等测量； 10.4.以上定量分析软件均能够在主机上而非工作站上实现，并能够实现机房内的床边测量； 11、旋转采集 11.1. L臂正位旋转采集C臂旋转速度：≥50度/秒，有效覆盖范围：≥200度； 11.2. L臂侧位旋转采集C臂旋转速度：≥40度/秒，有效覆盖范围：≥180度； 11.3. 最快采集速度：≥30幅/秒； 11.4.可实时减影； 12、网络与接口 12.1.具有DICOM Send功能； 12.2.具有DICOM Print功能； 12.3.具有DICOM Query/Retrieve功能； 12.4.具有DICOM Worklist功能； 12.5.具有DICOM MPPS功能； 12.6.激光相机接口； 12.7.高压注射器接口； 13、附件及第三方附属设备 13.1.具备整个系统的升级能力； 13.2.具有双向对讲系统； 13.3.具有图像处理操作面板； 13.4.具有遥控器≥2个，遥控器具有激光灯指示功能； 13.5.具有悬吊式射线防护屏； 13.6.具有床旁射线防护帘； 13.7.具有悬吊式手术灯； 14、智能路径图功能 14.1.可针对脑血管、胸部、腹部等不同检查部位，设置专门的路径图参数，并可在床旁液晶触摸屏上直接进行参数调整； 14.2.可在床旁液晶触摸屏上选择针对导管引导、打胶、放置弹簧圈等不同介入操作的专门路径图模式； 14.3.可自定义针对特殊介入操作类型的路径图显示模式； 14.4.在不同路径图模式下，可对路径图中的减影血管影像、介入植入物（导丝导管、胶、弹簧圈等）、解剖背景的亮度进行分别的独立调节； 14.5.液晶触摸屏上具有专门的路径图运动伪影自动消除键，可随时对由于病人微小运动导致的路径图伪影（常被误认为漏胶）进行自动实时补偿校正，有效减少运动伪影的影响； 15、组合蒙片功能 15.1.可对用于实时DSA的蒙片数量进行实时组合优化，以明显降低蒙片的背景噪声，显著提高DSA的图像质量； 15.2.可对用于实时DSA的蒙片数量进行实时组合优化，在保持相同噪声水平的前提下，明显降低辐射剂量； 15.3.在实时DSA图像显示前的瞬间，可显示组合蒙片图像； 15.4.可对组合蒙片的数量调整，最大组合蒙片数量：≥5幅； 15.5.可针对不同检查部位进行蒙片数量的个性化组合； 16、射线剂量防护技术 16.1.采用铜滤片自动插入技术消除球管软射线，最厚：≥0.9mm； 16.2.插入铜滤片数：≥3片，具备自动和手动两种方式； 16.3.具有管球内置栅控技术，非高压发生器控制脉冲透视，以消除传统脉冲透视产生的软射线； 16.4.透视图像存储功能：≥600幅透视图像连续存储； 16.5.具有射线剂量监测功能，透视时，表面剂量率显示；透视间期，显示积累剂量，区域剂量和剂量限值； 16.6.具有床下防护铅帘，悬吊式防护铅屏； 16.7.具备低剂量高清成像技术 17、实时冠脉支架精细显影功能 17.1.采集动态图像的同时，同时显示增强后的支架和球囊图像； 17.2.实时冠脉支架精晰显影在每幅图像上，自动探测球囊标记点； 18、高级三维图像处理工作站 18.1.有独立的原装三维重建工作站硬件和软件； 18.2.机架旋转速度≥55度/秒，覆盖范围≥200度； 18.3.机架可在头位及侧位进行三维采集； 18.4.血管重建速度：自旋转采集起至重建结束的时间≤19秒； 18.5.具有体积/表面重建,最大密度投影、双透视成像功能、模拟机架位、钙化斑成像、透明血管成像功能等；
服务要求：
服务要求： 1.提供24小时技术支持，国内维修中心需在24小时内响应故障报修，确保设备快速恢复使用。 对于紧急维修，应在规定时间内（如24小时内）提供备用设备，避免设备长时间停机影响临床使用。 维修质量与配件供应 2.使用原厂认证的全新配件进行维修，确保配件质量与设备兼容性。 维修工程师需具备原厂培训资质，保证维修技术的专业性，避免因维修不当导致设备二次损坏。 定期维护与巡检 3.定期安排专业工程师进行设备巡检（如每月1次），提交巡检报告，及时发现并处理潜在故障隐患。 对设备的老化部件进行评估和更换，延长设备使用寿命。 培训与技术支持 4.提供操作培训，包括设备的基本使用、特殊功能（如窄带成像等）及日常维护保养方法。 提供终身免费的应用咨询和技术帮助，解答临床使用中的问题。 保修与质保服务 5.设备通常提供至少5年全保，在保修期内免费维修或更换损坏部件。 保修期满前一个月，供应商需安排专业人员上门检测设备性能，确保符合使用标准。 软件升级与兼容性 6.提供终身免费的软件升级服务，确保设备功能与临床需求同步更新。 保证设备与医院现有系统（如图像存储、传输系统）的兼容性，支持数据的实时传输和存储。