## Sheet1
皮肤科设备采购需求表
设备名称 | 申请数量 | 是否有专用耗材 | 备注
液氮治疗（液氮枪和液氮罐） | 1 | 否
调Q激光 | 1 | 否
强脉冲光治疗仪 | 1 | 否
点阵激光 | 1 | 否
全身紫外线机 | 1 | 否
红蓝光治疗仪 | 1 | 否
数码皮肤镜 | 1 | 否
短波理疗仪 | 2 | 否
高频电离子治疗机 | 1 | 否
采购需求：
1. 液氮治疗（液氮枪和液氮罐） 用于皮肤科液氮冷冻治疗，用于治疗各种病毒疣、寻常疣、扁平疣、脂溢性角化、皮赘、小型皮肤增生及早期浅表皮肤病变。需包含新亚品牌的 500ml 规格液氮枪及 YDS - 35 型号液氮罐，要求设备操作便捷、制冷效果稳定，能精准控制冷冻范围，保障治疗的安全性与有效性，满足门诊皮肤科日常液氮冷冻治疗需求。 2. 调Q激光 用本设备用于精准治疗皮肤各类色素性疾病和清除异物。用于治疗治疗太田痣、伊藤痣、咖啡斑、雀斑、老年斑等色素性皮肤病；有效清除蓝、黑、绿等颜色的职业纹身和外伤性粉尘沉着；可用于部分浅表血管性病变的治疗。采用调Q开关技术，具备纳秒级脉宽，能瞬间产生高峰值功率，精确粉碎靶目标而不损伤周围正常组织。设备应运行稳定，光斑能量分布均匀。 3. 强脉冲光治疗仪 本设备用于进行光子嫩肤及一系列光疗美容项目。用于治疗治疗皮肤光老化症状，如色素沉着、毛细血管扩张（红血丝）、改善粗大毛孔和细小皱纹；实现安全、高效的永久性脱毛；用于痤疮的消炎和控油治疗。应具备宽光谱特性，脉冲宽度、脉冲延时及能量密度等多参数连续可调，以适应不同靶组织、不同肤质的治疗需求。设备需配备针对脱毛、血管、色素等不同适应症的专用治疗头，并集成高效的接触式冷却系统，以保护表皮，提升治疗安全性和患者舒适度。 4. 点阵激光 本设备用于皮肤重建和瘢痕修复治疗。治疗痤疮后凹陷性瘢痕、手术及其他外伤所致瘢痕；进行面部年轻化治疗，改善皱纹和皮肤松弛；收紧皮肤、改善毛孔粗大。应采用点阵式激光发射技术，通过微小的激光束在皮肤上形成微治疗区，刺激深层胶原蛋白再生和重塑。设备需能精确调节点阵密度、覆盖率及单点能量，以控制治疗深度和强度，平衡疗效与恢复期。 5. 局部紫外线机 本设备用于治疗局部范围的顽固性皮肤病。治疗银屑病（牛皮癣）、白癜风、特应性皮炎、湿疹等需要全身紫外线照射的疾病。 应为窄谱中波紫外线（NB-UVB）治疗舱，其发射的311-313nm波长被证实对上述疾病疗效最佳且副作用小。舱体内部需采用高质量、长寿命的UVB灯管，并合理排布以确保患者治疗部位照射均匀。设备需具备精确的定时系统和剂量计算功能，并配备紧急停止开关和紫外线防护眼镜，确保治疗过程安全可控。 6. 红蓝黄光治疗仪 本设备用于皮肤炎症性疾病的非接触性物理治疗。主要用于轻中度炎症性痤疮的辅助治疗。蓝光（约415nm）可杀灭痤疮丙酸杆菌，起到抗菌消炎作用；红光（约633nm）可穿透组织更深，促进血液循环和细胞修复，减轻炎症反应，加速痤疮愈合。黄光（约590nm）可使皮肤黑色素生成减少，有利于细胞生长、成纤维细胞增殖，增强皮肤组织的免疫功能。设备需能分别输出高纯度的蓝光、红光和黄光，并可同时输出双光源组合，光照强度均匀稳定，可覆盖整个面部。操作应简单便捷，具备定时功能，治疗过程安全无痛。 7. 数码皮肤镜 本设备用于皮肤病变的无创、在体、实时观察与诊断，提升皮肤病诊断的准确率。辅助诊断色素性皮损（如色素痣、恶性黑色素瘤等）、非色素性皮损（如基底细胞癌、血管瘤等）的良恶性鉴别；动态监测可疑皮损的变化；用于毛发病、甲病的辅助诊断。技术要求： 系统需包含高分辨率的偏振光皮肤镜镜头，消除皮肤表面反光，无需接触皮肤和耦合剂即可观察表皮、真皮交界及乳头层真皮的微观结构。需配备UV镜头。需配备高清数码相机和稳定的图像采集系统。软件需具备强大的图像管理功能，支持图像存储、标注、对比分析（治疗前后对比、随访对比）和测量，并可生成诊断报告。 8. 短波理疗仪 本设备用于各敏感性皮肤、皮肤屏障受损的修复与护理，快速缓解皮肤红、痒、刺痛、灼热等敏感症状，改善面部潮红、毛细血管扩张；同时可辅助修复光电等医美术后皮肤，减轻术后泛红、干燥。配合治疗轻中度玫瑰痤疮及痤疮，无创改善皮肤敏感状态与锁水能力。 9. 高频电离子治疗机 本设备用于皮肤科、外科对体表赘生物、皮肤病变进行微创电灼、电凝、电切治疗，可快速止血，实现病变组织的精准祛除与凝固修复。
技术参数：
1. 液氮治疗装置（液氮枪和液氮罐） 技术参数： 液氮罐： 容量： ≥500ml。 保温性能： 采用高真空多层绝热技术，日蒸发率 ≤ 5%。 材质： 内胆为耐低温铝合金或不锈钢，外胆为不锈钢。 安全性： 配备防爆泄压装置，确保使用安全。 液氮枪： 工作压力： 可调节，范围约0.05-0.3MPa。 喷射模式： 至少具备连续喷射和点射两种模式，雾化效果均匀。 枪体设计： 符合人体工程学，轻便防滑，操作灵活。
2. 调Q开关激光治疗仪 技术参数： 激光介质： 掺钕钇铝石榴石（Nd:YAG）。 工作波长： 具备1064nm基础波长，并可通过倍频技术输出532nm波长。可选配585nm/650nm等波长以扩展适应症。 脉冲宽度（脉宽）： 纳秒（ns）级，典型值≤10ns。 最大输出能量： 1064nm波长下 ≥ 1600mJ。 532nm波长下 ≥ 800mJ。 光斑尺寸： 可切换，常用范围2-8mm。 重复频率： 1-10Hz可调。
3. 强脉冲光治疗仪 技术参数： 光谱范围： 500-1200nm连续波段，配备不同波段的滤光片（如515nm、560nm、615nm、640nm、695nm）。 输出能量密度： 最高 ≥ 40 J/cm²。 脉冲特性： 具备单脉冲、双脉冲、三脉冲模式；脉冲宽度在0.5-100ms范围内连续可调；脉冲延时在1-500ms范围内可调。 冷却系统： 集成高效半导体接触式冷却，治疗头温度可降至0-5℃。 治疗手具： 标配至少包含脱毛、血管、色素及光子嫩肤等多种治疗头。
4. 点阵激光治疗仪 技术参数： 激光类型： 二氧化碳（CO₂）点阵激光。CO₂激光波长： 10600nm。 点阵模式： 可调节点阵密度、扫描图形形状（方形、圆形、线性等）及覆盖率。 能量参数： 单点能量/能量密度： 可调（如CO₂激光：1-100 mJ/微孔；能量密度5-100 J/cm²）。 作用深度： 可调，最高可达真皮深层。 扫描系统： 配备计算机图形发生器（CPG），可实现自动、均匀、快速的扫描。
5. 局部紫外线光疗仪 技术参数： 光源类型： 窄谱中波紫外线（NB-UVB）。 峰值波长： 311-313nm。 灯管数量与排布： ≥ 12支飞利浦TL-01或同等品质灯管，采用多模块设计。 单模块辐照面积： 240×350mm2。 辐照度:≥20mW/cm2 控制系统： 内置光功率计，实时监测并校准辐照强度。 可基于患者MED（最小红斑量）或皮肤类型设定并自动计算照射剂量。 具备精确的定时器（1秒-10分钟）和紧急停止按钮。
6. 红蓝光治疗仪 技术参数要求： 光源： 发光二极管（LED）。 输出波长： 蓝光： 峰值波长415nm ± 5nm。 红光： 峰值波长633nm ± 5nm。 黄光: 峰值波长590nm ± 5nm 辐照度： 在标准治疗距离下，单色光辐照度 ≥ 50 mW/cm²。 治疗面积： 照射面板面积 ≥ 30cm x 30cm，可覆盖整个面部。 定时功能： 1-30分钟可调，精度±1秒。
7. 数码皮肤镜成像系统 技术参数： 光学系统： 成像模式： 支持偏振光成像（无需接触皮肤和耦合剂）和浸油式成像。 镜头： 光学放大倍数≥20倍，靶面直径≥28mm。UV镜头放大倍数≥20倍，靶面直径≥52mm 图像采集： 相机： 彩色数字CCD或CMOS相机，有效像素≥500万。 分辨率： 图像分辨率≥1920x1080像素。 软件功能： 图像管理： 支持患者信息录入、图像存储、分类检索。 对比分析： 支持同一皮损在不同时间点的图像同屏对比、缩放、旋转。 测量工具： 具备标尺、角度测量、面积计算功能。 报告生成： 可生成包含图像和文字描述的诊断报告
8. 短波理疗仪 技术参数要求： 射频系统：双极涡流电场，无焦耳热；分层聚焦涡旋电场，能量0-10档可调。 水离子系统：单次补水20-40mL；可逆性电致孔促渗，支持水离子导入；电极非金属、接触无创。 操作与显示：≥10英寸彩色触摸液晶屏；支持AI参数自适应、多模式联合治疗；实时状态与故障提示。
9.高频电离子治疗机 技术参数要求： 工作频率：100kHz-5MHz（可调）。 输出功率：0-50W连续可调，功率误差≤10%。 工作模式：具备电灼、电凝、电切、碳化四种核心模式，脚踏/手控操作。 输出电极：标配针型、刀型等治疗头，电极可高温消毒，自由更换。
服务要求：
液氮治疗装置 ：1. 定期安检： 每年提供一次免费的真空保温性能和安全性检查。 2. 消耗品供应： 确保液氮罐和液氮枪的通用接口配件长期、稳定、低价供应。 调Q激光/强脉冲光/点阵激光 ：1. 核心部件保修： 激光器、光学系统、Q开关等核心部件保修须明确在合同中。2. 性能校准： 每年至少提供一次免费的出光能量校准和激光斑点均匀性检测服务，并出具校准报告。3. 高级培训： 除基础操作外，需提供至少一次针对激光治疗新进展、疑难病例参数设置的高级临床应用培训（可线上）。4. 冷却系统维护： 强脉冲光和点阵激光的冷却系统需纳入定期维护重点 局部紫外线光疗仪：1. 灯管性能监测与更换： 每半年提供一次免费的灯管辐照强度检测，并出具报告。当辐照度衰减至初始值的70%以下时，应提示更换。2. 计量校准： 设备内置的辐照计和定时系统需每年由供应商联系有资质的第三方进行校准，确保照射剂量准确。 红蓝黄光治疗仪：1. 光强监测： 每年检测一次红、蓝光、黄光的输出辐照度，确保其在有效治疗范围内。2. LED模块： 提供可快速更换的LED光源模块，如出现大面积不亮的情况，能迅速修复。 数码皮肤镜成像系统 1. 软件服务： 提供终身免费软件升级服务，以保证图像管理功能和诊断辅助功能的先进性。2. 数据安全： 协助医院将图像数据备份至指定服务器或存储设备，确保患者数据安全。3. 色彩与精度校准： 每年对镜头和成像系统进行一次色彩还原与放大倍率的精度校准。