## Sheet1
超声类医疗设备采购需求表
序号 | 设备名称 | 采购需求概述 | 主要技术参数 | 服务要求 | 备注
1 | 肌骨超声诊断系统 | 适配不同损伤程度与康复阶段，助力其恢复自主生活能力。 | 1、硬件性能：采用多波束合成成像平台，具备高速信号采集能力，动态范围≥120dB，可清晰显示微细组织结构，兼顾深层组织与浅表结构成像对比度。 2、显示系统：配备≥15 英寸高清触控显示屏，分辨率≥1920×1080；支持 75% 酒精直接擦拭消毒，具备防眩光设计；操作界面支持多点触控，可快速切换功能模块。 3、AI 辅助功能：具备 AI 辅助神经与血管识别功能，可实时区分并以不同颜色标记解剖位置，神经识别准确率≥92%；具备智能穿刺增强功能，针尖显示率≥92%，穿刺引导定位误差≤0.3mm，支持平面内 / 平面外穿刺。 4、探头配置：标配高频线阵探头，频率覆盖 4MHz～15MHz；设备具备双探头接口，可扩展腹部探头、心脏探头等，满足多科室应用。 5、续航与移动性：内置可充电锂电池，连续工作时间≥7 小时，具备电量实时显示；整机约 18kg，配备电动升降装置，升降行程≥30cm。 6、临床功能：预置≥12 种专科应用参数（含肌骨、神经阻滞等），支持一键优化；具备 B 模式、彩色多普勒、频谱多普勒成像，弹性成像为选配。 7、扩展性：采用嵌入式操作系统，支持第三方应用扩展及固件升级；标配 WiFi 6、蓝牙 5.0，可选配 5G 模块用于远程会诊。 8、数据管理：内置≥80GB 固态硬盘，可存储超声图像≥5 万幅；支持 DICOM 3.0 协议，可与 PACS 系统对接；配备教学软件，支持操作视频录制与云端分享。 9、典型应用：适用于肌骨诊断、介入穿刺引导、床旁检查等临床场景。 | 预期使用年限8年
2 | 便携式彩色超声多普勒 | 提升床旁彩超检查诊断准确性，提高我院急危重症患者抢救成功率。 | 1、整机物理特性： 1.1、整机重量：≤4.5 kg（含电池），适配单人携行。 1.2、外形尺寸：≤350 mm × 320 mm × 70 mm，为紧凑设计，适配狭小空间操作。 1.3、启动时间：冷启动时间≤25 秒，满足急诊快速响应需求。 1.4、防护能力：具备抗跌落能力（承受≥0.9 米高度跌落无功能性损坏）；具备防尘防泼溅能力，防护等级不低于 IP65（部分防护），适应院内院外复杂环境。 2、显示系统： 2.1、显示屏尺寸：≥15 英寸LED 触控屏。 2.2、显示特性：具备医用高亮度、宽视角特性，支持强光环境下清晰可视。 3、成像核心硬件： 3.1、A/D 转换精度：≥14 bit。 3.2、接收通道数：≥1024 通道。 3.3、声束形成技术：采用全数字式声束形成技术，支持动态聚焦；具备平面波成像技术，可提升成像帧率与组织穿透力，满足高帧频临床应用。 4、成像模式与功能： 4.1、基础成像模式：具备二维成像（2D）、组织谐波成像、M 型成像、解剖 M 型、宽景成像功能，可提升浅表与深部组织分辨力。 4.2、多普勒成像模式：具备彩色多普勒、能量多普勒、脉冲波多普勒（PW）、连续波多普勒（CW）、彩色 M 型、组织多普勒成像（TDI）、自动多普勒优化功能，用于精准血流与心肌运动评估。 4.3、智能辅助功能：具备一键图像优化、穿刺引导功能；具备自动 B 线识别、剪切波弹性成像辅助评估、多 PW 同步测量功能，提升床旁检查效率与可重复性。 4.4、高级成像功能：具备三维 / 四维成像（3D/4D）、弹性成像、颈动脉内中膜厚度（IMT）自动测量功能，满足专科拓展需求。 5、探头系统： 5.1、探头接口：配置≥3 个全激活探头接口，支持多探头热插拔与快速切换。 5.2、探头兼容性：支持线阵探头、凸阵探头、相控阵探头、微凸探头、腔内探头、术中专用探头，覆盖全科室检查需求。 5.3、频率范围： 5.3.1、线阵探头：6 MHz ～ 15 MHz； 5.3.2、凸阵探头：3 MHz ～ 8 MHz； 5.3.3、相控阵探头：2 MHz ～ 5 MHz； 5.3.4、所有探头支持宽频变频，变频档位≥6 档，适配不同深度与部位检查。 5.4、探头核心材料：采用压电陶瓷材料，支持单晶体探头技术，以提升能量转换效率与图像均匀性。 5.5、穿刺引导功能：支持平面内 / 平面外穿刺引导；具备针尖显影增强技术，且设备本体适配穿刺架安装，保障介入操作安全。 6、关键性能指标： 6.1、动态范围：≥165 dB。 6.2、二维（2D）成像帧率：≥60 帧 / 秒（在标准条件下）。 6.3、彩色多普勒帧率：≥25 帧 / 秒（在标准条件下）。 6.4、脉冲波（PW）测速范围：≥±7.6 m/s，满足高速血流测量需求。 7、电源与连接性能： 7.1、续航能力：内置电池连续工作时间≥2 小时（高强度工作模式）或≥3 小时（常规工作模式）。 7.2、电源适配：支持 AC 100V ～ 240V 宽电压输入；具备电池热插拔功能与无线充电功能，确保检查流程不中断。 7.3、数据接口：标配 USB 接口、支持 DICOM 3.0 协议；标配 WiFi、蓝牙无线传输模块；支持 4G/5G 网络模块扩展，满足图像传输与远程会诊需求。 7.4、存储功能：具备本地存储与云端存储功能，配备病例管理系统，支持数据追溯、导出与共享。 | 整机质保≥5年
3 | 彩色多普勒 超声诊断系统 | 配备先进的成像系统及AI辅助诊断系统，可自动对超声图像进行深度分析，提供多维度的信息，满足多样化的临床需求。 | 1、探头及模式切换功能：触摸屏需可显示自动记忆的最近使用过的检查探头及模式，支持一键切换探头及对应模式，切换操作便捷、响应迅速。 2、病灶自动分析功能：支持乳腺、甲状腺病灶自动分析功能，可自动识别病灶边界，自动分析病灶形态、边缘、回声类型、后方回声、钙化及血流状态，分析结果可自动导入报告系统，无需手动录入。 3、血管内中膜自动测量：具备血管内、中膜自动测量技术，测量数据准确、稳定，可满足临床常规检测需求。 4、剪切波定量弹性成像：支持剪切波定量弹性成像功能，兼容凸阵探头、线阵探头，成像清晰、定量数据可靠。 5、心脏检测与造影功能：具备心脏功能测量功能，配备成人相控阵心脏探头；支持造影功能，可满足心脏及其他部位造影检测需求。 6、耦合剂加热装置：主机配套耦合剂加热装置，设有实体按键控制开关，温度支持多级可调，可根据临床使用需求灵活调节加热温度。 | 整机质保≥3年
4 | 定量剪切波超声测量仪 | 用于无创、定量检测肝脏硬度及脂肪衰减程度，开展肝纤维化、脂肪肝等肝脏疾病早期筛查与随访，保障退役军人优抚对象健康、提升基层肝病筛查能力。 | 1、核心检测功能： 1.1、检测技术：具备影像引导下无创肝纤维化、脂肪化定量检测技术。 1.2、检测范围：可对中早期肝纤维化、肝硬化进行精准定量评估，可完成肝脂肪变筛查。 1.3、临床价值：可实现慢性肝病早预防、早治疗、早康复的临床辅助需求，为诊疗提供可靠数据支撑。 2、探头配置要求：配置二合一集成探头，无需额外单独进行超声定位操作，定位精准、操作便捷，可满足临床常规检测及大规模筛查场景使用需求。 3、探头适配性：支持多模探头兼容配置，可灵活适配不同年龄、不同体型受检人群的检测需求，提升检测覆盖面及适配灵活性。 4、设备结构要求：采用一体化台车与便携设计相结合的结构，整体轻便、便于移动搬运，可稳定支持社区集中筛查、上门优抚体检等户外及上门服务场景的常态化使用。 5、报告功能要求：设备内置多种标准化检测报告模板，可全面适配各类临床检测、群体筛查等不同使用场景；检测完成后可自动生成完整检测结论及专业临床建议，无需人工手动编写，提升工作效率。 6、资质合规要求： 6.1、设备类型：定量剪切波超声肝脏测量仪。 6.2、资质文件：须具备中国医疗器械三类注册证，生产经营许可证、第三方检测报告等相关资质文件齐全、有效。6.2、行业标准：符合YY/T1749-2020《肝组织超声弹性测量设备》行业标准，确保设备性能及安全性达标。 | 整机+探头质保≥3年，定期质控校准