## Sheet1
医疗设备采购需求表（外科）
序号 | 设备名称 | 采购需求概述 | 主要技术参数 | 服务要求 | 备注
1 | 单通道脉管闭合发生器 | 用于术中快速、安全闭合血管及组织，减少术中出血与术后并发症，缩短手术时间，提升外科手术效率与患者预后，满足普外科等多科室微创手术需求。 | 1、核心应用要求： 1.1、脉管闭合功能：适用于一般外科手术中直径≤7mm 的脉管（含肺血管）、组织束和淋巴管的闭合或融合，涵盖肝胆外科、胃肠外科、妇科等专业手术场景。 1.2、组织闭合模式：可用于组织束及直径≤7mm 的动脉、静脉、肺动静脉和淋巴管的闭合操作。 1.3、闭合效果：系统可在设定控制时间内，向脉管精确输出能量与电极压力，实现脉管内腔完全且永久熔合。 1.4、手术适配：设备设计需最大限度减少组织粘着、炭化及侧向热扩散，支持科室开展精细化手术。 2、主机技术参数要求： 2.1、操作方式：采用一键操作设计（除电源启动开关外，无需额外进行功率调节或参数设置），操作便捷高效。 2.2、显示系统：配备 LED 集中显示屏幕，搭配智能灯光提示功能，实时展示设备运行状态、操作指引及报警信息。 2.3、组织感应技术：具备组织阻抗实时侦测功能，侦测频率≥20,000 次 / 秒，可根据侦测结果动态调整能量输出，保障闭合效果精准稳定。 2.4、闭合周期：支持智能快速闭合，完成单次闭合周期时间为 1-4 秒，提升手术效率。 3、功能与模式要求： 3.1、血管闭合性能：确保对直径≤7mm 的血管（含肺血管）、淋巴管和组织束的闭合效果满足临床手术要求。 3.2、认证要求：设备需具备 FDA、CE、CFDA 相关认证，提供认证证书复印件（加盖公章）。 4、辅助功能要求： 4.1、智能适配：配备智能插座，可自动识别连接的手持器械，并同步自动匹配对应的主机运行参数，无需人工干预。 4.2、系统激活：系统设置需由专业技术人员负责激活，保障设备参数设置的专业性与安全性。 4.3、软件升级：配备 USB 接口，支持与计算机连接实现软件升级，确保设备功能持续优化。 4.4、系统扩展性：设备支持整体系统升级，可根据临床需求拓展功能模块。 4.5、数据管理：通过 USB等 接口与计算机连接，可实现设备运行参数采集、Log 工作日志导出等功能，便于设备维护与手术追溯。 | 1、整机质保≥3年 2、操作培训：现场培训 3、报修到现场≤24小时 ,保修电话实时响应 4、厂家有现场维修和寄修服务
2 | 高频手术治疗仪 | 提供精准的切割、凝血等手术操作功能，适配不同手术场景与组织类型，降低手术创伤，提升手术精度与安全性，支持外科、耳鼻喉科等科室的各类微创手术及开放手术。 | 1、核心应用与性能要求： 1.1、治疗范围：适用于浅表组织高频凝固治疗，支持超声引导下良性肿物射频消融治疗，需满足医院现有技术力量及手术室硬件适配需求，无需额外新增配套设施。 1.2、消融核心性能： 1.2.1、具备低温度电极消融功能，消融程度可精准调控，配备阻抗设定功能；术中能有效规避周边正常组织损伤，避免被消融组织碳化，术后组织吸收速度快，提升患者依从性。 1.2.2、针对液态囊肿治疗，配套消融电极需采用中空设计，可在液态环境中稳定工作，囊肿消融时无需接触囊壁，能完整破坏内囊壁且不损伤囊壁外正常组织。 1.2.3、消融操作效率高，符合外科医生临床工作习惯，保障手术流程顺畅。 1.3、耗材要求：配套手术电极需具备经济性，符合医保 DRG 控费相关要求；支持与同技术标准的消融电极针适配（不指定生产厂家），确保临床使用灵活性与性价比。 2、技术参数要求： 2.1、工作频率：400KHZ±10%。 2.2、输出功率：功率输出分 1-10 档可调，最大功率≤600VA。 2.3、工作电源：AC220V±10%，50Hz（需与医院供电系统兼容）。 2.4、治疗计时：支持单次输出计时功能，采用脚踏控制模式，治疗时间以秒为单位正计时显示，计时精准直观。 2.5、工作端口：配备一机双路输出接口，可兼容连接单极消融电极针、双极消融电极针及双极中空电极针，支持接口间自由切换，满足不同治疗场景需求。 2.6、工作模式：支持阻抗模式和脚踏模式，两种模式可灵活切换。 2.7、智能检测与保护： 2.7.1、具备实时阻抗跟踪显示功能，当实时阻抗超过设定阈值时，设备自动停止功率输出，保障治疗安全。 2.7.2、支持手动调节阻抗设定值，调节范围 0-990Ω，调节档位间隔为 10Ω，满足不同治疗需求。 2.8、显示系统：配备彩色液晶显示屏，清晰展示设备运行参数、工作模式、治疗计时、阻抗数据及设备状态等信息，操作界面直观易懂。 2.9、环境适应性： 2.9.1、工作温度：10℃-40℃；。 2.9.2、相对湿度：30%-70%。 2.9.3、气压范围：700hPa-1060hPa。 3、合规与资质要求： 3.1、设备需符合国家医疗器械相关标准，投标供应商需提供医疗器械生产许可证、医疗器械注册证复印件（加盖公章）。 3.2、投标供应商需提供设备与医院现有手术室硬件条件的兼容性说明，承诺设备可直接安装调试后投入使用。 3.3、设备及配套耗材需符合临床安全使用规范，提供相关质量检测报告复印件（加盖公章）。 | 1、整机质保≥3年 2、操作培训：现场培训 3、报修到现场≤24小时 ,保修电话实时响应 4、厂家有现场维修和寄修服务