## Sheet1
医疗设备采购需求表（药剂科）
序号 | 设备名称 | 采购需求概述 | 主要技术参数 | 服务要求 | 备注
1 | 住院药房自动化摆药核对系统 | 实现住院患者药品的自动化分装、摆药与智能核对，减少人工差错，提升药房发药效率与用药安全性，优化药房工作流程，保障临床用药精准、及时，助力医院药学服务质量提升。 | 1、基础要求： 1.1、系统需支持与医院 HIS 系统无缝对接，能够实时接收 HIS 系统传输的医嘱用药信息，自动完成口服药品的核对与分包操作。 1.2、电源要求：AC220V±10%，50~60HZ。 1.3、投标供应商需具备 ISO9001 质量管理体系认证、ISO14001 环境管理体系认证、CE 认证及包药纸 FDA 认证资质，并提供相关佐证材料。 1.4、交货时间：合同签订后 30 个工作日内完成交货。 1.5、安装调试：设备硬件安装调试周期不超过 7 个工作日。 1.6、投标供应商需前往医院住院药房进行现场勘查，结合医院实际情况制定详细安装方案及上线后合理的发药流程图；项目实施需组建专业实施团队，明确项目经理，确保项目按医院进度要求高质量完成。 1.7、质保要求：质保期内提供全免费维修服务，免费安装调试至合格，严格按照国家有关产品 “三包” 规定执行。 1.8、分包核对机内部需具备封闭清洁环境，防止药品污染。 1.9、设备尺寸：高度≤2200mm，占地面积≤2.0 平方米。 1.10、维修响应：设备故障维修应急响应时间小于 2 小时；维保期内接到维修报告后，2 小时内提供解决方案，电话无法解决的紧急情况，工程师需在 24 小时内到达现场处理。 1.11、药品追溯：药品分包时需同步上传药品追溯码，确保药品可追溯。 2、整机药柜结构要求： 2.1、分包核对机需具备实时核对功能，保障分发药品的安全性。 2.2、核对系统无需单独占用核对时间，实现分包与核对同步进行，在确保可追溯和分包安全的前提下，最大化提升分包效率。 2.3、分包药品需具备可视化功能，一次显示分包数量≥4 包。 2.4、分发药品时自动拍摄照片并保存，保存期限不低于 6 个月（设备内存支持的情况下可永久保存），确保分发药品可追溯。 2.5、药柜配备的显示器需具备机内外温度、湿度显示功能。 2.6、核对界面需能够清晰标识药品具体错误情况，例如在正确药片上标注 “√”，错误药片上标注 “×” 并配以醒目的红色或黄色背景色提示。 2.7、核对系统可通过多种元素将拍摄图样与药样数据进行对比，包括但不限于形状、颜色、数量、圆度、颜色偏差、长度、宽度、异物等，且支持通过近红外通道比对轮廓。 2.8、整机药柜采用电动抽屉式结构，每个药柜配备独立智能一键开关控制的触摸显示器。 2.9、非机储药品种类≥30 种。 2.10、配备全中文操作系统，支持一维条码和二维条码识别。 2.11、分包核对速度：最高核对分包速度≥50 包 / 分。 2.12、具备自动拆分功能，当一个医嘱单剂量药品数量及品种过多时，可自动拆分成两包或多包。 2.13、具备自动核对与自动纠错功能，发现错包时，在不停机的情况下可自动分补、自动分包，也可选择人工分包模式。 2.14、设备下部结构支持电动动力一键开关模式，方便药师操作。 2.15、配备可移动智能平板电脑，支持便捷操控及监控设备，实现移动办公。 2.16、内置高清、高速相机及人工视觉核对模块。 2.17、药柜显示器需清晰显示温度、湿度信息。 3、机储药盒要求： 3.1、配备智能药盒数量≥360 个，药盒可随意摆放，设备需能准确识别对应药盒并完成发药操作。 3.2、药盒定制：根据用户需求新增或替换药品时，药盒定制周期≤7 天。 3.3、药盒规格：至少提供≥3 种规格的药盒，并配备药盒延长装置，可根据药品用量灵活增加药盒体积，以适应用药频率的波动变化。 3.4、药盒设计：采用透明、避光材质，具备防潮、防尘、防紫外线功能，且可清洗、可拆卸。 3.5、特殊药盒：配备万能药盒和半粒药盒（不限定数量）；万能药盒可减少非机储药品数量，作为临时更换药品的替代方案；半片、四分之一片、异形片剂等新采购药品可通过专用药盒快速上机，提升药师工作效率。 3.6、药盒标识：药盒上需清晰标注药物品名、药物样品等信息，方便工作人员加药时核对，避免加药差错；具备加错药品提醒警告功能。 3.7、药盒适配性：可适用大型药粒药品，适用药品最长直径≥22mm。 3.8、附属功能：具备子母药盒功能，当某一种药品用量较大时，不同药盒可放置同一种药品，系统自动分配并准确发药。 4、分包系统操作界面要求： 4.1、显示设备配置：①外挂 13 英寸电脑一体核对显示器；②外挂 13.3 英寸电脑信息显示系统液晶触摸屏；③配备可移动 8 英寸平板电脑，支持移动办公；④电动药柜配备 3 个 4.3 英寸触摸液晶显示屏，用于显示温度、湿度等信息，操作直观、智能、便捷（投标供应商需提供实样照片或实际应用场景图片加以说明）。 4.2、核对系统操作界面需显示药品照片、药品数量、错包提示等信息。 4.3、操作界面采用中文图文显示，易于理解和操作。 4.4、具备图示及中文语音提示功能，包括但不限于更换包药纸、色带、加药、设备报警等场景。 4.5、支持包药状态查询及已完成包药状态查询功能。 4.6、设备故障时，具备图示及中文语音报警功能，清晰提示故障情况。 5、非机储药槽要求： 5.1、添加非机储药品时，外摆药盘可自动弹出，方便药师按提示添加药品；每个外摆药盘配备 LED 指示灯，提升药师分包准确率与效率；外摆药品支持预摆功能，在不停机的情况下，可提前预摆药品，无需等待非机储药品缺药时再进行人工摆放，不影响分包速度。 5.2、添加非机储药品时，可通过移动智能平板电脑或设备自带液晶触摸屏（图文显示）核对相关信息，包括但不限于所添加药品的名称、剂量、摆放位置等，并可对照设备指示灯进行加药操作，方便药师高效、准确完成加药。 5.3、支持多病人、多处方集中添加非机储药品，可根据处方信息在外摆药盘中提前准备所需添加的非机储药品，提升分包工作效率。 6、药袋打印系统要求： 6.1、包药袋采用可降解环保材料，包药后无需剪口，360 度可撕开。 6.2、采用高质量工业级热转印打印系统，打印稳定、高效。 6.3、药袋打印内容需至少包含：患者信息（患者姓名、患者 ID、性别、年龄、病区）；服药信息（服药日期和时间、服药方式、服药总数量）；药品信息（药品名称、数量、规格、厂家）；医师嘱托（用药注意事项）；医院管理信息（一维条形码、二维码、药品总数量、药品种类、医院徽标、医院名称、医院院训口号等）；打印内容可根据医院需求自由设定增减。 6.4、打印内容和版面支持医院操作人员自行编辑和排版。 6.5、更换包药纸和色带时可实现无缝对接，不影响分包工作连续性。 7、核对分包系统控制软件要求： 7.1、内置人工智能视觉核对系统，新增药品无需人工拍照录入，设备支持一键式自动拍照录入功能。 7.2、配备独立的药品核对系统软件。 7.3、支持单品种片剂或胶囊（含门诊协定处方）的分包功能。 7.4、具备药品种类、数量显示功能，可设置最低药量和药品种类预警值。 7.5、具备药品实时盘点、药品消耗统计功能，支持药品种类、存量、用量、批次等信息管理。 7.6、支持生成某时间段内已分包药品种类、数量的报表，具备单种药品包药流向直观图表展示功能，以及病区用药汇总、排序功能。 7.7、具备开机自检功能，开机后自动弹出每日缺少药品添加信息（支持打印选择）。 7.8、具备多种报警提示功能，包括但不限于包装纸少纸、色带缺少、药盒缺药、药柜门及设备中部、下部结构异常打开、开机设备自动预热温度异常等。 7.9、支持单品种片剂或胶囊分包功能，分包药品信息自动登记、记忆分配，打印信息可编辑，并具备拆零分包统计功能。 7.10、医嘱信息、患者信息、药品信息等数据需永久保存于数据库，便于日后查询。 7.11、具备安全用药保障功能，通过拍照留档实现分包药品可追溯。 | 1、整机质保≥三年。 2、提供免费的培训，确保人员熟练掌握。
2 | 智能麻醉柜 | 实现麻醉药品的智能化存储、取用与全流程追溯管理，严格管控麻醉药品的库存与使用权限，提升药品管理的规范性与安全性，防范药品流失与滥用，保障麻醉临床工作高效、合规开展。 | 1、核心功能要求： 1.1、系统兼容性：支持与医院 HIS 系统无缝对接，可满足医院各科室 24 小时不间断使用需求，实现麻醉药品、第一类精神药品等管控药品的安全存储与智能化取用，全程留痕可追溯。 1.2、药品存储：单台设备可存储药品规数≥35 种，支持根据医院实际需求灵活配置存储单元。 2、柜体技术要求： 2.1、材质与强度：柜体应坚固耐用，采用厚度≥1.5mm 的钢板或同等强度的等效材料制作；门框锁定点部位需设置厚度≥1mm 的钢板加强防护结构，提升安全防护等级。 2.2、结构设计： 2.2.1、台式智能柜采用抽屉式结构，抽屉层数≥4 层；立式智能柜采用单开门或双开门结构，门内划分多个独立智能存储单元。 2.2.2、门框配备限位装置，柜门开启角度≥90°，确保抽屉正常抽拉；抽屉需安装限位装置，防止滑脱。 2.2.3、柜体底部配备带止动锁紧机构的滚轮，便于移动与固定。 2.3、表面处理：柜体外表面及内部（不锈钢材质除外）均需进行电镀、喷涂或配置装饰性防腐材料等表面处理；所有易锈蚀零件均应经过电镀、喷涂等防腐处理，投标供应商需提供 CMA 及 CNAS 认证相关佐证材料。 2.4、存储单元：分为瓶装药物存储单元、盒装药物存储单元，可适配不同品规、批次及包装的药物；存储单元由软件系统控制，配备电机驱动的自动弹出和收回装置；具备通过扫码、称重、射频等技术实现自动计数的功能。 2.5、柜体尺寸：单模组柜体尺寸（不含脚轮）为高 × 宽 × 深≥1100mm×550mm×550mm（允许 ±20mm 误差）。 3、安全防护要求： 3.1、权限管理：具备分级权限管理功能，可根据岗位职责设置不同操作权限，精准管控药品存取。 3.2、身份识别：支持指纹识别、人脸识别、数字密码、工卡识别等多种身份识别方式（符合对应技术标准要求）；操作人员身份需通过两种及以上识别方式组合确认，确保身份验证准确性。 3.3、报警功能：控制系统检测到以下事件时，应立即触发报警： 3.3.1、非正常领用药物。 3.3.2、断网、断电、柜体振动。 3.3.3、身份识别连续失败 5 次。 3.3.4、柜内温度、湿度超出设定阈值。 3.3.5、非正常开启柜门。 3.3.6、柜门超时未关闭。 3.3.7、药物库存低于设定阈值。 3.3.8、报警时，屏幕需清晰显示报警原因，同时伴随声、光警示，报警声音强度不低于 70dB。 3.4、应急保障：断电、控制系统或机电控制锁故障时，可通过机械钥匙开启锁具；断电情况下，内置备用电池可提供至少 24 小时的供电支持，保障核心功能正常使用。 4、管理系统要求： 4.1、记录与查询：具备完整的信息记录与查询功能，记录内容包括但不限于： 4.1.1、操作记录：操作人员、操作时间、操作事由、存取药物种类及数量。 4.1.2、药物管理记录：药物数量变动记录、取药审批单（含处方） 4.1.3、系统日志：报警记录（报警发生时间、报警内容、处理时间、操作人员）、温湿度变化记录、系统运行日志。 4.1.4、支持断网续传功能，短时间离线状态下可正常操作并记录日志，网络恢复后自动与管控平台同步数据。 4.2、联网与数据上传：具备联网功能，至少配备 2 个网络接口；接入监管平台时，可自动上传以下信息： 4.2.1、使用单位信息：医疗机构名称、所在行政区域、医疗机构等级、智能柜启用时间等。 4.2.2、存取药记录：操作人员、操作时间、操作事由、存取药物种类及数量等。 4.2.3、环境数据：实时时间、柜内温度、湿度等。 4.2.4、报警信息：报警发生时间、报警内容、处理时间、操作人员等。 4.3、时间校准：具备自动校时功能，系统时间与北京时间的偏差≤10s。 4.4、双人操作：存取麻醉药物时，需由两名具备特定权限的人员共同操作完成，确保管控合规。 4.5、自动校验：每次取药操作完成后，控制系统自动将存储单元计数结果与取药审批单（含处方）进行核对，确保药品取用准确。 4.6、电磁兼容：符合 GB/T 17626.2-2018 中严酷等级 3 级的规定，试验中允许功能暂时丧失或性能降低，但试验后需能恢复正常工作，投标供应商需提供相关检验报告。 4.7、公安网接入：具备接入公安信息网的功能，接入前需通过硬件数字证书方式完成身份合法性认证；数据接入公安信息网时，必须通过公安信息通信网边界接入平台，投标供应商需提供相关证书证明材料。 4.8、硬件配置： 4.8.1、配备≥15 英寸全高清光学多点触摸显示屏，内存≥8G。 4.8.2、支持≥3 种登录方式（可选人脸、指纹、账号密码、工卡等）。 4.8.3、机身集成扫描装置，支持条形码与二维码识别。 4.8.4、具备监控摄像功能，可自动拍摄并全程记录操作过程，配备大容量硬盘，视频存储时间≥180 天。 4.9、人机交互：显示界面具备完善的人机交互功能，可实时显示日期、时间、网络连接状态、设备自检状态、药物信息（种类、数量、有效期）、操作人员等关键信息。 4.10、数据管理： 4.10.1、支持药品报表统计、数据分析及便捷查询功能。 4.10.2、可实现药品实时盘点记录、交接班自动清点，清晰展示所有药品库存状态及流向。 4.11、取药模式：支持多种取药方式，包括但不限于手术取药、处方取药、汇总取药、应急取药、分组取药等；具体功能要求： 4.11.1、处方取药：可根据患者医嘱信息按方发药，取药后自动核对实际取药量与计划单是否一致，异常时智能提醒并引导纠错。 4.11.2、汇总发药：可根据病区汇总单集中发药。 4.11.3、应急取药：缺失患者手术或医嘱信息时，支持应急取药模式，用药后可关联患者手术信息或医嘱。 4.12、补药与退药： 4.12.1、补药模式：支持基数补药、单个药品补药、全部补药等多种方式；可根据药品基数自动生成补药清单，也可按实际需求提交补药申请单。 4.12.2、退药功能：支持未使用药品退药，退药后系统自动计数并记录退药相关信息。 4.13、库存预警：实时监控存储单元 / 药盒内药品数量，当库存低于设定阈值时，自动向工作站发送补药申请，确保药品供应。 | 1、整机质保≥三年。 2、可根据医院具体业务需求定制化软件系统，开发及应用时间不超过30天。 3、提供数据与医院HIS系统数据互传互通，并提供终身免费软件升级及维护。 4、质保期内全免费维修服务，免费安装调试合格，按国家有关产品“三包”规定执行“三包”。 5、维保期内接到维修报告后应在2小时内提供解决方案，电话不能解决的紧急情况下能确保工程师24小时内到达现场处理。 6、提供免费的培训，确保人员熟练掌握。
3 | 大型医用冰箱 | 为疫苗、生物制剂、血液制品、药品等医用物资提供稳定、精准的低温存储环境，满足大容量、多温区的存储需求，保障医用物资的质量与有效性，支撑医院临床诊疗与公共卫生服务 | 1、核心功能要求： 1.1、存储功能：用于药物低温储存，保障药物储存期间质量稳定。 1.2、温度控制：精准维持箱内温度在 2℃～8℃，满足药物冷藏存储标准。 2、基本参数要求： 2.1、样式：立式结构，适配医院药房、库房等存储场景。 2.2、容积：有效容积≥1500L，满足批量药物存储需求。 2.3、耗电量：≤15kW・h/24h，具备节能特性。 2.4、噪音值：运行噪音≤60dB，减少对周边环境的干扰。 2.5、气候类型：适配南方气候条件，可在高温高湿环境下稳定运行。 2.6、制冷方式：风冷式制冷，提升制冷效率与温度均匀性。 2.7、工作条件： 2.7.1、环境温度：10℃～32℃。 2.7.2、电源要求：AC220V/50Hz，支持宽电压带适配，可在 187V～242V 范围内正常使用。 2.8、外形尺寸：外部尺寸（宽 × 深 × 高）≤1800mm×800mm×2000mm，便于场地摆放。 2.9、内部尺寸：内部尺寸（宽 × 深 × 高）≤1680mm×640mm×1420mm，保障内部存储空间。 3、结构与材质要求： 3.1、箱体材料：采用不锈钢板制作，具备耐腐蚀、易清洁、抗菌特性，符合医疗环境使用要求。 3.2、门体配置： 3.2.1、门体数量：2-3 扇。 3.2.2、门体结构：透明双层中空钢化玻璃门，中间充惰性气体，保温隔热效果优良；门体带电加热膜，可有效防止表面凝露，兼具展示功能。 3.3、网架设计：配备 12 个浸塑材质网架，共 4 层，网架高度可任意调整，适配不同尺寸药物包装。 3.4、移动装置：底部配备≥5 个万向轮，支持箱体灵活移动；其中正面两侧万向轮带锁止设计，固定后稳固可靠。 3.5、制冷部件：冷凝器和蒸发器采用铜管翅片式，换热效率高，使用寿命长。 3.6、制冷剂：采用绿色无氟制冷剂，环保无污染，符合国家环保标准。 3.7、压缩机：选用高性能压缩机，具备运行稳定、制冷强劲、低耗节能等特性。 3.8、制冷系统： 3.8.1、高效制冷系统设计，通过风冷循环系统实现箱内温度均匀分布，温度波动小，保障样本储存稳定性。 3.8.2、翅片式蒸发器配合独特风冷循环技术，实现箱内无霜运行，减少维护成本。 4、控制与报警要求： 4.1、温度控制：采用微电脑控制系统，LED 数码显示屏实时显示箱内温度及各类运行状态信息；电子温度控制精度达 0.1℃，确保温度控制精准稳定。 4.2、报警系统：具备完善的报警功能，包括高低温报警、传感器故障报警、断电报警、开关门异常报警。 4.3、报警方式：支持声音蜂鸣和灯光闪烁双重报警方式，报警信号清晰醒目；配备温控器探头故障安全运行模式，确保探头故障时设备仍能维持基本运行，保障药物安全。 5、安全与防护要求： 5.1、断电保障：内置备用电池，断电后可维持报警功能 48 小时，及时提醒工作人员处理。 5.2、参数保护：具备键盘锁定、密码保护功能，防止非授权人员随意调整运行参数，保障设备稳定运行。 5.3、延时启动：设计设备延时启动功能，恢复供电时可延时数分钟启动，避免多设备同时启动对电网造成冲击，保障实验室电网平稳运行。 5.4、门锁设计：标配 3 个暗锁，防止开关门异常，提升存储安全性。 5.5、照明功能：箱内设有 LED 照明灯，光线充足，便于查看箱内药物存储情况。 6、资质要求：投标供应商须提供以下资格凭证复印件（加盖公章），确保产品合规性。 6.1、医疗器械生产许可证。 6.2、医疗器械注册证。 6.3、ISO9001 质量管理体系认证证书。 6.4、ISO13485 医疗器械质量管理体系认证证书。 6.5、ISO14001 环境管理体系认证证书。 6.6、ISO45001 职业健康安全管理体系认证证书。 | 1、整机质保≥三年。 2、提供免费的培训，确保人员熟练掌握。
4 | 医用冰箱 | 用于规范冷藏保存临床检验标本、检测试剂及生物样本，精准控制存储温度，保障标本与试剂的稳定性与有效性，避免样本失效、试剂变质及检测结果偏差，满足检验科日常诊疗检测、质量控制及院感管理要求，支撑临床精准诊疗工作开展。 | 1、基本结构与外观： 1.1、样式：立式。 1.2、有效容积：≥600L。 1.3、外部尺寸：宽度≤1000mm。 1.4、门体：双开门设计，采用钢化镀膜玻璃门，具备防凝露功能。 1.5、箱体外部材质：耐腐蚀、抗氧化、易清洁的金属或符合医用标准的复合材质。 1.6、内胆材质：耐低温、高强度复合材料，耐脏易清洁。 1.7、层架配置：配备≥8 个可调节高度层架，层架承重满足临床存储需求。 2、环境适应性与运行性能： 2.1、除湿性能：在环境温度 16℃～32℃、非阴雨条件下，设备可有效除湿，保证箱内相对湿度稳定在 35%～75% RH。 2.2、电压适应性：在 187V～242V 电压范围内可正常稳定运行。 2.3、设备噪音：整机声功率级噪音≤60dB (A)。 3、温湿度控制与精度： 3.1、温湿度设置范围：温度 2℃～8℃，相对湿度 35%～75% RH。 3.2、温度设置精度：0.1℃。 3.3、控制器显示：采用温湿度双显示控制器，高亮度 LED 数字显示。 3.4、箱内温度均匀性：≤1℃。 3.5、温度波动性：≤1℃。 4、安全与保护功能： 4.1、报警功能：具备超温报警、超湿度报警、开门报警、传感器故障报警、断电报警等多重报警功能。 4.2、报警方式：支持声音蜂鸣报警、LED 闪烁显示报警，可外接选配设备实现远程报警。 4.3、保护功能：压缩机开机延时启动保护，压缩机停机间隔保护，控制器密码保护功能，防止参数被随意修改。 4.4、测试孔：配有≥ 1 个测试孔，便于第三方校准与检测。 4.5、数据记录：支持选配 USB 数据导出模块，可同步记录箱内温度数据。 4.6、安全锁具：设备配备暗锁，同时预留可加装挂锁的锁孔。 | 1、整机质保≥3年 2、厂家有现场维修和寄修服务