## Sheet1
儿童康复科、医学影像科、门诊部医疗设备采购需求表
序号 | 设备名称 | 数量（台/套） | 采购需求概述 | 主要技术参数 | 服务要求 | 备注
1 | X射线骨龄仪 | 1 | 用于常规体检筛查、矮小症、性早熟、发育迟缓等内分泌发育疾病的辅助诊断、疗效随访及身高发育预判以及满足青少年生长发育监测、健康管理、专项人才选材及相关临床科研数据采集工作需求。 | 一、设备组成 1.1.设备整体由DR组件、屏蔽盒、骨龄评估软件三部分组成，整机结构集成化高，适配院内儿童骨龄检测常规诊疗场景。 二、辐射安全参数 2.1.设备拍片作业时，设备壳体外部辐射剂量控制在0.10μSv-0.50μSv，辐射剂量低，临床使用安全可靠。 2.2.设备具备《放射性同位素与射线装置豁免备案表》，无需对设备操作环境及操作人员设置特殊管控条件，场地适配性强、使用便捷。 三、软件与工作效率参数 3.1.配备本地部署式骨龄自动评估软件系统，数据本地存储运行，稳定性与安全性更高。 3.2.设备从拍片成像至完成骨龄评估全程耗时为10秒-3分钟，检测评估效率高，可满足大批量筛查工作需求。 3.3.骨龄评估算法支持R系列、C系列共计20块骨化中心分级判断，评估维度全面，检测结果精准贴合临床诊断标准。 四、设备外形参数 4.1.设备整体尺寸为500cm×500cm×1000cm，结构规整，占用空间合理，便于科室安置与日常运维。 五、X射线发生装置参数 5.1.X射线球管具备良好的工作稳定性与耐用性，阳极热容率可满足设备连续拍片作业需求，支持长时间高频次检测工作。 5.2.设备管电压调节范围：35kV-80kV，参数调节区间合理，适配不同人群骨骼成像需求。 5.3管片距（SID）范围：75cm-90cm，成像距离标准，保障成像质量均匀稳定 5.4.设备管电流调节范围：1mA-100mA，可根据检测场景灵活调控，适配精细化成像需求。 六、成像系统参数 6.1.采用平板探测器成像方式，成像速度快、画质清晰、稳定性强。 6.2.成像板尺寸为200mm×300mm，可完整覆盖儿童全手骨骼成像范围，满足骨龄检测成像要求。 6.3.成像像素尺寸为120μm，成像精度高，可清晰呈现细微骨骼结构。 6.4.设备中心分辨率为3.5LP/mm-4.5LP/mm，成像清晰度优异，可精准支撑骨龄分级判断与临床评估。 | 整机质保≥5年 | 用于儿童康复科
2 | 血管显像仪 | 1 | 用于皮下静脉血管高清成像、静脉血管精准定位可视化辅助穿刺，适用于血管条件差、血管纤细、肥胖及儿童等各类穿刺难度较高患者的静脉穿刺辅助操作，有效提升静脉穿刺成功率、降低穿刺损伤风险，满足临床日常静脉穿刺治疗、护理操作及临床辅助诊疗工作需求。 | 一、成像技术 1.1 设备采用近红外光成像技术，光源安全无危害，对人眼无损伤，可有效穿透人体皮肤组织，清晰成像显示皮下静脉血管走行及形态结构，适配临床静脉穿刺可视化辅助使用。 二、成像质量参数 2.1 图像分辨率：设备图像分辨率不低于854×480像素，成像清晰度高，可完整、精准呈现皮下血管细微结构，保障临床定位准确性。 2.2 图像对位精度：设备血管对位精度控制在0.2mm-0.3mm，定位精准，可有效提升静脉穿刺精准度。 2.3 最小识别血管直径：可识别直径≤1.0mm的细微血管，适配儿童纤细血管、血管条件不佳患者的临床穿刺辅助需求。 2.4 成像对比模式：具备多种成像对比模式，包含普通模式、增强模式、深度模式等，可根据不同皮肤条件、不同穿刺部位灵活切换，强化血管与周边组织对比度，满足多样化临床观察需求。 三、设备便携性能参数 3.1 设备重量：整机重量≤750g，机身轻便，适配医护人员长时间手持操作，操作灵活省力。 3.2 设备尺寸及配套：设备外形尺寸标准值为220mm(W)×70mm(D)×40mm(H)，允许±3%波动误差；机身小巧，便于收纳存放，配套专用推车，支持悬挂式操作，适配科室多种使用场景。 3.3 电池续航：内置可充电锂电池，设备连续工作续航时长≥8小时，可满足儿科日常高频次、不间断临床使用需求，充电效率合理。 3.4 亮度调节功能：支持多级亮度调节，可适配不同环境光线强度、不同患者肤色，保障各类场景下成像清晰可视。 3.5 显示尺寸调节：支持多规格图像尺寸显示切换，包含全尺寸、1/2尺寸、1/3尺寸等显示模式，可根据穿刺部位、观察需求灵活调整，适配精细化临床操作。 四、设备通用功能与性能 4.1 操作性能：采用一键式开关机设计，操作界面简洁直观、逻辑清晰，操作门槛低，医护人员经简单培训即可熟练操作使用。 4.2 安全性能：设备成像方式无辐射，全程无创安全，不会对患者及医护人员产生身体危害，适配儿童等敏感人群长期、高频使用。 4.3 机身耐用性：设备外壳结构坚固耐磨，抗磕碰、抗损耗，可适配医院科室高频、复杂的日常使用环境，设备使用寿命长、运维成本低。 | 整机质保≥3年 | 用于儿童康复科
3 | 背心式排痰仪 | 1 | 用于呼吸系统疾病患者的气道痰液松动、痰液引流排出及肺部康复辅助治疗，可实现多模式振动排痰干预，支持振动频率、力度多档位可调，适配不同体型、不同耐受程度患者的个体化排痰康复需求，设备运行平稳、振动均匀温和、噪音低，有效改善患者肺通气功能，满足临床肺部痰液清理、术后肺康复干预、呼吸系统疾病辅助康复治疗及日常气道护理等临床工作需求。 | 一、屏幕显示参数 1.1 设备配备≥10.1英寸TFT电容触摸屏，屏幕分辨率为800×600，屏幕亮度支持1-8级档位可调，可适配不同光照环境使用。 1.2 设备启动治疗后自动开启屏幕锁屏功能，可有效防止治疗过程中发生误触、误操作，保障治疗过程安全稳定。 1.3 支持治疗频率实时数值与波形同步显示功能，可直观展示当前治疗程序下患者体表振动频率及动态变化过程，治疗状态可视化程度高。 二、治疗工作模式 2.1 设备气振排痰治疗模式丰富，包含手动模式、5种自动预设模式及自定义模式，可适配不同病症、不同人群的排痰康复治疗需求。 三、治疗频率参数 3.1 手动模式、自定义模式下支持频率精准可调，成人频率调节范围1～25Hz，调节步长1Hz，频率误差不超过±20%或±2Hz。 3.2 手动模式、自定义模式下儿童频率调节范围1～15Hz，调节步长1Hz，频率误差不超过±20%或±2Hz，适配儿童低强度康复治疗需求。 四、治疗压力参数 4.1 气振排痰治疗压力设置范围为3mmHg-30mmHg，调节步长1mmHg，压力输出误差不大于±1mmHg，压力输出精准稳定。 五、治疗时间参数 5.1 手动模式：治疗时间设置范围1min-60min，调节步长1min，可自由适配长短时治疗需求。 5.2 自动模式：治疗时间设置范围5min-20min，调节步长5min，满足标准化常规治疗时长需求。 5.3 自定义模式：总治疗时间设置范围5min-20min，调节步长5min，支持个性化时长定制。 六、气囊性能参数 6.1 设备充气气囊承压性能优异，可承受设备最大气动输出压力的2倍，整体气密性优良，无漏气泄压问题。 6.2 气囊泄压时长≤10S，泄压快速顺畅，治疗启停响应灵敏。 七、安全控制功能 7.1 配备紧急暂停功能，设备故障、患者不适等突发情况可通过紧急暂停开关快速终止排痰治疗，保障治疗安全性。 7.2 具备独立启动/暂停功能按键，区别于电源开关，治疗过程中可随时启停、中止治疗程序，操作灵活便捷。 7.3 具备设备故障自动提示功能，可及时反馈设备异常状态，便于运维检修。 八、雾化功能参数 8.1 设备自带雾化治疗功能，同时可选配排痰胸带，适配多元化康复治疗场景。 8.2 雾化性能指标：雾化速率≥0.18mL/min，气体流量≥9L/min；粒径分布达标，1.0μm-5.0μm粒径占比≥70%，中位粒径3.5μm±25％，雾化颗粒均匀，治疗效果良好。 九、数据记忆与定时功能 9.1 具备参数记忆功能，设备治疗中断断电1分钟后重新上电，手动模式、自定义模式下设置的各项治疗参数可自动保留，无需重复设置。 9.2 配备智能定时显示功能，未启动治疗时显示预设治疗时长，启动治疗后实时显示剩余治疗时长，治疗进度清晰直观。 十、辅助参数与使用寿命 10.1 设备音量支持1-8级档位可调，可适配病房、门诊等不同场景降噪需求。 10.2 设备设计使用寿命≥10年，设备稳定性强、耐用性高，可满足科室长期高频次使用需求。 | 整机质保≥3年 | 用于儿童康复科
4 | 拍背排痰机 | 2 | 用于脑卒中、慢阻肺、长期卧床、呼吸肌无力及重症患者的气道分泌物清除、肺部痰液引流与呼吸康复辅助治疗，可通过机械节律叩击与振荡作用松动气道痰液，预防肺不张、肺部感染及呼吸衰竭等并发症，适配成人、老年体弱、儿童及气管切开、呼吸机辅助通气等不同病情、不同体型患者的个体化排痰康复干预，满足临床呼吸康复治疗、气道护理、重症辅助康复、院感防控及医护职业健康防护等相关临床治疗与护理工作需求。 | 一、工作原理与调节性能 1.1 设备可采用高频胸壁振荡（气动脉冲式）或机械叩击式排痰原理，通过节律性、持续性机械振动作用，松动患者气道深部淤积痰液，促进痰液向中心气道引流排出，有效改善肺通气功能，适配临床呼吸康复排痰治疗场景。 1.2 设备支持多档位治疗频率、治疗强度分级可调，可根据患者年龄、体质耐受程度、病情严重程度灵活调节治疗参数，实现个体化、精准化排痰康复干预，适配不同人群的安全治疗需求。 二、适配配件配置要求 2.1 设备配套多类型专用治疗配件，包含成人型、体弱型、儿童型叩击头（机械叩击式）或气囊背心（胸壁振荡式），可全面覆盖不同年龄段、不同体型、不同病情状态患者的临床排痰治疗需求，适配普通患者、体弱患者、儿童患者及重症卧床患者等多样化诊疗场景。 2.2 配套配件采用医用级安全材质，质地柔软贴合人体，治疗过程无挤压损伤，患者舒适度高，同时具备耐腐蚀、易清洁、可重复消毒的特性，可严格落实一人一用一消毒，有效规避院内交叉感染，符合院感防控标准。 三、设备结构与移动性能 3.1 设备采用一体化移动式机身设计，整机结构稳定、布局合理，配备静音移动脚轮，推行轻便灵活，可快速在病房、治疗室等不同诊疗区域转运使用，适配床边移动治疗场景。 3.2 脚轮配备专属锁定制动功能，设备移动至指定位置后可快速固定，杜绝治疗过程中设备滑移、偏移问题，保障治疗过程稳定、安全，适配临床常态化、高频次治疗使用。 四、通用性能要求 4.1 设备运行稳定、噪音低，振动输出均匀柔和，无突发异响、强振等异常情况，治疗安全性高，适配长期卧床、重症、体弱等耐受度较低患者使用。 4.2 设备操作界面简洁直观，参数调节简单便捷，医护人员可快速上手操作，适配临床高强度、高效率的诊疗工作节奏，满足科室常态化呼吸康复治疗工作需求。 | 整机质保≥3年 | 1台高频胸壁振荡，1台机械叩击式，用于脑卒中康复科
5 | 移动空气消毒机 | 1 | 用于医院诊疗区域室内空气净化、除菌消毒与环境空气质量优化，依托紫外线消杀与活性炭过滤双重净化方式，实现空气高效除菌、异味吸附、杂质过滤，支持定时开关机及一键快速消毒模式，配备可拆卸过滤网便于日常清洁更换，搭配移动滚轮结构方便院内多区域转运使用，满足病房、门诊、治疗室等区域常态化空气消毒、院感防控及环境卫生管理工作需求。 | 一、核心消毒参数 1.1 设备有效消毒体积≥120m³，采用等离子体消毒方式，支持遥控操作，可实现人机共存式消毒作业。设备消毒过程无异味、无辐射，不会对室内设备及环境造成腐蚀，使用安全环保。 1.2 等离子体反应器设计使用寿命≥30000小时，性能稳定、使用寿命长，需提供对应第三方检测报告作为佐证依据。 二、设备运行与智能控制功能 2.1 设备具备故障智能防护功能，当等离子体反应器、风机出现故障时，可自动声光报警提示，并触发自动关机保护机制，保障设备运行安全。 2.2 支持多时段工作模式，可自主设置多组自动开关机时间，支持循环运行；具备掉电记忆、工作时间累计记忆功能，断电重启后可自动恢复原有设置及运行数据，无需重复配置。 三、资质与标准要求 3.1 投标所需资质资料齐全，须包含投标企业资质文件、生产企业资质文件、产品授权书、企业授权文件及投标人身份证正反面材料，资质链条完整有效。 3.2 产品整体性能、技术指标及安全标准符合国家现行相关规范要求，产品质量合规、安全可靠。 | 整机质保≥3年 | 用于儿童康复科
6 | 移动紫外线消毒机 | 1 | 用于室内空气、物体表面的常态化紫外线杀菌消毒作业，具备定时消毒控制功能，可根据现场消杀需求自主设置消毒时长，消杀到位后自动停机，设备配备移动滚轮结构，转运灵活、移动省力，设备紫外辐照强度稳定达标，满足医院病房、诊疗科室、功能用房等区域的环境消杀、院感防控及日常环境卫生消毒保障工作需求。 | 一、基本技术参数 1.1 灯管配置：配备2支消毒灯管，单支灯管功率≥30W。 1.2 适用面积：静态有效消毒适用面积≥30㎡，可满足常规科室空间消杀需求。 1.3 工作电压：支持110V/220V±10%宽幅电压适配，适配各类供电环境。 1.4 工作频率：适配50Hz/60Hz±10%工频频率，运行稳定适配性强。 1.5 设备输入功率：180VA，能耗合理。 1.6 消杀波长：紫外线标准消杀波长为253.7nm，符合医用消杀标准。 1.7 紫外辐照强度：设备辐照强度≥214μW/cm²，消杀效果达标。 1.8 灯管使用寿命：灯管设计使用寿命不低于2000小时，耐用性强，运维成本低。 二、设备功能特点 2.1 移动折叠功能：设备整体可灵活移动，支持整机折叠收纳，灯管可内置隐藏，极大节省存放空间，便于院内转运、收纳与日常管理。 2.2 多角度调节功能：设备灯臂支持多角度调节，可实现30°、60°、90°、135°、180°角度调节，可适配不同高度、不同区域的全方位消杀需求。 2.3 定时消杀功能：配备0-120分钟可调定时装置，可根据消杀场景自主设定消毒时长，定时精准、操作便捷。 2.4 远程遥控功能：支持无线遥控操作，可实现隔墙远距离控制，有效遥控距离可达20米-30米，规避近距离紫外线辐射风险，使用安全便捷。 三、外观与结构设计 3.1 设备材质：机身采用碳钢材质制作，结构坚固、抗磕碰、耐腐蚀，适配医院高频次常态化使用场景。 3.2 结构设计：采用双灯管独立工作结构，支持单灯管单独开启使用；闲置时灯管可完全隐藏于车体内部，有效保护灯管设备，同时保持整机外观整洁规整。 | 整机质保≥5年 | 用于儿童康复科
7 | 十二道心电图机 | 2 | 用于临床常规心电图检查、心律失常筛查、心肌缺血、心肌损伤等心血管相关问题的辅助诊断、病情评估及疗效随访，可满足门诊、住院患者心电常规检测、健康体检筛查、术前评估及相关临床科研数据采集工作需求，替换老旧老化设备，保障临床心电检查数据精准可靠，持续稳定支撑科室日常诊疗工作有序开展。 | 一、导联采集体系 1.1 设备支持标准十二导联体系同步采集，包含I、II、III、aVR、aVL、aVF、V1-V6导联；配备实体十八导联硬件接口，可直接接入V7-V9、V3R-V5R导联完成数据采集。 1.2 内置十八导联计算算法，可通过十二导联采集数据自动演算生成十八导联心电波形，适配多种临床检查场景需求。 二、采集工作模式 2.1 设备集成多种采集模式，支持手动采集、自动采集、节律采集，操作简单便捷，可适配不同年龄段、不同状态患者的心电检查需求。 三、核心电气性能参数 3.1 输入阻抗：在10Hz条件下输入阻抗≥100MΩ，可精准采集微弱心电信号，有效降低信号损耗，保障信号采集完整性。 3.2 共模抑制比：共模抑制比≥100dB，可有效屏蔽肌电干扰、工频干扰等外界噪声，提升心电波形采集清晰度与纯净度。 3.3 频率响应：设备频率响应范围为0.5Hz-500Hz，完整覆盖临床心电诊断所需信号频段，符合临床诊断技术标准。 3.4 时间精度：整机时间精度误差≤±5%，波形走时稳定精准，确保各项检测数据真实可靠。 四、智能分析功能 4.1 内置专业心电智能分析算法，可自动识别并分析心率、PR间期、QRS时限、QT间期等核心心电指标，自动生成标准化诊断结论；支持医护人员人工修改、校正诊断结果，兼顾智能化与临床准确性。 五、显示功能 5.1 配备高清液晶显示屏，可实时同步显示心电波形、患者信息、检查参数等内容；支持波形冻结、放大、缩小等操作，便于医护人员细致观察分析波形细节。 六、供电性能 6.1 内置大容量可充电锂电池，续航能力稳定，可满足病房床旁检查、应急出诊、移动诊疗等无外接电源场景的检查使用需求，设备机动性强。 七、报告打印功能 7.1 支持心电报告快速打印，输出格式标准化，可清晰打印十二导联、十八导联完整波形及对应诊断数据；兼容A4纸、热敏纸等多种打印介质，适配院内各类打印场景。 八、数据存储与管理 8.1 具备大容量数据存储功能，设备本地可存储心电检查数据≥800例，支持存储容量扩展；可随时调取、回放历史检查数据，支持多病例数据对比分析，便于临床随访与病例管理。 | 整机质保≥5年 | 1台医学影像科，1台门诊部
8 | 注射泵 | 1 | 用于临床科室对患者进行高精度、持续、间歇静脉输液治疗，可用于成人及儿科患者常规输液、药物滴定、营养支持等场景，要求设备具备高输注精度、完善安全报警、轻便易移动、长续航等特点，满足临床床边、手术室、急诊及转运途中安全输注需求。 | 一、工作原理与输注性能 1.1 设备采用微机智能控制，依托高精度蠕动挤压式输注原理，通过微处理器闭环精准调控，实现平稳、均匀、精准的液体输注，适配临床常规给药、精准药物滴定、营养支持等多种诊疗场景。 1.2 设备具备多种主流输注工作模式，至少包含速度输注模式、滴速输注模式，可根据临床不同给药场景、不同药物输注要求灵活切换，满足多样化临床使用需求。 1.3 设备流速调节范围广，可覆盖临床成人、儿科常规输注流速区间，支持精细化梯度调节，小流速区间精准微调，大流速区间高效输注，适配精准给药治疗需求。 1.4 设备输注精度高，整机输注误差符合国家医用输注设备相关标准要求，长期连续输注状态下性能稳定，无明显流速偏差，保障临床给药剂量准确可靠。 1.5 支持预置输注总量设置及输注累计量统计功能，预置总量、累计输注量可调范围广，数值显示清晰精准，便于临床给药剂量记录、核对与追溯管理。 1.6 具备静脉维持通路功能（KVO），可自定义设置低速维持流速，有效防止输液管路堵塞，保障静脉通路通畅。 二、安全监测与报警功能 2.1 设备具备实时管路压力监测功能，可动态显示输注管路压力状态，管路阻塞报警阈值支持多档位调节，可适配不同血管条件、不同输注工况的患者使用。 2.2 配备防高压冲管保护功能，当管路发生阻塞触发报警时，设备可自动缓释管路残余压力，有效规避高压冲管、药物过量输注等安全风险，保障患者输注安全。 2.3 搭载高灵敏度超声气泡检测系统，可精准识别管路内微量气泡，支持单气泡、累积气泡双重监测报警，有效防范空气栓塞风险，全方位保障输注安全。 2.4 具备防自由流保护机制，设备泵门开启状态下可自动触发管路闭合防护，杜绝重力自流、药物误输注等安全隐患。 2.5 设备配备分级声光报警系统，可区分不同故障及异常工况，屏幕同步清晰显示报警类型与故障信息，常规异常场景全覆盖，包含管路阻塞、气泡异常、泵门开启、输注完成、低电量、设备故障等常见报警提示。 2.6 设备报警音量支持多档位调节，可根据病房、ICU、治疗室等不同环境光线及噪音场景灵活适配，避免噪音干扰或报警遗漏。 三、结构设计与移动适配 3.1 设备采用轻量化紧凑型机身设计，整机体积小巧、重量轻便，配备便携握持结构，便于医护人员床边挪动、院内转运及临时移位使用。 3.2 设备整机防护等级符合医用设备防护标准，具备良好的防尘、防溅水能力，支持日常擦拭消毒，耐腐蚀、易清洁，完全满足医院院感防控常态化使用要求。 3.3 设备安装方式灵活，支持台面平稳放置、输液架固定夹持等多种安装形式，适配病床边、治疗室、手术室、急诊等各类临床场景使用。 四、操作与显示功能 4.1 设备配备高清液晶中文显示屏，界面布局清晰直观，输注参数、设备状态、报警信息实时显示，强光环境下可视效果良好，方便医护人员快速查看核对。 4.2 设备操作按键布局合理、功能简洁，支持参数快速设置、输注启动、暂停、快速推注等一键操作；配备键盘锁定功能，可有效防止诊疗过程中误触误操作。 4.3 具备快速推注功能，推注流速可大范围调节，可满足临床紧急给药、快速补液等应急治疗场景需求，适配临床突发诊疗工作。 五、供电与续航性能 5.1 设备支持医用宽幅交流电压供电，适配国内常规供电工况，供电稳定、适配性强，可满足科室常态化固定场景使用。 5.2 设备内置大容量可充电锂电池，电池性能稳定，续航时长满足临床床边转运、断电应急、外出诊疗等无外接电源场景的持续输注需求，充电便捷、续航持久。 六、数据存储与通讯功能 6.1 设备标配标准数据通讯接口，支持输注数据上传、护士呼叫系统联动，可对接院内信息化系统；支持选配无线通讯模块，实现设备联网监测、数据远程管理。 6.2 具备运行数据自动存储功能，可长期记录设备运行状态、操作记录、报警日志等信息，存储容量充足，便于临床质控追溯、故障排查与诊疗数据管理。 七、通用合规要求 7.1 设备整体设计、电气性能、电磁兼容性能符合国家及行业医用电气设备相关标准，安全合规，可正规用于临床诊疗工作。 7.2 设备防电击保护等级符合医用高标准要求，安全性高，可适配各类常规及特殊临床输注场景使用。 7.3 设备适配国标通用一次性输注耗材，耗材通用性强、采购便捷，无专属耗材限制，降低后期运维使用成本。 | 整机质保≥3年 | 用于门诊部
9 | 心电监护仪 | 1 | 用于临床成人、儿童、新生儿患者的心电图、心率、呼吸、血氧饱和度、无创血压、体温等生命体征实时动态监测，支持心律失常分析、ST段及QT间期监测、数据趋势回顾与异常报警提醒，可满足病房、急诊、治疗室、术后观察等场景的常规生命体征监护、病情动态评估、诊疗疗效随访及临床质控数据采集工作需求。 | 一、整机显示与操作性能 1.1 设备配备≥12.1英寸高清彩色液晶触控显示屏，屏幕分辨率高、画质清晰，支持多通道波形同屏显示，可同时展示多组生命体征参数及波形数据，强光环境下可视效果良好。 1.2 采用简洁智能操作界面，触控操作灵敏便捷，功能布局清晰，支持常用功能快速调取，操作逻辑简单易懂，医护人员可快速上手操作，适配临床高效诊疗节奏。 1.3 支持多档位波形扫描速度调节，可根据临床观察需求灵活切换，满足精细化波形查看、细节分析需求。 二、核心监测参数功能 2.1 心电监测：支持3/5导联心电同步采集监测，内置专业心电分析算法，可精准识别各类心电波形，支持≥20种心律失常自动分析识别，包含房颤专项检测功能；具备ST段实时分析、QT/QTc间期监测功能，可多方位评估患者心脏状态，算法经权威数据库验证，监测精准、抗干扰能力强。 2.2 呼吸监测：支持阻抗式呼吸监测，可实时捕捉患者呼吸频率及呼吸波形，精准反馈患者呼吸状态，有效识别呼吸异常情况。 2.3 血氧监测：配备高灵敏度血氧监测模块，支持血氧饱和度、灌注指数同步监测，适配不同肤色、不同末梢循环状态患者，抗运动干扰、抗弱灌注能力强，监测数据稳定精准。 2.4 无创血压监测：支持手动、自动、快速测量、序列测量等多种测量模式，适配成人、儿童、新生儿全人群，测量精度符合医用标准，可精准反馈患者血压动态变化，满足常规监测及紧急快速测量需求。 2.5 体温监测：支持双通道体温监测，可同步采集对比患者体表温度数据，测温精准、响应快速，满足临床体温动态监护需求。 2.6 设备可拓展有创血压、呼末二氧化碳等监测模块，可根据临床诊疗需求升级功能，适配常规监护及重症辅助监护场景。 三、数据存储与回顾功能 3.1 具备大容量数据存储能力，支持长时间全息波形存储、趋势数据回顾、异常事件及报警记录存储，可实现全天候动态数据追溯。 3.2 支持长时间ST段趋势回顾、完整心律波形回溯，可批量调取历史监测数据、波形曲线及参数变化趋势，便于医护人员复盘病情变化、评估诊疗效果，满足临床质控、病例分析及科研数据采集需求。 四、智能报警功能 4.1 具备分级声光报警功能，可根据异常风险等级区分报警类型，屏幕同步精准显示异常参数、故障类型及报警原因，报警阈值可自定义设置。 4.2 支持心率异常、血压异常、血氧异常、心律失常、呼吸异常、设备故障等全方位异常报警，可及时预警患者病情变化及设备运行异常，保障临床监护安全。 五、供电与移动适配性能 5.1 支持医用宽幅交流市电供电，适配院内常规供电环境，供电稳定可靠；内置大容量可充电锂电池，断电后续航持久，可满足床边转运、外出检查、突发断电等场景的持续监护需求。 5.2 整机结构紧凑轻便，适配台面放置、支架悬挂等多种安装方式，适配病房、急诊、治疗室等多场景灵活使用。 六、安全与合规要求 6.1 设备整体电气性能、电磁兼容性能符合国家医用电气设备相关标准，具备防除颤CF型医用安全防护等级，安全性高，适配各类临床诊疗监护场景。 6.2 设备抗干扰能力强，可有效屏蔽临床环境下各类电磁、信号干扰，保障长期连续监护状态下参数稳定、数据精准。 6.3 适配国标通用医用监护耗材，耗材通用性强、采购便捷，无专属耗材限制，降低后期运维成本，设备易清洁、耐擦拭，符合医院院感防控常态化使用要求。 七、数据通讯拓展功能 7.1 配备标准数据通讯接口，支持监护数据本地导出、上传，可对接院内HIS、LIS等信息化系统，实现数据互联互通。 7.2 支持选配无线通讯模块，可实现设备联网监测、远程数据管理，适配医院智慧化监护管理需求。 | 整机质保≥5年 | 用于门诊部
10 | 医用电动床 | 1 | 用于临床病区患者住院休养、体位护理、病情监护与康复辅助支撑，可通过电动调节实现床体升降、背部抬升、膝部抬升、整体倾斜等多体位精准变换，配备安全防护、紧急复位、防夹防坠等功能，适配普通病房、康复病房各类成人患者日常护理、体位治疗、卧床休养需求，有效降低护理工作强度，提升患者卧床舒适度与临床护理安全质量，满足科室常态化临床护理与精细化病房管理工作需求。 | 一、整体结构与尺寸性能 1.1 设备采用高强度稳固床体结构设计，整体承重性能优异，结构牢固不易变形，运行静音平稳，适配长期高频次临床使用。 1.2 床体配备可伸缩延长结构，可根据患者身高灵活拓展床体长度，适配不同身高患者卧床使用，通用性强。 1.3 整机安全承载负荷高，承重性能满足医用病床行业标准，可稳定承载成人患者日常休养、体位变换及护理操作荷载，使用安全可靠。 1.4 床体外观简约规整，床头、床尾板拆装便捷，表面光滑易清洁、耐腐蚀，无卫生死角，便于日常擦拭消毒，符合医院院感防控标准。 二、电动体位调节功能 2.1 设备采用电动智能调节方式，支持多维度体位电动调节，操作轻便灵敏，定位精准、启停平稳，无顿挫异响，满足临床精细化体位护理需求。 2.2 床体高度可电动升降调节，升降行程范围广，可适配医护人员护理操作、患者上下床、日常休养等不同高度场景需求。 2.3 背部角度可电动抬升调节，调节区间宽泛，可满足患者半坐卧位、端坐卧位等康复、进食、吸氧、诊疗体位需求。 2.4 膝部角度可电动抬升调节，有效缓解患者下肢压力，预防下肢静脉血栓，提升长期卧床患者舒适度。 2.5 支持整体前倾、后倾体位调节，可实现头高脚低、头低脚高倾斜体位，适配临床特殊治疗、急救护理、体位引流等专项诊疗需求。 三、安全防护功能 3.1 配备一键紧急复位功能，突发紧急情况时可快速一键放平床体，便于开展急救、心肺复苏等救治操作，保障急救时效性。 3.2 设备自带防夹、防挤压、防过载保护机制，体位调节过程中遇阻自动启停，有效规避患者、医护人员磕碰挤压风险。 3.3 配备可拆卸式医用防护护栏，升降顺畅、锁定牢固，可有效防止卧床患者坠床、翻身滑落，保障卧床患者安全，护栏操作简易，便于护理操作。 3.4 床体配备静音移动脚轮，推行灵活轻便，带专属锁定制动功能，移位后可稳固固定，杜绝床体滑移，保障卧床稳定与转运安全。 四、操作控制功能 4.1 配备手持有线控制器，按键布局清晰、操作简单易懂，各体位调节功能独立可控，支持精准微调，患者及医护均可便捷操作。 4.2 支持护理端锁定功能，可锁定体位调节权限，防止患者误触误操作，规避不当体位变换带来的安全隐患。 4.3 设备电机运行稳定、噪音低、功耗合理，具备过载、过热自动保护功能，持续工作性能稳定，适配科室24小时常态化使用。 五、拓展适配性能 5.1 床体预留标准拓展接口，可适配输液架、氧气瓶架、康复辅助拉杆等临床常用配件加装，满足多样化临床护理场景需求。 5.2 床板结构贴合人体工学设计，支撑均匀、受力合理，适配常规医用床垫匹配使用，卧床舒适度高，适配患者长期休养。 六、通用合规要求 6.1 设备整体结构、电气安全、机械性能、防护标准符合国家及行业医用病床相关规范要求，适配医疗机构临床使用场景。 6.2 设备做工精良、材质耐用，抗磕碰、抗老化、易清洁消毒，满足医院长期高频次、高强度临床使用需求，运维便捷、使用寿命长。 | 整机质保≥3年 | 用于门诊部
11 | 全自动电子血压计 | 1 | 用于临床患者及健康人群收缩压、舒张压、脉搏心率的全自动无创检测与数据筛查，具备体位纠错提示、智能加压、精准测量、结果播报及数据存储功能，可满足门诊常规血压筛查、住院患者生命体征监测、体检人群批量检测、健康评估及相关临床数据采集与随访工作需求，适配院内常态化、高效率血压检测工作，保障临床基础诊断与健康筛查数据精准可靠。 | 一、核心测量性能 1.1 设备采用医用标准示波法测量原理，搭配高精度半导体压力传感模块，测量响应迅速、数据稳定性强，符合医用血压检测精度标准，可满足临床精准检测需求。 1.2 支持上臂式全自动测量模式，适配左右手臂检测，适用人群广泛，可覆盖成人不同体型人群的血压检测场景。 1.3 设备测量范围宽泛，血压、脉搏测量区间符合医用设备行业标准，可精准覆盖常规及异常血压、心率检测数值，适配各类患者检测需求。 1.4 测量精度高，压力测量误差、脉搏测量误差均控制在医用标准允许范围内，有效保障临床筛查、诊断及健康评估的数据准确性。 二、智能检测与辅助提示功能 2.1 具备智能自动加压功能，可根据患者基础血压情况自适应调节加压数值，无需人工预设，减轻受检者手臂压迫负担，提升检测舒适度。 2.2 配备体位纠错提示功能，可实时识别患者肘部、手臂摆放位置是否规范，通过灯光提示异常体位，规避体位不标准导致的测量误差，保障检测结果精准度。 2.3 采用可调节活动式臂筒结构，适配不同身高、不同臂围人群使用，贴合人体测量姿态，适配批量体检、临床常规检测等高频使用场景。 2.4 支持全程语音引导操作及测量结果语音播报，操作流程清晰易懂，无需专人全程辅助，适配自助检测、批量筛查工作模式，提升检测效率。 三、显示与数据管理功能 3.1 配备高清数码显示屏幕，字体清晰、读数直观，可同步显示收缩压、舒张压、脉搏心率等全部检测数据，强光环境下可视效果良好。 3.2 具备检测数据自动存储功能，可留存历史检测记录，支持数据调取、复盘对比，便于临床病情随访、疗效观察及健康数据管理。 3.3 支持多次测量数据智能分析，可辅助甄别异常血压数值，为临床高血压筛查、病情评估提供有效数据支撑。 四、机身结构与院感设计 4.1 整机采用一体式稳固结构设计，布局规整、机身稳重，配备专用搁手支撑结构，测量姿态固定稳定，有效减少肢体晃动带来的测量偏差。 4.2 设备关键接触面采用医用级抗菌材质，耐腐蚀、易擦拭清洁，无卫生死角，可有效抑制细菌滋生，严格满足医院感染防控常态化清洁消毒要求。 4.3 整机重量适中、结构紧凑，摆放稳固，适配门诊诊室、体检中心、病房等多场景固定放置使用，适配院内高频次、长时间连续工作需求。 五、供电与环境适配性能 5.1 适配医用常规交流供电模式，电压适配性强，设备运行稳定，可支持长时间连续不间断工作，无频繁启停、数据漂移等问题。 5.2 设备环境适配性强，可在常规医用大气压力、温湿度环境下稳定工作，耐受院内常规诊疗环境，抗环境干扰能力强，适合院内常态化使用。 六、安全与合规要求 6.1 设备电气安全、电磁兼容性能符合国家医用电气设备相关标准，具备合规的防电击保护等级，使用安全可靠。 6.2 整机运行噪音低、加压过程平缓柔和，无突发高压冲击，检测过程安全舒适，适配各类体质人群长期、反复检测使用。 6.3 设备整体性能、检测精度、安全指标均符合医用全自动电子血压计行业规范，资质齐全合规，可正常用于临床诊疗及健康筛查工作。 | 整机质保≥3年 | 用于门诊部