## Sheet1
口腔科医疗设备采购需求表
序号 | 设备名称 | 数量（台/套） | 采购需求概述 | 主要技术参数 | 服务要求 | 备注
1 | 口腔导航仪 | 1 | 用于口腔种植手术、牙体牙髓治疗及根尖外科手术的实时动态导航引导，实现亚毫米级精准定位，提升复杂病例诊疗能力，降低手术并发症风险，满足退役军人及社会患者高质量口腔诊疗需求。 | 1. 导航精度：种植手术导航颈部偏差≤1.0mm，尖端偏差≤1.5mm，角度偏差≤4°，满足精细化口腔种植手术精度要求。 2. 数据配准：支持术前CBCT数据与口内扫描数据自动融合配准，配准误差≤0.5mm，无需人工二次校准。 3. 显示性能：搭载高清医用专业显示器，支持多平面重建、三维可视化显示，可实时展示手术器械位置，动态提示术中器械路径与术前规划路径偏差。 4. 软件功能：具备种植体三维虚拟术前规划功能；内置多品牌种植系统数据库；支持术中实时深度、角度数据指示；搭载重要解剖结构智能预警功能；可自动生成术后精度验证报告，实现手术效果可追溯核验。 5. 设备适配：兼容市面主流品牌种植手术器械，支持个性化器械注册标定，适配多种临床手术场景。 6. 术中稳定性：配备专用器械定位装置及患者头部固定装置，有效避免术中位移偏差，保障手术全程稳定。 7. 合规资质：整机取得NMPA医疗器械注册认证；设备电磁兼容、电气安全性能符合国家相关标准，满足临床合规使用要求。 | 整机质保≥5年
2 | 无影防堵移动技工台 | 1 | 用于口腔修复体制作过程中的精细打磨、抛光及调改操作，提供充足照明及粉尘收集功能，改善技工操作环境，提升修复体制作质量。 | 1. 整体结构：采用可移动式整体设计，底部配置万向静音轮，自带锁定结构，移动顺畅、定位稳固，满足工位灵活调整需求。 2. 台面性能：工作台面选用耐磨、耐腐蚀专用材质，台面平整光滑，防尘易清洁，适配技工打磨、修复等常规操作。 3. 照明系统：配备专业无影照明系统，光线均匀柔和、无频闪，可真实还原修复体原色，保障精细技工操作视野清晰。 4. 吸尘过滤功能：内置强力吸尘过滤装置，粉尘过滤精度≥0.3微米，可高效吸附、收集打磨粉尘，有效净化操作环境，保障操作人员职业健康。 5. 降噪性能：设备风机运行噪音严格控制在60分贝以内，低噪运行，改善操作工作环境。 6. 功能配置：配备多功能工具挂架及独立辅助照明臂，分区合理、收纳便捷，操作空间布局科学，提升作业便捷度。 7. 用电标准：设备适配220V常规市电，整机功率配置合理，完全符合实验室安全用电规范，使用安全可靠。 | 整机质保≥5年
3 | 牙周刮治器 | 10 | 用于满足不同牙位、不同深度牙周袋的临床治疗需求。 | 1. 结构设计：配备多规格成套工作端头，可适配全口前牙、后牙不同牙位、不同深度牙周袋，满足龈下刮治、根面平整等牙周常规治疗需求。 2. 材质性能：采用医用优质不锈钢材质，整体强度高、抗腐蚀、不易变形，可耐受高温高压反复灭菌，满足临床重复使用及消毒规范要求。 3. 工作端性能：刃口锋利均匀、持久性好，贴合牙体解剖形态，可精准清除牙石、菌斑及病变牙骨质，微创不伤正常牙体及牙周组织。 4. 操作设计：手柄采用人体工学设计，握持舒适、防滑稳定，整体器械配重合理，长时间操作不易疲劳，适配精细化临床操作。 5. 通用要求：产品质量稳定，符合口腔医疗器械相关标准，具备合法有效的医疗器械资质及合格证明。 | 整机质保≥5年
4 | 超声牙周治疗仪工作尖 | 50 | 用于龈上洁治、龈下刮治及牙周袋内清创治疗。 | 1. 适配性能：通用型结构设计，可适配主流超声牙周治疗设备，安装稳固、贴合紧密，振动传递均匀无松动、无偏移。 2. 规格配置：配备多角度、多用途工作端头，可满足左侧、右侧、后牙复杂区域等不同术区的龈上洁治、龈下清创、牙周平整治疗需求。 3. 材质性能：采用医用高强度合金材质，耐高频振动、耐疲劳、耐腐蚀，不易断裂、变形，表面光滑无毛刺，不损伤牙体及牙周软组织。 4. 临床性能：工作振动稳定、产热低、清洁效率高，可有效清除牙石、菌斑及牙周内毒素，可深入狭窄、深牙周袋完成精细化清创作业。 5. 通用要求：符合口腔医疗器械质量标准，适配临床高频次使用，具备完整有效的产品资质及合格证明文件。 | 整机质保≥5年
5 | 橡皮障钳 | 50 | 用于橡皮障隔离治疗时夹持、固定橡皮障布。 | 1. 整体结构：采用一体式钳体结构，开合顺畅、无卡顿、无松动，结构稳固，适配口腔狭小空间操作，可快速、稳定完成橡皮障布夹持固定。 2. 材质性能：采用医用级不锈钢材质，硬度高、抗腐蚀、耐磨损，可耐受反复高温高压灭菌，长期使用不变形、不生锈。 3. 夹持性能：钳头咬合紧密，夹持力度均匀，防滑夹持设计，可稳固固定橡皮障布，术中不易滑脱；钳头边缘圆润光滑，无尖锐棱角，避免损伤口腔黏膜。 4. 操作性能：手柄符合人体工学设计，开合省力、握持舒适，适配各类牙位橡皮障隔离操作，满足临床规范化治疗使用需求。 5. 通用要求：产品合规达标，质量稳定可靠，具备有效的医疗器械相关资质及出厂合格证明。 | 整机质保≥5年
6 | 超声骨刀手柄及配套刀头 | 5 | 用于口腔种植上颌窦内外提升、根尖手术、牙周微创治疗等精细外科手术，依托超声精准微创切割特性，实现骨组织精准切除与修整，减少软硬组织创伤，提升复杂种植及牙周手术精细化水平，降低术中术后并发症风险，满足退役军人及社会患者高质量微创口腔诊疗需求。 | 1.适配性要求：超声骨刀手柄线可适配主流品牌超声骨刀设备，连接稳固、信号传输稳定；快换式工作尖接口设计，更换便捷、锁定可靠。 2.材质与性能：工作尖采用高强度钛合金材质，耐磨性好、抗疲劳强度高，切割效率高；工作尖振动幅度均匀，切割线清晰，对软组织损伤小。 3.配置要求：配套上颌窦外提升套装、上颌窦内提升套装、根尖牙周手术套装及开锁器，满足种植及根尖手术多场景操作需求。 4.消毒与耐用性：所有部件支持高温高压灭菌，重复使用性能稳定，无变形、无锈蚀。 | 整机质保≥5年
7 | 成人拔牙钳 | 30 | 用于成人各类常规牙、磨牙、前磨牙的微创拔除手术，适配全口不同牙位解剖形态，提升拔牙操作稳定性与安全性，减少术中牙槽骨损伤、牙体滑脱等问题，优化患者就医体验，满足日常成人口腔外科诊疗及急诊拔牙工作需求。 | 1.规格配置：型号需覆盖上颌前牙、前磨牙、磨牙及下颌各牙位，适配不同牙位拔除需求，包括前牙钳、前磨牙钳、磨牙钳及阻生牙钳等。 2.材质与工艺：采用优质医用不锈钢整体锻造，强度高、韧性好，抗变形、抗断裂能力强；表面经耐腐蚀处理，易清洁消毒。 3.结构与性能：钳喙形态与牙根解剖形态贴合度高，夹持稳固不易滑脱；关节活动灵活，锁扣装置可靠，开合顺畅无卡顿。 4.临床使用：钳喙边缘光滑，避免损伤牙龈及邻牙；握持部位符合人体工学，防滑易操控，长时间操作不易疲劳。 | 整机质保≥5年
8 | 儿童拔牙钳 | 20 | 用于儿童乳牙、年轻恒牙的规范化拔除治疗，适配儿童狭小口腔及薄弱牙槽骨特点，实现轻柔、微创拔除操作，降低手术创伤与患儿恐惧心理，提升儿童口腔诊疗舒适度与安全性，满足儿童口腔疾病规范化诊疗服务需求。 | 1.规格配置：型号覆盖 1#-8#，适配乳牙及年轻恒牙的拔除操作，满足儿童口腔不同牙位治疗需求。 2.设计特点：钳喙纤细小巧，适配儿童狭小口腔空间，操作视野清晰；夹持力度柔和可控，减少对牙槽骨及邻牙的损伤。 3.材质与工艺：采用优质医用不锈钢材质，整体强度高、耐腐蚀，支持高温高压反复灭菌处理，性能稳定可靠。 | 整机质保≥5年
9 | 微创牙挺 | 30 | 用于各类复杂牙、阻生牙的微创拔除手术，通过精细化微创介入方式，减少牙槽嵴损伤、降低术中创伤，缩短术后恢复周期，提升复杂拔牙病例诊疗质量，保障患者术后恢复效果，满足临床微创拔牙诊疗需求。 | 1.设计特点：细型微创设计，工作端刃口锋利，形态适配不同牙位及阻生角度，便于进入牙周间隙，减少牙槽嵴损伤。 2.结构性能：柄部握持稳固，力的传导直接、省力，避免操作中打滑；刃口韧性好，不易崩裂、变形。 3.消毒与耐用性：整体采用医用不锈钢材质，支持高温高压灭菌，重复使用性能稳定。 | 整机质保≥5年
10 | 微动力系统 | 1 | 用于口腔种植窝预备、骨修整、骨切开等精细化种植及外科手术，可精准调节转速与扭矩，匹配不同手术操作需求，配合高效冷却系统降低术区热损伤，提升种植手术精准度与成功率，满足各类常规及复杂种植手术诊疗需求。 | 1.性能参数：主机输出稳定，转速及扭矩可调范围宽，可满足种植窝预备、骨修整、骨切开等不同手术操作需求。 2.冷却与降噪：内置高效冷却系统，可有效降低术区温度，避免热损伤；设备运行噪音及振动控制良好，满足手术室环境要求。 3.连接与适配：与配套手机连接稳固，密封性能可靠，无漏气、漏油现象；可适配不同规格的手术手机及附件。 4.消毒与维护：可拆卸部件支持高温高压灭菌，主机维护便捷，运行稳定可靠。 | 整机质保≥5年
11 | 微动力手机 | 10 | 用于口腔种植、骨修整等深部精细手术，机头小巧灵活，适配口腔狭小术区操作，动力输出精准、冷却效果良好，保障手术稳定、安全、高效开展，提升精细口腔外科诊疗能力。 | 1.适配性能：与微动力系统主机精准匹配，转速及扭矩输出精准，可稳定传递动力。 2.设计特点：机头设计紧凑小巧，便于口腔深部及狭窄术区操作；冷却通道畅通，可有效降低机头及术区温度。 3.消毒方式：支持高温高压灭菌，或可采用一次性无菌防护套，满足临床无菌操作要求。 | 整机质保≥5年
12 | 拔牙手机 | 20 | 依托牙科治疗台气压系统开展各类微创拔牙、骨去除、牙体分割手术，运行稳定、振动噪音小，可有效提升复杂拔牙手术效率与微创效果，降低手术损伤，满足日常口腔外科拔牙诊疗工作需要。 | 1.适配性能：可与医院现有牙科治疗台气压系统兼容，安装便捷、连接稳固。 2.性能参数：转速及扭矩可满足各类牙拔除术的操作需求，动力输出稳定；运行噪音及振动控制良好。 3.冷却与消毒：内置冷却系统，可有效降温，避免热损伤；机头支持高温高压灭菌，或可使用一次性无菌防护套，保障术区无菌环境。 | 整机质保≥5年
13 | 显微器械 | 10 | 适配口腔手术显微镜开展显微根管、显微根尖外科、精细软组织剥离等高精度手术，实现术区精细化操作，提升疑难口腔疾病诊疗精准度，减少正常组织损伤，提高复杂病例治愈率，满足高品质精细口腔诊疗服务需求。 | 1.包含显微镊、显微持针器、组织剥离子等常用手术显微器械，适配口腔手术显微镜配套使用。 2.器械尖端做工精细，咬合紧密、夹持稳固，夹持力度均匀可控，术中不易打滑松动。 3.剥离子工作端样式齐全，形态规整圆润，可精准完成口腔内软组织剥离、分离操作，减少组织创伤。 4.整体采用医用优质不锈钢材质，硬度高、耐腐蚀、耐磨损，支持高温高压反复灭菌，长期使用不变形、不生锈。 5.手柄握持舒适，重心合理，操作精细灵活，适合口腔深部精细手术操作。 6.产品符合口腔医疗器械使用标准，具备完整合格资质，满足临床无菌手术使用要求。 | 整机质保≥5年
14 | 上颌窦提升敲击工具 | 10 | 专用于口腔种植上颌窦内、外提升手术，精准完成窦底抬升、骨空间修整操作，提升上颌窦提升手术安全性与规范性，有效解决上颌骨高度不足种植难题，拓展复杂种植病例诊疗范围，满足患者种植修复诊疗需求。 | 1.专为口腔种植上颌窦提升术设计，涵盖内提升、外提升全套实操工具，适配各类上颌窦手术工况。 2.工具主体材质坚固耐用，受力强度高，受力传导顺畅均匀，敲击发力稳定可控，提升手术安全性。 3.工作端角度、弧度贴合上颌窦解剖结构，操作便捷，精准完成骨面敲击、抬升作业，降低手术风险。 4.表面光滑无毛刺，不伤窦底黏膜及周围正常组织，术中创伤小，术后恢复快。 5.整体结构结实牢固，不易弯曲变形，耐反复使用，全部构件可耐受高温高压消毒灭菌。 6.规格齐全，适配临床常规种植手术操作需求，安装使用便捷，实用性强。 | 整机质保≥5年
15 | 牙科光固化灯 | 15 | 用于树脂修复材料、粘接剂及窝沟封闭剂的聚合固化，满足牙体牙髓科、修复科、儿童口腔科等多科室日常临床需求。 | 1. 光源性能：采用LED专用固化光源，光源波长范围430nm-490nm，峰值波长适配光固化树脂引发剂吸收特性，可满足各类口腔光固化树脂固化需求。 2. 光强参数：设备输出光强≥1000mW/cm²，支持多档位光强调节，可适配不同厚度、不同色号的光固化树脂材料，适配多样化临床固化场景。 3. 固化模式：具备多种固化工作模式，包含标准固化、渐进固化、脉冲固化等模式，可有效降低树脂固化收缩应力，提升修复体边缘密合度，减少术后微渗漏问题。 4. 工作端设计：导光棒结构设计科学合理，体型小巧灵活，可轻松抵达后牙、深部牙位等复杂术区，适配全口牙齿固化操作；导光棒支持高温高压灭菌，或可搭配一次性防护套使用，满足临床无菌诊疗规范。 5. 智能检测功能：自带光强检测功能，可实时监测光源衰减情况，及时提示光源异常，保障每次固化输出能量稳定，确保树脂固化效果可靠达标。 6. 操作设计：整机手柄采用人体工学造型设计，握持轻便舒适、防滑易操控，长时间临床操作不易疲劳，操作便捷高效。 7. 供电续航：支持充电式或连线式供电方式，电池续航能力优异，可满足全天不间断临床诊疗工作使用需求，运行稳定不中断。 8. 合规安全：整机具备有效的医疗器械注册认证资质，设备电气安全性能符合国家相关标准，临床使用安全合规、性能稳定。 | 整机质保≥5年