## Sheet1
心身康复科医疗设备采购需求表
序号 | 设备名称 | 数量（台/套） | 采购需求概述 | 主要技术参数 | 服务要求 | 备注
1 | 团体生物反馈治疗仪(一拖十) | 1 | 用于焦虑症神经精神疾病的生物反馈治疗。 | 1. 设备组成 1.1 设备整体由信号采集器、生物反馈仪软件、信号接收器组成。信号采集器需集成表面肌电传感器、心率传感器、脑电传感器，可同步采集人体多项生理指标，满足团体同步监测与治疗需求。 2. 信号采集器配置及性能 2.1 信号采集器采用无线一体化设计，无外接线缆，可有效规避临床使用过程中的线缆安全隐患，提升患者治疗舒适度与设备使用便捷性。 2.2 采用无线传输架构，支持单台主机配套10套信号采集器同时工作，可同步完成10人生理数据的采集、传输、分析与交互，满足多人团体同步康复训练及治疗需求。 2.3 信号采集器配备状态指示灯，可根据患者身心放松指数动态变换灯光状态，便于治疗师实时掌握患者训练状态，及时调整干预方案。 2.4 设备具备独立耳畔语音提示功能，可实现一对一实时语音引导干预，辅助患者主动调节呼吸、情绪及身心状态，提升康复训练效果。 3. 评估与治疗功能 3.1 系统内置静息评估、应激评估及专项评估模块，可全面客观评估用户心理状态与生理功能状态；支持自由筛选分组，可针对不同团体人群开展定制化团体训练与治疗。 3.2 具备多维度基础康复治疗功能，包含呼吸放松治疗、松弛治疗、暗示治疗、音乐治疗等多种干预模式，可广泛应用于各类心理、睡眠及心身相关障碍的辅助治疗。 3.3 支持多种专业化团体治疗模式，包含支持性团体治疗、动力取向团体治疗、问题导向团体治疗、活动团体治疗等，可满足不同病种、不同群体的团体康复治疗需求。 3.4 内置多类疾病专属治疗方案，配备对应疾病的脑电生物反馈规范化治疗程序，可针对不同病症开展个体化、标准化生物反馈康复干预。 4. 数据报告功能 4.1 系统可根据评估数据、治疗数据自动生成标准化报告，涵盖评估报告、治疗总结报告、趋势分析报告等，可完整记录患者阶段性康复变化，为临床疗效评估、随访管理、科研统计提供数据支撑。 5. 配套辅助配置 5.1 设备配套专用医用团体治疗推车，适配临床诊疗场景，具备设备收纳、无线充电、NFC通讯等功能，设备摆放规整、运维便捷，满足科室常态化使用需求。 6. 智能信息化管理功能 6.1 系统支持患者个人信息查询、编辑与管理；配备人脸识别匹配功能，可快速完成患者身份与采集设备的绑定匹配，简化上机流程，提升诊疗信息化管理水平。 7. 核心技术性能指标 7.1 无线传输稳定可靠，在采集器与接收器间距10米标准工况下，数据传输丢包率小于3%，保障团体多设备同步数据传输精准、连续。 7.2 设备AD采样位数≥24bit，AD采样率≥2000Hz，信号采集精度高、响应速度快，可精准捕捉细微生理信号变化。 7.3 脑电信号采集性能优良，各通道共模抑制比≥100dB，噪声电平≤2uV，信号分辨率≤0.5uV，抗干扰能力强，采集数据真实稳定。 7.4 肌电信号采集参数：测量范围1μV～5000μV，信号分辨率≤0.5μV，共模抑制比＞100dB，可精准采集微弱肌电信号，满足精细化康复评估需求。 7.5 设备人体接触材质生物相容性优良，细胞毒性分级为0级，无细胞毒性，长期临床使用安全可靠。 7.6 设备整体设计及技术指标符合国家医药行业YY0903-2013《脑电生物反馈仪》相关标准规范。 | 整机质保≥5年
2 | 心理云CT系统 | 1 | 用于心理健康筛查、人格特质评估、情绪状态量化分析与心理风险预警，可全面覆盖焦虑、抑郁、睡眠障碍、心理应激、人格异常及各类心理行为问题的系统化测评诊断，能够快速生成标准化心理评估报告与多维心理画像，为临床心理疾病辅助诊断、干预疗效评估、心理风险管控提供科学量化依据 | 一、总体要求 1. 系统内置心理量表方案数量不少于200个，覆盖多领域心理评估需求。 2. 设备系统兼容性强，可适配各类智能手机、平板电脑、台式电脑等终端设备使用。 3. 系统架构采用B/S架构，分为被试答题端、主试管理端、超级管理员端三大操作端口，全部程序支持浏览器在线运行，无需额外安装插件。 4. 系统预留对接端口，可实现与医院HIS信息系统深度对接融合，适配医院信息化一体化管理需求。 二、客户端管理功能 1. 系统支持绑定医院统一条码、患者诊疗卡号、住院号等信息完成登录，适配门诊、住院患者线上量表填报评估工作。 2. 医生管理端支持主动调取被试答题页面，开展他评模式心理评估；他评量表使用需验证治疗师专属账号密码，保障评估操作规范性与安全性。 3. 量表填报界面功能完善，实时展示答题进度、网络状态，配备上一题、下一题操作按钮，操作便捷直观。 4. 支持答题进度自动保存，患者中途退出填报页面后，再次登录可接续未完成内容继续填报，无需重复答题。 5. 支持数码笔适配操作，可在标准A4纸张上完成精神科常用连线、画钟等认知类测验，完整保留原始书写笔迹，同时可将纸质笔迹数据实时同步至系统评估界面，测验完成后自动生成报告图片并归档存储至服务器。 6. 手机端支持查看评估列表及个人评估报告，报告界面自适应手机屏幕，内含数据图表、结果解读及专业评估建议，方便用户随时查阅。 7. 具备虚拟数字人辅助测评功能，采用真人化身数字化形象，口型匹配精准、表情自然，可通过语音、文字交互方式，一对一引导被试完成心理测评答题，人机互动性强。 8. 配备完善的人员排班管理功能，支持工作人员信息新建、查询、修改、删除，同时可实现班次管理、施测地点管理等操作，适配科室常态化工作排班需求。 三、量表管理功能 1. 主试管理端支持自主编辑量表，可自定义添加量表名称、指导语、答题条目、因子计分规则、分数转换标准、临界值、结果解释及专家建议等内容，可自动生成标准化心理量表，支持量表预览、编辑及打印操作。 2. 系统内置不少于200个常用专业心理量表，涵盖明尼苏达多项人格测验、瑞文标准智力测验、瑞文联合智力测验、儿科症状量表、Achenbach儿童行为量表、莱顿儿童强迫问卷、学习障碍儿童筛查表、感觉统合发展评定量表、儿童自我意识量表、儿童孤独症筛查量表、儿童共情及系统化特质量表、多伦多述情障碍量表、儿童期创伤问卷、儿童焦虑情绪障碍筛查表、儿童抑郁障碍自评量表、数字划消测验、符号数字转换测验等各类成人及儿童评估量表。 3. 神经心理类评估量表符合《轻度认知损害的神经心理评估专家共识2025版》相关要求，包含科赫立方体、STROOP C测验、柯西木块、代币测验等专项神经心理评估项目；系统基于B/S框架搭建，全程浏览器运行，无需安装程序及插件，后台可自动生成标准化医学评估报告。 4. 支持多病种、多人群量表套餐集成，可整合各类自评量表形成专属评估套餐；支持院方自主定制评估套餐，无需技术工程师协助，可适配普通人群心理健康筛查、能力评估及抑郁症、焦虑症、躁狂症、强迫症、失眠症、酒精依赖等各类病症专项评估需求。 5. 支持量表以WORD等通用格式导出，可在系统故障等特殊场景下供人工填报使用，保障评估工作不间断开展。 四、测评功能 1. 支持组合多个不同心理量表生成专属评估问卷，可自动生成配套专属二维码，方便批量开展测评工作。 2. 答题终端支持多种登录验证方式，适配院内多样化使用场景。 3. 系统可根据问卷测评结果自动生成风险预警信息，便于快速甄别高危心理问题人群。 4. 具备报告批量导出、批量打印功能，大幅提升大批量测评归档工作效率。 5. 可自动生成标准化心理评估报告，涵盖人口学信息分析、总分分析、因子分分析，配套数据表格、柱状图、饼状图等可视化内容，数据展示全面直观。 6. 适配微信公众号测评端口，支持用户通过微信公众号在线完成心理测评。 7. 系统采用多服务、多引擎扩容负载均衡设计，可支持千人以上同时并发访问，满足医院大规模集中筛查需求。 五、测评报告功能 1. 报告格式支持自定义设置，可自主添加展示图表、院徽、电子签名图片，适配医院标准化输出要求。 2. 报告审核实行三级审核机制，包含初步报告医生、报告医生、审核医生三级审核流程，保障报告严谨性、规范性。 3. 系统配备双版本测评报告，分别为用户普及版与医生专业版；用户版语言通俗易懂，适配普通人群阅读理解；医生专业版符合医院电子病历规范，评估结论与解读贴合临床诊疗标准。 六、心理健康档案管理 1. 支持为健康人群、就诊人群开展常态化心理健康评估与筛查，建立规范化心理健康档案。 2. 系统可汇总患者历次测评数据，自动生成总分及各因子分变化曲线图，支持医护人员纵向跟踪、对比分析患者心理健康变化趋势，实现动态化健康管理。 七、数据处理功能 1. 支持通过可视化图表，对比展示患者多次测评数据变化情况，直观呈现心理状态波动趋势。 2. 具备高级精准检索功能，可按照时间段、量表类型、因子值区间、性别、年龄段等多维度筛选，支持和、或等多重条件组合检索。 3. 数据导出内容全面，不仅包含量表总分、各维度因子分，同时可导出患者每道答题的原始选择数据，满足临床复盘、科研统计需求。 4. 系统可自动对所有测评结果进行风险分级预警，帮助医护人员快速识别患者心理风险等级，开展针对性干预处置。 八、系统适配与安全要求 1. 满足国产化适配要求，可兼容适配国产化操作系统、国产服务器操作系统，符合医院关键业务应用安全、稳定运行标准。 2. 严格遵循医院网络安全规范，满足信息安全技术、网络安全等级三级保护相关要求，保障患者数据及院内信息安全。 九、项目硬件配置要求 1. 服务器1台：配置不低于6核处理器，内存≥16GB，存储≥1TB，适配云计算、大数据分析、虚拟化集群部署及高效运维工作。 2. 医生工作站1台：搭载Intel i5处理器，内存≥8GB，硬盘≥500G，满足日常系统操作、报告查看、数据管理需求。 3. 测评终端5台 3.1 固定测评终端：搭载四核2.0GHz及以上处理器，内存≥4GB，存储≥16GB，支持B/S浏览器访问模式，具备系统还原保护功能。 3.2 移动测评终端：搭载六核及以上处理器，屏幕尺寸≥10英寸，内存≥4G，存储≥128G，便携性强，适配多场景测评工作。 4. 专用数码笔1支：配备≥75P/S高速红外摄像头，内存≥8MB，支持离线存储，离线存储字数≥1万字；连续书写使用时长≥9小时；采用Bluetooth 4.2单模传输，传输距离≥12m；压感级别≥1024级；内置3.7V/130mah锂离子电池，外形尺寸≥161.7mm*12.8mm*16.4mm。 5. 数码手绘板1套：采用亚克力材质搭配热压高级PU皮革，尺寸≥33*25cm；配备10000mAh大容量电池，支持Type C数显快充、5V2A磁吸触点放电；采用加厚夹板设计，最大夹纸量100张，配备12cm光面塑角挂钩板夹。 6. 输出设备1台：采用激光输出方式，配备USB2.0通用接口，适配院内常规文件输出工作。 | 整机质保≥5年
3 | 音乐治疗仪 | 1 | 用于各类焦虑、抑郁、失眠、情绪紊乱、身心压力过大及精神心理康复期患者的辅助治疗与放松训练，能够有效缓解患者紧张焦虑情绪、改善睡眠质量、调节自主神经功能，丰富医院非药物心理干预治疗手段，完善身心一体化康复诊疗体系。 | 一、硬件参数 1.1 手持电动遥控控制系统：配备手持遥控装置，可电动调节设备靠背、腿部姿态，适配不同使用者放松体位需求，操作便捷灵活。 1.2 环绕音频系统：设备内置环绕音频系统，声场沉浸感强，可满足音乐放松、催眠干预、心理训练等场景的听觉体验需求。 1.3 专业放松座椅：采用舒适化座椅设计，可辅助使用者舒缓身体疲惫、平复不良情绪，帮助使用者快速进入冥想、音乐放松、催眠休养状态，保障心理放松训练及治疗效果。 二、舒缓治疗系统功能 2.1 色弱适配模式：具备色弱友好型视觉显示功能，可适配色弱人群使用需求，优化特殊人群操作体验，设备适配性更广。 2.2 数据中心功能：系统配备一站式数据管理中心，可全面汇总展示全部测评数据记录，支持数据筛选、记录删除、报告查看及打印功能，可通过用户名精准检索对应数据，便于数据规范化管理与溯源。 2.3 心理科普资源：内置完善的心理科普资源库，涵盖心理百科、专业名词解析、心理学基础知识、经典实验介绍、优质科普文章等内容，满足心理知识宣教、日常科普教学需求。 2.4 呼吸训练功能：内置不少于40组呼吸训练音频资源，包含正念放松、常规放松训练、专项应用训练、专业干预方案、情绪激扬训练、身心疲劳缓解、情绪调节、冥想放松等多场景训练内容，适配多样化心理放松训练需求。 2.5 音乐治疗功能：配备专业化疗愈音乐资源，覆盖成长提升、情绪调节、压力舒缓、人际关系调节四大疗愈维度，包含不少于30类专业治疗曲目，可针对性开展各类心理放松与干预治疗。 2.6 心灵康养资源：内置不少于400组心灵康养资源，涵盖心理品质提升、太空遐想视频、呼吸放松训练、肌肉放松训练、腹式呼吸教学、中医五行调理、脑波音乐、专业放松训练教学等多元内容，全方位满足用户身心康养需求。 2.7 心理测评功能：系统内置不少于500套专业化心理测评量表，可开展多维度心理状态筛查、评估与检测，为心理干预、临床辅助治疗提供数据依据。 2.8 系统部署架构：软件采用公网云端部署模式，无需本地复杂部署配置，轻量化、易使用，可支持多用户便捷访问与常态化使用。 | 整机质保≥3年
4 | 一体式睡眠监测工作站（一拖十） | 1 | 用于成人及儿童人群，重点针对儿童扁桃体及腺样体肥大、心血管疾病、脑血管疾病、内分泌代谢性疾病、心身疾病及特殊职业人群等睡眠障碍高危群体，且能在门诊、住院、义诊及科研工作场景中，开展睡眠障碍、睡眠呼吸暂停综合征、失眠、夜间低氧及夜间心脏健康风险的全方位筛查、动态监测、辅助诊断与规范化健康管理。 | 1. 监测技术：采用红外光谱反射式生命体征检测技术，监测方式稳定、精准，适配人体睡眠体征长期监测需求。 2. 监测指标：可对人体血氧饱和度、心率、体动、鼻气流等核心睡眠体征数据进行全天候连续监测，全面采集睡眠相关基础生命体征信息。 3. 监测方式：采用可穿戴粘贴式监测设计，佩戴便捷、适配性强，支持患者离院居家监测，突破院内监测场景限制。 4. 监测部位：支持多部位监测，可在手掌、大鱼际肌、手腕、脚踝内侧等人体部位佩戴监测，适配不同人群佩戴使用需求。 5. 配套配件：配备专用多功能盒，兼具设备收纳、数据传输功能，满足设备存放、运维及数据传输需求。 6. 监测通量：单设备每晚可支持不少于10人次同步睡眠监测，设备支持无限扩容扩展，可满足院内大批量、规模化睡眠筛查工作需求。 7. 设备发放功能：系统支持手动录入患者信息，可实现监测设备一键智能发放，简化上机操作流程，提升工作效率。 8. 设备回收功能：监测结束后，将监测仪放置设备收发孔位，系统可自动完成数据读取与回收，实现智能化数据归集。 9. 自定义配置功能：支持机构信息、报告版式等内容自定义配置，可根据院内管理要求适配个性化设置，贴合医院标准化管理体系。 10. 报告输出功能：支持监测报告全局查看、PDF格式导出、纸质打印，同时可查看全维度监测数据详情，数据展示完整、查询便捷。 11. 科研分析模块：内置专属临床科研功能模块，支持全域监测数据统计分析、批量数据导出等功能，满足临床科研数据分析、课题研究需求。 12. 智能算法能力：搭载AI与机器学习算法，具备颈围智能识别功能，有效提升睡眠监测数据精准度，保障检测结果真实可靠。 13. 智能数据分析：系统具备全自动数据分析能力，可自动分析生成氧减指数（ODI）、氧减事件及分布、MOS评分、睡眠分期、心率变异性、AHI等多项核心专业监测指标，满足临床诊断评估标准。 14. 报告生成功能：可自动生成标准化监测报告及参考医生意见，支持单份报告单独修改、多份报告批量编辑，适配临床诊疗工作需求。 15. 数据安全性能：设备采用本地化数据存储模式，无需连接互联网，监测数据不上传云端，有效保障患者诊疗数据隐私安全，规避数据泄露风险。 | 整机质保≥5年
5 | 经颅超声电疗仪 | 1 | 用于各类缺血性脑血管疾病、脑卒中急性期及恢复期患者的临床辅助治疗，可实现早期超声溶栓、改善脑部病灶半暗带血供、促进患肢神经肌肉功能康复，同时可应用于偏头痛、神经退行性疾病、心身障碍等病症的辅助干预，能够有效丰富科室脑血管病规范化无创治疗手段，完善脑卒中早期干预与康复诊疗体系，满足院内临床治疗、教学示范及神经学科相关科研创新工作需求。 | 1. 设备整体结构：设备由主机、超声治疗头、耳后电极、肢体电极及配套输出线缆组成，主机可独立控制、分组显示各治疗单元工作状态；设备采用触摸屏操作方式，配套齐全，可提供合规有效的资质证明文件。 2. 设备配置与操作模式：设备配备两组超声输出、两组耳后电刺激输出、两组肢体电刺激输出；支持处方模式与自定义模式两种操作模式，其中处方模式内置不少于36套专家治疗处方，可满足标准化治疗与个性化定制治疗需求。 3. 超声输出技术参数 3.1 超声治疗头配置：单组超声单元配置3个带独立编号的治疗头，治疗头外径尺寸为40mm，尺寸误差允许范围±4mm。 3.2 超声工作模式：具备定点输出与循环输出两种工作模式。模式一为单头独立输出，仅1号治疗头工作输出，2号、3号治疗头无输出；模式二为三头循环输出，1号、2号、3号治疗头依次单独输出工作，单头单次输出时长2秒，其余治疗头暂停工作，整体循环周期6秒，周期误差允许范围±20%。 3.3 输出功率精度：超声额定输出功率为0.3W，功率输出误差允许范围±20%，输出参数稳定精准，保障治疗效果均匀可控。 | 整机质保≥3年
6 | 经颅磁脑反射电疗仪 | 1 | 用于抑郁症、焦虑症、精神分裂症等神经精神疾病，帕金森病、阿尔茨海默病等神经退行性疾病，脑卒中后遗症、脑性瘫痪、脑损伤等神经康复疾病及慢性失眠、神经病理性疼痛、儿童神经发育障碍等病症的临床无创辅助治疗和成人及儿童敏感人群长期康复干预，可有效丰富科室无创神经治疗手段、完善神经康复诊疗体系，能够满足科室教学示范、临床数据研究及学科建设发展需求。 | 1. 产品配置：设备集成多模块治疗系统，配置 2 组经颅磁脑反射治疗单元、2 组脑电反射治疗单元、2 组 8 线肌电反射治疗单元，支持多维度协同神经调控治疗，可满足临床多样化康复干预使用需求。 2. 治疗模式：设备具备两种标准化治疗模式，分别为处方模式与自定义模式；其中处方模式内置36套标准化临床治疗处方，可适配常规病症规范化治疗，自定义模式支持个性化参数调试，满足差异化诊疗需求。 3. 设备外观与显示：设备采用立式推车式结构设计，机身规整适配临床诊疗场景；配备双7寸真彩触摸显示屏，操作界面简洁直观、可视化程度高，设备操作便捷高效。 4. 经颅磁脑反射输出参数 4.1 磁感应强度：设备分高低两档强度调节，低档磁感应强度为6mT±3mT，强档磁感应强度为14mT±4mT，强度调节梯度合理，适配不同人群治疗耐受度。 4.2 磁场工作频率：治疗体磁场工作频率为50Hz±1Hz，输出频率稳定，保障治疗效果均匀可控。 4.3 治疗体配置：单套经颅磁脑反射治疗帽配备6个治疗体，多点位同步作用，可实现脑部多区域精准靶向干预。 5. 微震按摩功能：设备搭载多级可调微震按摩功能，震动幅度设置4档可调，震动频率设置5档可调，可根据患者耐受情况及治疗需求灵活调节，提升治疗舒适性与适配性。 6. 脑电反射治疗模式：内置四类专项疾病治疗模式，模式一适配缺血性脑血管疾病干预治疗，模式二适配精神系统相关疾病干预治疗，模式三适配儿童发育相关疾病干预治疗，模式四适配颅脑损伤相关疾病干预治疗，针对性强，覆盖多类临床诊疗场景。 | 整机质保≥5年