## Sheet1
康复诊疗类医疗设备采购需求表
序号 | 设备名称 | 采购需求概述 | 主要技术参数 | 服务要求 | 备注
1 | 上肢康复机器人（上肢康复训练系统） | 用于上肢偏瘫、上肢关节僵硬、上肢术后功能障碍、软组织损伤等病症的康复训练，可有效改善上肢关节活动度，松解组织粘连，促进上肢肢体运动功能恢复。 | 1、设备调节参数：底座升降调节范围0mm～400mm，手臂架平移调节范围0mm～630mm，上臂长度调节范围0mm～75mm，前臂长度调节范围0mm～150mm，可适配不同体型患者开展康复训练。 2、肩关节活动评估范围：肩关节内收外展评估角度0°～160°，肩关节前屈评估角度0°～105°。 3、肘关节活动评估范围：肘关节屈曲评估角度0°～130°。 4、尺桡关节活动评估范围：尺桡关节旋前旋后评估角度0°～170°。 5、腕关节功能参数：腕关节前屈背伸活动角度范围0°～180°；腕关节摩擦阻力调节范围0kg～1kg；握力检测范围0kg～12kg，参数检测精准全面。 6、显示配置：配备50寸情景互动显示屏，可实时显示关节活动角度、握力数值、运动时间等数据，同步实时展示互动训练游戏画面。 7、时间设定功能：设备训练时间可在1min～1440min范围内任意设定，可满足长短时不同康复训练需求。 8、患者信息管理功能：配套专用训练软件支持录入患者基础信息，可长期存储患者训练档案资料，便于康复随访与疗程管理。 9、游戏训练选择功能：训练系统支持选择单个或多个游戏组合开展康复训练，训练形式灵活多样。 10、智能识别显示功能：系统可自动识别左右手臂训练状态，同步匹配对应的三维模型及文字提示展示，直观呈现训练状态。 11、数据可视化功能：可实时显示关节活动范围、握力相关数据，支持通过三维图表可视化展示评估结果，康复效果直观清晰。 12、数据导出打印功能：可完整记录患者基本信息、评估结果及全部训练数据，支持文件导出及打印功能，方便临床资料留存与科研统计。 13、多模式训练功能：系统配备单关节、多关节两种训练模式，可适配不同病情、不同康复阶段患者的训练需求。 14、智能处方功能：可根据患者评估及训练结果，自动匹配推荐适配的游戏训练处方，实现个性化康复训练。 15、情景交互功能：搭载实时虚拟训练场景，配套专属训练提示语音音效，提升患者训练积极性与规范性。 16、左右手适配功能：支持左手、右手独立评估与训练，无需更换任何配件，可直接切换使用，临床操作便捷高效。 17、康复游戏配置：内置15款专业康复训练游戏，包含6款单关节训练游戏、9款多关节复合训练游戏，可全面覆盖上肢单关节及多关节协同康复训练需求。 | 整机质保≥5年
2 | 三维智能干涉波治疗仪 | 用于治疗颈椎病、腰椎间盘突出、肩周炎、膝骨关节炎等骨骼肌肉系统疾病，以及术后粘连、肠麻痹等并发症。 | 1.1、两路八组（共16个电极）输出，每路4组通道，共有8组通道。每一路可三维、二维输出相互转换，最多可治疗8个部位，可进行平面和立体动态干涉； 1.2、仪器压力设置范围应在10.7kPa（80mmHg）～40kPa（300mmHg）内可调，误差±10%；每按一次应增加或减小1.33kPa (10mmHg)。 1.3、吸引模式应有连续、快速、中速、慢速、自动五种方式可调。 1.4、吸引压智能调节，治疗停止后自动降低到30mmHg，便于取下电极，1min后自动变为OFF，20s后又变为上次治疗所设定吸引压值； 1.5、输出波形（治疗波形）为正弦波、正弦调制波； 1.6、顶板自动加热功能，方便寒冷时使用，可加热浸湿的电极，避免湿式电极刺激皮肤 1.7、输出频率（基频）为1kHz～11kHz可调节，步长0.5kHz； 1.8、差频频率在在0.1Hz~1，步长为0.1Hz；1~200Hz，步长为1Hz。满足极精细化的差频频率的调节。 1.9、调制频率为0.1Hz~1，步长为0.1Hz；1~150Hz，步长为1Hz。满足极精细化的调制频率的调节； 1.10、输出电流有效值应在0mA～100mA范围内连续可调；最大值50/75/100mA，3档可设置，保障治疗安全和有效性； 1.11、具有八种治疗模式，包含三种干扰电模式与五种预调制电模式可选择，其中干扰电模式包括：静态干扰、动态干扰、复合干扰，预调制电流模式包括：连续、断调、交调、间调、扫引； 1.12、符合《中频电疗产品注册技术审查指导原则》规定，动态节律严格按照标准为4-10s。 1.13、符合《中频电疗产品注册技术审查指导原则》规定，动态节律严格按照标准为差频变化周期为15s～30s可调，步长1s 1.14、五种调制度可调节：0、25％、50％、75％、100％； 1.15、差频变化范围为：低、中、高、极高、低高、广域、超广域以及自定义，8种治疗模式可调； 1.16、8个调制中频可自由调节，亦可以和平面干扰、立体干扰、八级联动自由组合。 1.17、可最多同步4组平面干扰 1.18、可最多同步进行两组立体干扰。 1.19、具备两组（1组）八级联动功能。八级联动功能：8个电极同步工作，包含向上、向下、循环、往复四种联动模式可选 1.20、具有方案库功能，每个方案具有多图操作教程； 1.21、具有自定义方案保存功能，可以个性化定制治疗方案并保存到方案库。 1.22、具有病例库管理功能，可以对患者信息进行管理，保存患者治疗记录，导出患者记录等功能。 1.23、治疗过程中吸附电极脱落报警且输出归零， 防止击伤患者及无效治疗； 1.24、多重安全保护：过电流保护、过电压保护、断路保护、顶板加热双重温度保护。 1.25、可选配30mm吸附碗，满足儿童或小部位的治疗。 | 整机质保≥5年
3 | 悬吊康复训练系统 | 用于颈肩腰腿痛、关节术后、运动损伤等肌肉骨骼康复以及配脑卒中偏瘫、脑瘫、帕金森等神经功能障碍康复。 | 1、由铝合金轨道、可锁定滑移组件、悬吊滑轮系统组成，配套全套康复悬带、固定辅具、训练配件及安装指导耗材。 2、承重参数：核心悬挂、轨道滑移组件承重≥200kg；各类训练悬带、辅助训练装置承重≥180kg，安全适配各类人群训练。 3、配备多规格悬挂绳、弹性辅绳，搭配专用康复悬带，适配全身多部位训练。 4、点多轴多维训练设计，具备双重锁定功能，可实现渐进式减重抗阻训练，支持弱链测试、神经肌肉修复、核心肌力与体态矫正训练。 | 整机质保≥5年
4 | 便携式超短波 | 用于满足门诊患者常规康复诊疗以及住院部大量患者需开展床边上门治疗等。 | 1、电源规格：额定交流电压 220V，工作频率 50Hz，额定输入功率 900VA； 2、工作频率：基准工作频率 27.12MHz，频率允许偏差 ±0.6%； 3、输出功率：额定输出功率 200W，输出功率允许偏差 ±20%； 4、定时功能：配备 10min、15min、20min、25min、30min 五档固定定时档位； 5、外形及重量：设备外形尺寸 510mm×440mm×930mm，整机重量不大于50kg。 | 整机质保≥5年
5 | 足底压力步态评估系统 | 用于患者进行步态训练和平衡训练、肌肉力量恢复。 | 1、支持站立静态采集模式和步行动态采集模式来分析足底压力并进行综合评价。 2、提供单足滚动周期的时间参数，并可细化5个关键节点将单足滚动期细分为4个阶段逐级分析。 3、提供步态周期的完整时间参数分析，包括：支撑期、摆动期，双支撑期及多周期拟合分析。 4、提供步态周期的完整空间参数分析，包括：步长、跨步长、步宽、足轴角度、重心移动轨迹、重心移动速度。 5、提供完善整足分区分析功能，可将整足划分为不少于11个分区进行分析，独立提供分区数据，同时提供脚趾区、跖骨区、足弓区和足跟区4个整合分区独立计算推进力分析。 6、可显示足底各区域压力压强随时间变化曲线，各区域接触面积，并可提供手动分区调整优化的功能。 7、可显示足底各分区开始及结束时间、接触百分比、最大峰值、最大峰值时间、压强值等。 8、可显示足弓指数，并提供正常足弓值范围。 9、可精细掌握受试者的压力中心实时变化情况，对压力中心轨迹移动动态分析。 10、显示人体静态站立或动态行走时的重心分布，重心偏向与重心偏离。 11、系统提供单足内外翻量化评估数据，可对单足滚动周期内后跟触地阶段、足中支持阶段和蹬伸离地阶段分别进行内外翻量化分析，提供曲线图表分析及正常范围参考。 12、可为糖尿病足判断提供数据，供医师参考治疗。 13、可以采集足底压力参数，供矫形鞋垫进行设计。 14、可对单足多次测试数据进行压力值平均拟合分析，也可对多次测试数据进行接触面积的平均拟合分析，同时提供左右两足在拟合数据和单次测量数据的对比功能。 15、数据打印输出中文报告，同时支持测试分析页面的打印输出。 16、已获得由CFDA颁发的二类医疗器械注册证。 | 整机质保≥5年
6 | 神经肌肉电刺激 | 用于各类神经损伤、肢体偏瘫、肌肉萎缩、运动功能障碍及术后康复患者的临床干预，可有效刺激神经肌肉组织、改善局部血液循环、增强肌肉肌力与肌张力、预防废用性肌肉萎缩、缓解肢体痉挛与活动受限问题。 | 1、输出配置：配备八路电流输出，每路输出可连接两个电极片，可满足多部位同步治疗需求。 2、显示配置：搭载5.、7英寸液晶触摸显示屏，操作直观便捷，便于医护人员调试参数。 3、脉冲宽度：支持80～400us范围调节，调节步长为10us，参数调节精细，适配不同康复诊疗场景。 4、工作频率：频率可在1～180Hz范围内连续可调，调节步长1Hz，满足各类神经肌肉康复治疗的频率需求。 5、上升时间：0s～2s可调，调节步长0.5s，可精准调控电流输出上升节奏。 6、维持时间：0s～20s可调，调节步长1s，灵活适配不同患者的肌肉耐受度。 7、下降时间：0s～2s可调，调节步长0.5s，平稳控制电流回落过程，提升治疗舒适度。 8、断电时间：2s～50s可调，调节步长1s，可按需调控间歇治疗时长。 9、治疗时间：1～99min连续可调，调节步长1min，设备默认治疗时长为20min 10、输出电流：最大峰值输出电流140mA，调节步长1mA，电流输出精准可控。 11、输出模式：具备同步、异步两种输出功能，可根据患者病症及治疗方案灵活切换。 12、安全防护：配备开路报警、过电保护双重安全机制，可有效规避诊疗风险，保障患者治疗安全。 | 整机质保≥5年
7 | 点式直线偏振光疼痛治疗仪 | 用于多种疼痛和骨伤治疗，包括但不限于慢性疼痛、急性软组织损伤、关节炎、颈椎病、腰椎间盘突出等。 | 1、供电电源：支持100-240VAC、50/60Hz宽电压适配输入。 2、额定功率：整机额定输入功率≤200VA，能耗低、运行稳定。 3、波长范围：具备红外直线偏振光特性，有效光谱波长区间为600-1600nm，中心峰值波长约1100nm，适配各类疼痛康复治疗需求。 4、偏振度：在1200nm波长条件下，偏振度≥99%，光线输出纯度高、治疗效果稳定。 5、光源配置：配备150W宽光谱高分子碘金卤灯光源，光谱覆盖范围广，适配多场景临床治疗。 6、光传导系统：采用高密度编织高传导直线光纤结构，可高效传导光能，保障病灶部位光能输入充足、均匀。 7、控制输出方式：采用单路控制系统，支持一分二光纤输出结构，每路可对接两个治疗头，可实现多部位同步治疗。 8、人机交互界面：配备4.3寸高清彩色显示屏，搭载中文导航式操作界面，操作直观简便，降低临床操作门槛。 9、治疗模式：搭载安全、连续、间隔、功率优先、时间优先五种基础治疗模式；间隔模式可通过调节光输出强度、照射间隔时间、关闭间隔时间，实现百余种治疗参数组合，适配不同病症与患者体质。 10、光输出强度：输出强度调节范围10%-100%，精细调节步长1%，可精准匹配个性化治疗方案。 11、定时功能：治疗定时范围1-10分钟，调节步长1分钟，定时精准可控。 12、多类型治疗头配置：设备配备多款专用治疗头，适配不同治疗场景：①SG型：焦点直径7mm，最大输出功率1.3W；②B型：焦点直径10mm，最大输出功率1.5W；③C型：焦点直径78mm，最大输出功率2.8W；④D型：焦点直径55mm，最大输出功率2.8W。 13、患者应急保护：配备患者自主自控紧急停止开关，可一键终止治疗，保障患者诊疗安全。 14、设备安全防护：具备声光故障提示、光源防护双重安全装置，有效规避设备故障及诊疗风险。 15、智能维护提示：内置设备监测系统，可智能提示灯泡使用寿命、设备除尘维护需求，方便设备日常保养管理。 16、数据存储拓展：可拓展配备≥4G内存卡，用于存储设备运行数据及治疗相关信息，满足日常诊疗管理与临床科研数据留存需求。 17、治疗万向臂：配置可360°旋转万向治疗臂，支持任意角度稳定悬停；搭载强力磁性夹头，支持手持照射、固定照射两种使用方式，临床操作灵活便捷。 18、整机规格：整机重量≤59Kg，机身轻便，适配科室常规摆放及使用 | 整机质保≥5年
8 | 超短波治疗仪 | 用于各类炎症、疼痛及软组织损伤等病症康复治疗。 | 1、供电参数：额定交流电压220V，工作频率50Hz，额定输入功率900VA。 2、工作频率：基准工作频率为27.12MHz，频率允许偏差±0.6%，工作性能稳定。 3、输出功率：额定输出功率200W，输出功率允许偏差±20%，可满足临床常规治疗需求。 4、定时档位：配备10min、15min、20min、25min、30min五档固定定时模式，可按需选择治疗时长。 5、外形尺寸：设备整体外形尺寸为510mm×440mm×930mm，结构规整，占用空间小。 6、整机重量：整机重量不大于50kg，轻便灵活，便于转运移动。 | 整机质保≥5年
9 | 低频体外膈肌起搏器 | 用于治疗膈肌功能障碍、呼吸功能不全等患者的康复治疗。 | 1、脉冲频率：可调单频，可选 30Hz、35Hz、40Hz、45Hz、50Hz，默认 40Hz，允差 ±10%。 2、脉冲宽度：200μs，允差 ±10%。 3、起搏次数：5-15 次 / 分钟可调，默认 9 次 / 分钟。 4、刺激强度：0-30 单位（对应 0-27V）可调，默认 0 单位。 5、吸气时间：1-3 秒可调，默认标准状态为 1.7 秒。 6、治疗时间：5-120 分钟可调，允差 ±10%。 7、输出通道：具备左、右双通道，支持同时调节或单独调节。 8、脉冲幅度：在负载阻抗为 510Ω 时，输出脉冲幅度不大于 30V。 9、开路峰值电压：开路测量时，输出峰值电压不超过 500V。 10、电源适配器：支持 100-240V~50/60Hz 宽电压输入，输入电流 0.18A-0.2A，功率 20VA。 11、内置电源：DC 3.8V±10%（专用锂电池）。 12、输出波形：双向对称波，可实现能量对冲，降低能量聚集导致的神经损伤风险。 13、电池性能：充电时间≤4 小时，满电后可持续工作≥10 小时，不受网电插孔限制，便于移动使用。 14、电量提示：具备电量提示功能，可直观显示剩余电量。 15、便携性：主机重量≤500g，外形尺寸 178.6mm×93mm×24.7mm，便于手持操作与便携转移。 16、电极片导电阻抗：理疗电极片导电阻抗不大于 2000Ω。 17、电极片插孔规格：小电极片插孔内径 2.0mm，大电极片插孔内径 1.5mm。 18、电极片连接标识：导线接头与电极片插孔设置颜色匹配标识（黑色接头对应黑色孔，灰色接头对应灰色孔），便于正确连接。 19、治疗计时与提示：具备工作倒计时功能，波形输出启动后开始倒计时；治疗结束时，有声光及图文双重提示。 20、电极贴片指引：具备电极贴片操作指导功能，便于患者或操作人员正确贴附电极。 21、状态提示：开机时有蜂鸣提示音，正常输出时具备 LED 闪光指示。 22、故障安全设计：内设独立 WDT 故障后重启功能，提升系统运行的安全性与稳定性。 23、配套耗材：提供配套专用耗材（如电极片等）。 24、可选配件 1：可选配电极片固定装置，提升电极贴附稳定性。 25、可选配件 2：可选配矩阵电极，用于确定有效刺激位置，优化治疗效果。 26、可选配件 3：可选配防水透明袋，满足特殊场景使用需求。 | 整机质保≥5年
10 | 天轨移位训练系统 | 用于患者进行步态训练和平衡训练、肌肉力量恢复等。 | 1、主机： 1.1主机电动垂直升降，最大安全承重：≥300kg； 1.2主机带有功能显示，上有低电量报警指示灯、维修指示灯、电源指示灯和充电指示灯 1.3充电桩式充电，安全可靠，延长电池适用寿命 1.4吊带长度≥2.5m，垂直提升速度：空载时不低于5.6cm/s，负重82kg时4.8cm/s 1.5动力装置:电子控制的马达，启动和停止柔和,垂直方向马达：24 VDC，150 W; 1.6主机刹车功能：有自动调平钉式刹车功能，可安全在轨道任意位置定点训练，保证训练安全； 1.7手持控制器控制上升/下降 1.8主机上有紧急上升和下降按钮，具有紧急停止安全装置； 1.9设定训练时间及训练距离，并具有到达提醒功能 1.10具有减重数值检测功能，并通过控制手柄实时显示 1.11减重数值设定功能：输入需减重数值，主机自动升降调整拉力达到减重目标值 1.12训练处方功能：设置默认处方包括患者减重数值、训练时间、训练距离等 1.13安全保护功能：设备故障时可将患者缓慢放下并具有最大承重过载保护 1.14电源：由2块12V5Ah直流电可充电电池驱动；电量不足时的电池安全保护功能； 1.15电池充满电时间小于6小时； 1.16电池一次充电可提升82kg病人106次； 2、控制手柄： 2.1彩色显示屏≥2.4寸，分辨率≥240*320 2.2具有实时显示训练时间、减重数值、移动距离； 2.3具有红外遥控控制功能 2.4主机运行状态显示、电池电量实时显示及故障提醒功能； 轨道： 3.1尺寸：≥90mm*55mm，H型截面航空铝合金材料，力学强度高，具有静音抗氧化防锈功能； 3.2蝶形连接头：最大额定负载：300kg，蝶形设计，确保安全性，无需破坏轨道，可安装在轨道任意位置； 4、H轨装置： 4.1 锁紧装置驱动方式：传感器感应，自动驱动。 4.2轨道锁紧装置感应启动时间：3秒，具有自动锁定及解锁功能； 4.3 具有故障报警功能 4.4具有通行指示灯功能及语音提示功能 4.5 轨道类型：航空铝合金材料，力学强度高，具有静音抗氧化防锈功能； 4.6 动轨轨道：尺寸：≥183mm*55mm，双层H型截面铝合金轨道，抗弯曲能力、抗扭曲能力更强，能适应大跨度的使用场景。 4.7最大额定负载：≥300kg 5、目标反馈训练模块： 5.1用于康复训练过程中，通过不同运动轨迹和运动模式，实现目标反馈训练。 5.2评估分析功能，可在系统记录治疗前后评估结果及群组评估结果，对比训练过程中时间、速度、目标完成准确率等数据。 5.3目标反馈模块：灵敏度范围0—60cm，分三档级别可调 5.4可编辑存储基础信息及训练处方，记录和评估目标任务完成时间，正确率，速度 5.5可在软件系统内根据患者情况设定目标完成难度等级，自由设定目标完成等待时间，完成顺序及指定正确完成任务 5.6控制终端：移动控制终端，安卓系统运行，中文操作界面 5.7控制模块：数据实时无线传输，有效控制范围50m 5.8目标反馈模块可不间断使用48小时以上，软件系统可根据需求自由切换目标模块，具有听觉反馈和视觉反馈两种模式。 4.9 用于步态训练、痉挛姿势及错误运动模式纠正训练等运动康复训练数据记录评估分析。 | 整机质保≥5年
11 | 关节持续被动活动仪 | 用于各类关节术后、炎症、疼痛及软组织损伤患者的康复治疗，可通过关节持续被动活动改善关节活动度，促进肢体功能恢复。 | 1、额定电源 / 频率：交流 220V，50Hz； 2、输入功率：70VA； 3、额定载荷：50N； 4、定时范围：≤240min； 5、运行噪音：≤60dB； 6、工作环境条件：环境温度 5℃～35℃，相对湿度≤85%，大气压力 860hPa～1060hPa； 7、设备安全分类：I 类 B 型普通设备； 8、工作方式：连续运行； 9、防护类型：不防进液的普通设备，非 AP/APG 型设备； 10、关节角度活动范围：0°—125°； 11、关节角度变化速度范围：0.5°—3°/s。 | 整机质保≥5年
12 | 红外线治疗仪 | 用于各类炎症、疼痛及软组织损伤等病症的康复治疗。 | 1、光疗模式：具备可见光红光与近红外光双波段输出功能，红光波段为 600-700nm，可通过光化学效应促进线粒体 ATP 合成，加速表皮细胞修复，适用于浅表伤口愈合与炎症缓解；近红外波段为 0.76-1.5μm，穿透深度可达 5-10mm，可改善深层组织血液循环，缓解关节腔炎症与肌肉劳损；支持双光源复合光疗，可同时实现 “浅修复 + 深调理” 双重治疗效果。 2、额定功率：设备额定功率 300W，配备抛物面反射罩，有效辐射面积可达 150cm²，适配腰背、肩颈等大面积治疗部位。 3、能量密度：距离辐射板 30cm 处功率密度≥0.32W/cm²（32mW/cm²），符合 YY/T 1496-2016《红光治疗设备》标准要求，保障治疗有效性。 | 整机质保≥5年
13 | 手持式神经肌肉电刺激治疗仪 | 用于各类炎症、疼痛及软组织损伤等病症的康复治疗。 | 1、便携设计：超小型便携主机，主机重量≤120g，便于手持操作与移动使用； 2、供电方式：内置环保锂电池，配备微型 USB 充电端口，支持重复充电使用； 3、使用模式：可搭配移动端软件使用，支持软件调节参数，调节完成后可脱离软件独立工作，主机默认保留上次治疗参数； 4、配套软件功能：配套移动端软件具备蓝牙连接、治疗操作、处方管理、收藏及帮助模块，可实时显示电流波形输出状态； 5、输出通道：具备双通道同时输出功能，各通道输出强度可独立设置； 6、输出模式：支持同步输出、交替输出等多种输出模式； 7、输出类型：恒流电流输出； 8、输出强度：输出强度调节范围 0mA～100mA，调节步长 1mA； 9、脉冲频率：脉冲频率调节范围 1Hz～120Hz，调节步长 1Hz； 10、脉冲宽度：脉冲宽度调节范围 50μs～500μs，调节步长 10μs； 11、脉冲升降时间：脉冲上升时间与下降时间调节范围 0.5s-5s，调节步长 0.5s； 12、脉冲维持时间：脉冲维持时间调节范围 1s-30s，调节步长 1s； 13、脉冲断电时间：脉冲断电时间调节范围 2s-60s，调节步长 1s； 14、安全提示：主机具备开路报警、低电量报警提示功能，保障治疗安全。 | 整机质保≥5年
14 | 脉冲针灸治疗仪 | 用于神经麻痹、肢体疼痛、肌肉劳损、软组织炎症等病症的辅助康复理疗，可有效改善局部循环、舒缓肌肉不适，满足院内日常康复治疗工作需求。 | 1、电源参数：设备输入电压85VAC-265VAC，输出电压9VDC，输出功率5W，适配性强，运行稳定。 2、脉冲参数：脉冲重复频率可在1Hz±0.5Hz～100Hz±10Hz范围内连续可调，脉冲宽度为0.5ms±0.15ms；在250Ω负载条件下，连续波输出脉冲幅度为10V±20%，输出电流有效值≤10mA。 3、输出波形：配备连续波、疏密波、间歇波、三角波、锯齿波五种输出波形，可适配不同临床理疗需求。 4、输出组数：具备六路输出通道，可支持多部位同步开展治疗。 5、定时功能：治疗定时范围为0-60min，允许误差±10%，定时精准可控。 6、设备性能：全程电压稳定度±1%，20%-100%负载区间负载稳定度±1%；纹波比率≤1%，设备工作效率≥75%，整体输出性能稳定可靠。 | 整机质保≥5年
15 | 下肢关节康复器 | 用于下肢关节术后功能恢复、关节僵硬、软组织损伤等病症的被动康复训练，可有效改善下肢关节活动度，松解组织粘连，促进肢体运动功能恢复。 | 1、控制系统：采用微电脑智能控制，配备LCD大屏幕液晶屏，可实时显示运动角度、治疗时间、运行速度等核心参数，操作直观便捷。 2、适用关节：支持膝关节、踝关节、髋关节多部位关节被动康复运动训练，适配多关节康复需求。 3、安全防护功能：具备功率参数自定义设定功能，搭载过载自动反转保护机制，有效保障设备运行稳定与患者治疗安全。 4、机械传动性能：采用高精度传动丝杆结构，设备有效机械运动行程大于50cm，动力输出平稳精准。 5、最长工作时长：设备最大运动设置时长可达240分钟，满足长时间康复治疗需求。 6、电源参数：额定工作电压220V、50Hz，设备输入功率70VA，适配常规临床供电环境。 7、角度调节及精度：设备可调角度范围为-5°～120°；角度≤50°时，角度允差±5°；角度＞50°时，角度允差±10%，角度调节精准度高。 8、运行角速度：设备角速度支持可调，最大角速度可达4.5°/s，角速度允许误差±15%。 9、定时精度：配备高精度定时装置，定时范围0～240min，调节步进值1min，时间准确度误差不超过±5s。 10、设备结构配置：配备专用手持操作器，可便捷控制设备启停，操作可靠；肢体固定支架长度可灵活调节，大腿支架最大有效调节长度150mm，小腿支架最大有效使用长度550mm，参数允差±10%。 11、断电记忆功能：设备意外断电后重新通电，肢体支架可保持停机时的位置状态，规避康复治疗风险。 12、额定承载能力：设备额定载荷150N，在额定载荷范围内可稳定、正常运行。 13、操控设计：采用精准按键操控结构，设备定位精准、运行平稳，配备人性化定时停机功能，适配临床治疗规范。 14、固定配件：配备复合型双层绑带，质地柔软贴合，佩戴舒适，且便于日常清洁维护。 15、设备材质：采用一体注塑成型工艺，搭配ABS与太空铝材质，具备耐磨耐压、结构稳固、外观规整的特点。 16、包装尺寸：设备外包装尺寸为920mm×390mm×400mm，尺寸误差±15mm。 17、设备重量：设备净重15.0kg，允差±1.5kg；设备毛重18.5kg，允差±1.5kg。 18、参数记忆功能：自带自动记忆功能，可保存上次治疗的设置参数，便于医护人员快速调试、适配患者个性化康复方案。 19、适用场景：专供医疗机构、康复机构持证专业操作人员使用，用于患者肢体及关节被动康复训练。 20、适用人群：适配身高1.5米至1.85米的成人患者开展康复训练。 | 整机质保≥5年
16 | 整脊脉冲枪 | 用于颈肩腰腿痛、脊柱小关节紊乱、骨关节错位及软组织劳损等病症的康复治疗，可有效松解软组织粘连、矫正关节错位，缓解躯体疼痛，改善脊柱及肢体关节活动功能。 | 1、脉冲力调节：设置三档可控脉冲力，分别为60N（一档）、120N（二档）、200N（三档），脉冲力误差范围±15%；采用高速低幅工作设计，可在肌肉产生紧张状态前形成共振，有效降低患者治疗不适感。 2、脉冲频率调节：脉冲频率可调范围为5Hz～12Hz，频率误差±12%；支持手动设定固定频率、自动模式智能匹配人体固有频率两种调节方式，适配不同治疗场景。 3、预压提示功能：内置10N恒定预压力，当治疗头与人体接触压力达到设定标准时，设备指示灯变绿，提示可正常开展治疗，操作直观、安全性高。 4、击打次数设置：单次治疗击打次数可在20～72次区间内自由设置，可适配不同身体部位、不同病症的个性化治疗需求。 5、机身结构参数：主机外形尺寸为210mm×168mm×63mm，整机重量885g；采用人体工程学弹性手持便携结构，握持舒适，长时间操作不易疲劳。 6、治疗头配置：标配通用治疗头、颈椎专用治疗头、腰椎专用治疗头三种类型，可精准适配脊柱不同区域及各类肢体部位治疗需求。 7、电源功耗参数：设备输入电源为交流220V±10%、50Hz±2%，输入功率90VA，需搭配外接电源适配器供电，设备运行稳定可靠。 | 整机质保≥5年