## Sheet1
疼痛康复类医疗设备采购需求表
序号 | 设备名称 | 采购需求概述 | 主要技术参数 | 服务要求 | 备注
1 | 复合超声骨关节治疗仪 | 用于各类骨关节损伤、关节僵硬、软组织炎症及术后康复的辅助治疗，可有效松解组织粘连、缓解关节疼痛，改善骨关节活动功能，促进肢体功能恢复。 | 1、治疗输出方式：采用声电一体治疗结构，可同步输出聚焦超声与经皮神经电刺激两种物理治疗因子，经皮神经电刺激可辅助增效超声治疗效果，提升整体治疗作用。 2、适用治疗部位：支持多骨关节部位治疗，可适配膝关节、肩关节、髋关节等骨关节部位开展康复治疗，适配骨性关节炎相关病症干预。 3、低强度聚焦超声参数：采用汇聚型波束设计，可精准聚集超声能量，保障治疗能量直达目标深度；工作频率0.6MHz，偏差±15%；输出功率0.6W，偏差±20%；输出波形为脉冲调制正弦波；治疗头焦平面距离25mm，偏差±15%；有效治疗深度15～50mm；治疗头最高温度≤41℃，治疗安全可控。 4、经皮神经电刺激参数：采用无极性双向不对称脉冲、变压器耦合输出方式，工作安全稳定；脉冲宽度默认200μs、可设置300μs，偏差±20%；输出频率支持多模式切换，默认50Hz/100Hz交替疏密波，可切换120Hz连续波、150Hz断续波，偏差±10%；输出电流0mA-45mA，分为8个档位可调，偏差±20%。 5、显示操作界面：配备7英寸彩色高清液晶显示屏，可独立操作、显示治疗时间、功率调节、治疗部位等核心参数，界面清晰直观，操作便捷。 6、设备能耗：仪器最大输出功率≤75VA，设备能耗低，运行稳定。 7、运行噪音：设备工作运行噪音≤65dBA，适配临床安静诊疗环境。 8、定时参数：治疗时间最大设定为30分钟，以5分钟为步长可调，定时精准、档位清晰。 | 整机质保≥5年
2 | 冲击波治疗仪 | 用于满足临床骨骼肌肉系统疾病常规诊疗需求。 | 1、冲击波类型：气压弹道发散式 2、工作功率：1.0-4.0 Bar，冲击次数：100-9000/次，3、最大能量密度0.8-1mj/mm。 3、冲击频率：1-20HZ，手柄寿命：超100万次冲击质保。4、电源：AC220V/50hz，标配治疗探头：15mm标准、20mm标准、36mm大面积探头 | 整机质保≥5年
3 | 脉冲射频治疗仪 | 用于各类顽固性神经痛、骨关节慢性疼痛、软组织损伤及神经卡压等病症的辅助治疗，可有效松解神经粘连、缓解疼痛症状，改善局部神经及关节功能。 | 1、电刺激模式：具备恒定电流、恒定电压双重刺激功能；恒定电压刺激幅度 0—10V，恒定电流刺激幅度 0—10mA。 2、电刺激参数：电刺激定位脉冲频率范围 1～200Hz，电脉冲宽度调节范围 0.05～3.00ms。 3、刺激波形：配置双相刺激波、单相刺激波两种治疗波形。 4、辅助功能：支持自动缓升功能，可通过柱状图实时显示相关治疗参数。 5、射频输出配置：具备 1-4 路输出通道，热凝治疗可分别设置四路独立温度与治疗时间，实时独立管控各电极温度，可同时对四个不同靶点开展治疗。 6、工作模式：脉冲射频设有温度模式、电压模式、脉宽模式三种工作模式。 7、温度模式参数：脉冲射频设定温度范围 30℃～95℃，可满足高温脉冲射频治疗需求。 8、电压模式参数：脉冲射频电压有效值 20Vrms～99Vrms，峰值 28Vp～140Vp，支持高压脉冲射频治疗。 9、脉宽模式参数：脉宽调节范围 3～40ms。 10、治疗定时：脉冲射频治疗时间设定范围 0～30min。 11、负极片监测：可实时显示负极片粘贴状态，治疗全程监测负极片与人体接触质量，避免因接触不良引发灼伤风险。 12、操控界面：采用 12.3 英寸全触摸屏操控，界面简洁直观，功能切换简便。 13、安全报警保护：射频输出全程实时监控工作状态，出现功率输出异常、超温、线路断开等情况时，自动停止输出并弹出报警提示，保障治疗安全。 | 整机质保≥5年
4 | 内热针治疗仪 | 用于颈肩腰腿痛、肌筋膜炎、软组织劳损及无菌性炎症等病症的康复治疗，可有效松解组织粘连，改善局部微循环，促进软组织疼痛及功能恢复。 | 1、针具配置：配备带标准刻度的内热针、内热刃针、内热针刀，拥有0.5、0.7、1.1三种规格针具，针具可消毒后循环使用，支持针体全段恒温发热。 2、设备运行性能：整机运行无噪音，采用自然散热方式，设备使用寿命可达10年，运行稳定耐用。 3、机身规格：采用便携式主机设计，移动摆放便捷，整机体积为310mm×275mm×120mm，占用空间小。 4、温控适配功能：自带冬季温度补偿功能，可适配低温环境使用，保障治疗温度稳定精准。 5、状态提示功能：开机、参数设置、治疗结束均配备声音提示，设备工作状态同步搭载灯光指示，运行状态清晰直观。 6、操作控制功能：支持一键启动治疗，可自动检测并数字显示实时治疗温度，操作简单便捷。 7、温控精度：临床治疗时针体温度控制精度误差不大于±2℃，温控精准度高。 8、参数调节：支持自由设置治疗温度与治疗时间，可根据患者病情适配个性化治疗方案。 9、电源参数：支持AC220V 50Hz、AC110V 60Hz宽电压输入；整机输入功率≤100VA，单通道功率≤1.5W，能耗低且运行稳定。 10、调节范围：工作时间设定范围00.00～99.00min，加热温度设置范围38℃～60℃，参数调节范围广。 11、设备安全等级：符合GB9706.1-2007医用电气设备安全标准，电击保护形式为I类BF型，诊疗安全性高。 12、电磁兼容标准：设备为1组A类设备，符合GB4824、YY0505-2012电磁兼容相关规范要求。 | 整机质保≥5年