## Sheet1
项目名称 | 序号 | 项目标的物 | 数量 | 单位 | 参数或其他要求 | 是否支持进口 | 保修期
重症监护室类（心肺康复类）设备 | 1 | 床旁血滤机器（CRRT） | 1 | 台 | 一、治疗模式要求 1.设备具备齐全的血液净化治疗模式，至少包含持续性血液滤过（CHF）、单重血浆置换（PE）、双重血浆置换（DFPP）、血浆吸附（PA），可满足常规肾脏替代治疗及人工肝辅助治疗临床需求。 2.支持自定义编程治疗程序，可手动编辑、设置个性化治疗方案，适配临床特殊诊疗场景使用。 3.CVVH治疗模式下支持前稀释、后稀释单独选择，同时支持前后稀释同步联合治疗模式，稀释方式灵活可调。 4.适用于成人患者血液净化治疗，具备合规有效的医疗器械注册资质，满足临床常态化诊疗使用要求。 二、整机硬件与显示要求 1.配备大尺寸彩色液晶触摸屏，支持全中文操作界面，可实时动态显示治疗参数、运行状态、治疗曲线等信息，操作直观便捷。 2.设备配备多组精准流量泵，至少包含血泵、置换液泵、透析液泵、滤过液泵，满足各类CRRT治疗模式的液体精准输送需求，各泵流量支持宽范围连续可调。 3.配备独立精密注射泵模块，可适配多种常规规格注射器，支持肝素、钙剂等临床常用药物精准恒速推注，满足抗凝、对症给药临床需求。 4.设备具备管路辅助震荡、夹持结构，可辅助排出管路气泡，有效降低管路凝血风险，提升治疗安全性。 三、监测与安全保护功能 1.配备多通道压力实时监测系统，可动态监测动脉压、静脉压、滤器入口压、膜外压、血浆通路压力等核心管路压力参数，具备压力异常报警及保护功能，压力监测精度满足临床诊疗规范要求。 2.配备自动管路截止防护结构，可实现管路自动通断控制，支持设备自动冲洗流程，设备异常、管路故障时可自动锁闭管路，杜绝气泡、异常液体进入人体，保障治疗安全。 3.配备一体化液体加温模块，可对治疗液体恒温加温，温度可精准调节，适配人体体温耐受范围，避免低温液体引发患者不适。 4.配备多组高精度电子称重模块，可实时精准监测置换液、废液、血浆等液体出入量，保障液体平衡精准可控。 5.配备超声波气泡监测功能，可精准识别管路微小气泡，异常时及时声光报警并触发保护机制，杜绝空气栓塞风险。 6.具备补液断流、滤液断流实时监测功能，管路断液、堵液时自动报警并停机保护。 7.配备光学式漏血监测功能，可灵敏识别滤器破膜漏血异常，及时预警，规避医疗风险。 8.具备液面实时监测功能，可自动监测液体液位异常，保障治疗流程稳定运行。 9.配备断电续航储能模块，市电中断后可维持设备持续运行不少于15分钟，保障紧急情况下治疗不中断，为临床应急处置预留充足时间。 四、兼容性与拓展要求 1.设备采用开放式耗材设计，管路、滤器、吸附柱等核心耗材支持多品牌兼容，可适配主流国产及进口合规耗材，无独家耗材绑定，降低后期运维及耗材采购成本。 2.整机模块化设计，功能拓展性强，可满足院内常规及复杂血液净化诊疗场景，适配临床长期使用及科室业务拓展需求。 | 否 | 5
| 2 | 心肺复苏机 | 1 | 台 | 一、整体要求 1.设备为便携式电动心肺复苏机，机身轻便易携带，适用于院内急救、院前转运、野外急救等多场景心肺复苏救治工作。 2.设备结构组成包含主机、充电电池、电源适配器、患者固定结构、按压防护配件、数据传输配件等标准配套组件，整机结构符合医疗器械注册规范要求。 二、按压性能可调参数 3.设备支持多档位按压频率调节，工作按压频率可覆盖100～120次/分钟临床常用区间，支持机身本地直接调节，操作便捷。 4.设备按压频率控制精准，工作状态下按压频率误差≤±1次/分钟，保障复苏规范性。 5.设备支持多档位按压深度调节，按压深度可覆盖45mm～55mm临床标准区间，可机身直接调节，适配不同体型患者救治需求。 6.按压深度控制精准，按压深度误差≤±2mm，符合心肺复苏临床质量控制标准。 7.设备抗倾斜能力强，急救转运倾斜工况下可稳定正常工作，按压频率、深度误差控制在临床允许偏差范围内，救治效果稳定。 三、机身与使用性能 8.整机轻量化、小型化设计，机身尺寸紧凑、重量轻便，便于急救人员快速携带、布置及转运操作。 9.设备具备网络状态指示灯，可直观显示蓝牙、WIFI等无线连接工作状态。 10.支持心肺复苏质量数据采集、存储、回看、分析功能，可生成复苏质量报告，支持临床急救质量复盘与教学质控管理。 11.设备配备电池电量可视化提示功能，支持待机查看电量；电池续航能力强，满电状态下可满足长时间连续急救按压需求，适配批量、长时间急救场景；充电高效快速。 12.支持患者移动、转运过程中不间断持续按压，转运过程无需停机，保障复苏治疗连续性。 四、数据与结构安全 13.支持有线数据传输、无线蓝牙、WIFI多方式数据传输，数据导出便捷。 14.患者固定绑带结构强度高，拉力承载性能良好，急救按压过程中无断裂、脱落、移位情况，保障救治稳定性。 五、环境适应性与可靠性 15.设备环境适应性强，可适应低温、高温、高湿、高海拔等复杂野外及应急救治环境，工作运行稳定可靠。 16.设备设计使用寿命长，结构稳定、耐用性强，满足医疗机构长期高频急救使用需求。 六、电气安全与合规标准 17.设备符合医用电气设备安全国家标准 GB9706.1-2020 通用安全要求。 18、.设备电磁兼容性能符合 YY 9706.102-2021 医用设备电磁兼容标准要求，抗干扰能力强，适配急诊、手术室多设备共存环境。 19.设备具备双重绝缘安全设计，支持市电、内置电池双供电模式，可在无接地救护车辆、野外场景安全使用。 20.设备应用部分符合CF型防电击分类标准，可安全贴近胸壁、适配临床急救使用。 | 否 | 5
| 3 | 光子治疗仪 | 1 | 台 | 1.设备适用于体表创面消炎、镇痛、减少渗出、促进肉芽组织生长、加速创面愈合等临床治疗场景，具备合规医疗器械适用范围。 2.采用半导体固态冷光源，光源性能稳定、使用寿命长、治疗效果均匀可靠。 3.设备配备红、蓝双波段治疗光源，波长适配临床创面治疗标准需求。 4.设备多距离光功率输出层级丰富，近距、中距、治疗工作距离均具备充足光功率密度，满足深浅层创面治疗需求。 5.具备人体脉率监测反馈功能，可实时监测患者脉率状态，对异常情况进行提示，提升治疗安全性。 6.具备光源输出实时检测功能，可监测光源功率异常，及时预警故障，保障治疗能量稳定输出。 7.配备皮肤温度监测及多重过热保护功能，可实时监测治疗区域皮温，超温时可实现降功率、语音提示、停机保护等防护动作，避免烫伤风险。 8.设备治疗穿透深度良好，可满足深层软组织修复治疗需求，适配多种创面深度治疗。 9.有效治疗面积大，照射范围广，可满足大面积创面同步治疗，提升诊疗效率。 10.设备光功率输出稳定性高，能量输出均匀、波动小，保证每次治疗效果一致性。 11.支持自定义治疗方案存储，可预设多组个性化方案，方便临床快速调用，适配不同病症、不同体质患者。 12.具备多档位能量调节功能，支持持续照射、脉冲照射多种治疗模式，适配多样化临床治疗方案。 13.治疗时间可大范围连续可调，满足短时间急救及长时间康复治疗需求。 14.支持智能互联功能，可通过移动端或配套终端进行参数设置、方案下发、治疗记录查询，支持设备联网管理，智能化程度高。 15.设备整体结构稳定、耐用性强，满足医院长期高频次临床使用。 | 否 | 5
| 4 | 空气加热升温仪 | 1 | 台 | 1.采用充热空气式加温原理，用于术中、术后患者体表保温升温，预防低体温发生，适配全院各类手术及卧床患者保温场景。 2.设备支持多档温度档位调节，具备多组常用临床温度快捷按键，操作便捷，适配不同患者体温保护需求。 3.支持多档位风量调节，风量梯度合理，可根据患者体感及手术场景灵活匹配风速。 4.配备高清显示屏，可同时清晰显示治疗温度、工作时长等核心参数，人机交互直观简洁。 5.配备高效空气过滤系统，可有效过滤空气中微小颗粒物，保障输出气流洁净卫生，过滤器使用寿命长，运维成本低。 6.设备配备多组温度传感监测单元，多点实时监测气流温度，控温精准、温度输出均匀稳定。 7.具备开机自检功能，开机自动检测设备运行状态，异常自动识别预警。 8.具备完善的超温保护机制，温度异常超限时可声光报警、弹窗提示并自动停止加热，保障患者使用安全。 9.具备丰富的故障报警功能，可对温度异常、设备信号、耗材更换、运行异常等多种故障进行声光提示，方便医护排查维护。 10.设备升温速度快，可快速达到设定治疗温度，满足临床快速保温需求。 11.设备运行噪音低，安静舒适，适配手术室、病房安静诊疗环境。 12.适配耗材种类丰富，配备多类型一次性保温毯，可满足成人、儿童、不同手术体位、不同部位的保温需求。 13.支持重复使用保温毯选配，可耐受高温灭菌处理，反复使用稳定性好、不易损坏，兼顾临床经济性与院感要求。 14.设备主机、配套加温耗材均具备合规有效的第二类医疗器械注册资质，满足临床合法使用要求。 | 否 | 5
| 5 | 自动康复机 | 1 | 台 | 一、适用范围 适用于脑卒中、术后卧床、肌力低下、神经肌肉损伤、骨骼韧带损伤患者的早期下肢康复训练，可用于住院床旁、透析治疗期间同步康复干预，支持关节活动、肌力恢复、痉挛缓解及肢体功能重建训练。 二、设备功能要求 设备为床旁移动式设计，适配卧床患者无需转移即可开展康复训练。具备多种康复训练模式，包含被动、主动、助力、抗痉挛、对称训练等，可满足患者从早期肌力缺失到后期肌力恢复的全周期康复需求，可有效改善关节僵硬、肌肉萎缩、肢体痉挛问题。 三、主要参数 1.设备具备合法有效的医疗器械注册资质，整机质量稳定，符合医用设备质量管理规范。 2.设备支持宽范围阻力、转速、时间可调，档位细腻、控制精准，可适配不同肌力等级、不同耐受度患者的个体化训练。 3.具备多档位痉挛敏感度调节、动力档位调节，可适配重症、卧床、虚弱等不同体质患者。 4.训练臂支持伸缩调节，腿部固定结构可多维度调节适配不同身高、腿围患者，贴合舒适、固定牢靠。 5.配备大尺寸彩色触控显示屏，屏幕视角可调，操作直观，支持参数设置、训练数据实时显示。 6.整机高度电动可调，适配不同病床高度，床旁适配性强。 7.带移动脚轮及固定制动结构，推行轻便、定位稳固，适合病区多床位轮换使用。 8.具备完善患者档案管理功能，可存储、查询、导出康复训练数据，支持训练记录留存、效果复盘。 9.支持双侧肢体对称训练，可实时监测左右肢体运动差异，辅助评估肢体恢复均衡度。 10.设备具备智能痉挛识别、自动缓解功能，可自主开启或关闭，适配痉挛高风险患者安全训练。 11.训练过程可实时展示速度、阻力、时长、对称性、痉挛状态等关键数据；训练结束可汇总运动能耗、运动里程、痉挛次数、肌力恢复等多项康复指标。 12.具备语音提示、开机自检、紧急停止、异常保护等多重安全防护功能，训练安全系数高。 13.支持正反转训练、模式自由切换，可满足多样化康复处方训练需求。 14.整机结构稳定、布局合理，移动轻便，适配临床长期高频次床旁康复使用。 | 否 | 5
| 6 | 间歇式充气压力系统（肢体压迫系统 / 空气波压力治疗仪） | 2 | 台 | 一、适用范围 适用于骨科、外科、神经科术后及长期卧床患者，用于预防下肢深静脉血栓；可改善肢体淋巴水肿、静脉回流障碍、肢体血液循环不畅等问题，适配康复理疗、慢性病护理、运动损伤恢复等临床场景。 二、功能描述 设备采用多气囊循环充放气加压原理，通过规律性梯度压力作用于肢体组织，加速静脉血液回流、排空淤血、改善微循环，提升机体纤溶活性，有效预防血栓、减轻肢体肿胀、缓解肢体僵硬不适。 三、主要参数 1.设备适配常规医用供电标准，运行稳定、适配科室长期使用。 2.治疗压力可连续精细调节，压力范围适配临床常规抗栓、消肿康复治疗需求，支持多档位微调，适配不同患者耐受度。 3.治疗时间可大范围连续可调，档位精细，满足短时长干预、长时长康复等不同治疗方案。 4.支持单路输出，可适配多部位气囊配件，满足上下肢多部位治疗。 5.配备清晰显示屏，可直观展示工作模式、治疗压力、剩余治疗时间等核心参数。 6.整机轻量化、体积小巧，移动摆放便捷，适配病房床旁使用。 7.设备具备丰富的充气治疗模式，支持多类循环加压、分区加压、单向梯度加压等多种工作逻辑，适配不同病症康复需求。 8.支持双单位压力显示，可切换常用压力计量单位，适配医护使用习惯。 9.管路接口具备防错插设计，结构标识清晰，降低操作失误风险。 10.具备完善安全防护机制，自带过压保护、手动泄压功能，治疗异常可快速释压，保障患者使用安全。 11.配套气囊采用多腔分层结构设计，密封性好，可有效防止液体倒流，加压均匀、无压力死角。 12.设备运行噪音低，符合病区安静诊疗环境要求。 | 否 | 5
| 7 | 心脏康复管理系统和训练系统 | 1 | 台 | 一、整体功能说明 1.系统支持标准化心肺康复闭环管理流程，实现评估、处方制定、康复训练、实时监测、数据分析、二次评估、处方迭代的完整康复诊疗闭环。 2.具备完善的分级权限管理体系，可实现医护、管理、质控多角色权限分级管控。 3.支持院内康复评估、训练、监测类设备集成接入，实现设备统一信息化管理。 4.可对接心电、血氧、血压等常规监护设备，实现患者诊疗数据一一对应、同步采集。 二、系统核心功能 1.系统集成患者管理、评估管理、处方管理、运动训练管理、预约管理、数据分析、设备管理、系统综合管理等全模块功能，满足科室心肺康复全流程信息化需求。 2.患者管理 支持患者信息录入、查询、编辑、分组管理，支持患者分类标签管理，可精准检索患者档案，支持数据导出、打印，方便患者规范化随访管理。 3.评估管理 支持心肺康复专业量表评估，支持自定义新增量表；可对接有氧、气阻等康复训练设备，自动同步、展示设备评估数据与评估报告，为处方制定提供数据支撑。 4.处方管理 支持医生开具个性化康复处方，包含运动处方、营养处方、心理处方、戒烟处方、药物处方等；可绑定康复训练设备制定训练方案，可实时查看处方执行进度、迭代更新处方内容。 5.运动训练管理 5.1.支持患者康复训练全过程实时监控，可实时展示训练模式、训练负荷、时长、热量、阻力等设备参数，同步采集心率、血压、血氧、心电等生命体征数据，支持心电波形实时显示。 5.2支持一对多集中监测管理，可远程干预、调整设备训练参数；具备生理数据异常预警提示功能，保障康复训练安全。 5.3可自动生成单次、阶段性康复训练报告与评估报告，支持多周期训练数据对比分析、趋势展示，支持报告导出与打印，便于临床疗效复盘与诊疗追溯。 6.数据分析管理 支持患者训练数据、设备评估数据、量表随访数据的统计分析，自动生成趋势数据，为临床康复诊疗、科室质控提供数据支撑。 7.设备与综合管理 支持康复设备信息化台账管理，可新增、编辑、管理接入设备；具备完整的用户、角色、部门、权限、日志、通知、质控、绩效等后台管理功能，满足科室信息化运维需求。 三、配套硬件配置要求 1.台式电脑 配备主流台式计算机，固态硬盘容量≥1TB，内存≥16G，搭配≥22英寸高清显示器，满足系统稳定运行、数据处理及日常办公需求。 2.康复数据显示终端 配备≥55英寸全高清显示大屏，采用LED背光，四核处理器，支持220V常规市电供电，满足康复数据集中展示、实时监测、教学观摩使用。 3.激光打印机 配备A4幅面黑白激光打印机，支持无线网络打印，满足康复报告、诊疗单据常态化打印输出需求。 | 否 | 5
| 8 | 红外线治疗仪 | 1 | 台 | 1.设备采用近红外、远红外复合光谱治疗技术，光谱覆盖范围广，可满足临床消炎、镇痛、改善微循环、促进组织修复等理疗需求。 2.配备液晶触控操作界面，操作直观简便，参数设置清晰。 3.具备多种治疗模式，支持单一近红外、单一远红外、远近红外复合治疗模式，适配不同病症、不同深度组织治疗。 4.有效照射面积充足，光功率密度均匀，治疗穿透深度良好，可满足深部软组织理疗需求，治疗效果稳定。 5.支持多档位治疗强度调节，可根据患者耐受度灵活调整治疗剂量。 6.采用电子定时控制，治疗时间可大范围灵活设定，适配长短疗程治疗。 7.辐射光源使用寿命长，设备输出性能稳定，适合科室长期高频使用。 8.治疗支架可灵活升降、多角度旋转调节，照射方位覆盖全面，适配全身多部位体位治疗。 9.具备完善安全防护设计，搭载过温保护、倾倒断电保护功能，设备运行安全可靠。 10.配备工作状态指示灯，设备工况直观可见，支持长时间连续稳定运行，适配临床常态化理疗工作。 | 否 | 5
| 9 | IVUS血管内超声 | 1 | 台 | 一、硬件平台要求 1.为专用介入超声诊断平台，支持高频机械旋转式超声成像导管，适用于冠状动脉及外周血管介入术前评估、术中监测、术后复盘。 2.配备触控操作终端，集成语音、无线通讯等功能，操作直观便捷。 3.支持鼠标操作，可精准图像描边、帧切换，适配医生操作习惯。 4.设备内置大容量存储，支持大批量病例存档，兼容主流DICOM3.0存储格式，支持U盘导出、网络上传，数据互通性强。 5.配备高清医用显示器，画面清晰细腻，支持镜像显示布局，满足术者多角度观察需求。 6.配备医用移动推车及固定结构，术中摆放稳定、移动灵活，适配介入手术室使用环境。 7.配备专业回撤驱动单元，支持自动、手动双模式回撤，可实时显示回撤行程，支持多档位回撤速度调节，满足不同血管成像精度需求，单帧采集数量充足，成像序列完整。 二、软件功能要求 1.具备智能血管辅助评估功能，可自动识别管腔、血管边界，支持人工微调修正，自动生成血管轮廓数据。 2.支持全程录像回放、速度可调，支持图像缩放、手势及鼠标灵活操控。 3.支持批量帧自动分析评估、长轴轮廓自动拟合展示，术中数据分析高效快捷。 4.具备书签标记、距离测量、图像注释、长轴标尺等术中辅助功能，支持多组距离、面积重复测量，满足精准评估需求。 5.支持通用视频、图片格式导出，兼容DICOM多种压缩存储方式，病例归档规范。 6.支持图像亮度多级调节、狭窄区域智能识别、关键帧标记、长短轴自动标签定位，提升术中识别效率。 7.支持病例脱敏、演示病例转换、界面快捷操作，适配临床诊疗、教学复盘使用场景。 三、超声导管适配要求 1.设备可兼容多款临床常用冠脉超声成像导管，满足高清精细成像、常规临床成像多场景使用。 2.高清成像导管分辨率高、成像精度优，可清晰识别细微血管结构；常规导管适配通用冠脉介入场景，成像稳定。 3.导管外径纤细，适配常规冠脉指引导管进入，术中通过性好、创伤小，适配临床常规介入手术操作。 | 否 | 5
| 10 | 心电监护仪 | 1 | 台 | 一、整机硬件要求 1.主机采用一体化无风扇、无硬盘低功耗设计，运行稳定、故障率低、噪音小，适合24小时连续监护。 2.配备高清医用触控显示屏，支持医用手套、棉签触控操作，有效降低交叉感染风险，屏幕显示清晰、视角广。 3.配备外置独立三色报警指示灯，远距离可视，便于病区快速识别患者监护状态。 二、基础监测功能 1.设备标配心电、呼吸、血氧、脉搏、无创血压常规监护参数，可根据临床需求拓展升级有创血压、体温、呼末二氧化碳、心排量、无创血红蛋白等高级监测模块，适配病房、ICU、急诊、术中多场景使用。 三、操作界面与临床功能 1.支持多套自定义界面布局，可按需切换适配不同科室监护习惯。 2.具备单波形独立冻结功能，冻结单通道波形不影响其他参数实时监测与报警，不干扰正常监护流程。 3.支持波形动态自适应布局，可根据当前监测波形数量自动分配显示区域，无需频繁手动调屏，操作便捷。 4.支持联网跨床监护显示，可实时查看其他床位患者波形及数据，方便医护集中巡查管理。 5.支持多波形重叠对比显示，便于医护比对分析波形时序变化，精准研判临床异常事件。 四、核心监测性能要求 1.心电监护支持十二导联心电采集分析，电极配置简洁、操作便捷，配备丰富心律失常分析功能，可实时同步显示十二导联心电波形及ST段数值，支持ST段趋势动态观察，辅助心肌缺血研判。 2.无创血压具备多种测量模式，支持手动、自动、快速、序列定时测量，适配不同病情患者监测需求，测量精准稳定。 3.血氧监测抗运动干扰、抗低灌注干扰能力强，测量精准，支持末梢灌注评估、智能报警延迟功能，适配躁动、低灌注患者监护。 4.支持多通道有创压力监测，测量范围广、精度高，可通过常规动脉导管实现血流动力学相关参数测算，满足重症监护需求。 5.可拓展一体化呼末二氧化碳监测功能，支持主流监测方式，采样稳定、响应快速，可同步显示相关肺功能评估参数。 6.可拓展高级血流动力学监测功能，支持心输出量、血管外肺水、肺通透性、容量反应性等重症核心参数监测，满足重症患者精细化治疗需求。 7.可拓展无创血红蛋白实时监测功能，可动态监测患者失血、输血变化趋势，为创伤、术中、慢性失血患者诊疗提供数据支撑。 8.具备48小时数据、波形、趋势图存储回溯功能，支持全程数据追溯。 9.具备完善多级声光报警体系，参数阈值可自定义，支持故障报警、报警记录回溯，监护安全可靠。 五、临床辅助决策功能 1.支持治疗目标值自定义设置，可通过图形、柱状图、箭头趋势直观展示参数偏差及变化趋势，辅助医护开展目标导向治疗与风险评估。 2.具备ST段环形趋势分析、基线对照对比功能，可动态识别心肌波形变化，直观辅助临床诊断与疗效评估。 | 否 | 5
| 11 | 除颤仪 | 2 | 台 | 1.采用医用双相波除颤技术，可根据患者胸壁阻抗自适应调节除颤波形，保障除颤电流稳定、治疗安全有效，适配成人、儿童、婴幼儿全年龄段患者急救。 2.配备高清彩色显示屏，支持多通道心电波形同步显示，中文操作界面，操作直观易懂，适配急诊快速抢救场景。 3.设备集成手动除颤、AED自动除颤、同步电复律、心电监护、体外起搏五大核心功能，满足临床各类心律失常急救与干预需求。 4.除颤充电速度快，AED模式响应迅速，支持低能量婴幼儿除颤模式，适配低体重患儿特殊急救场景。 5.支持成人、儿童/婴幼儿模式一键切换，配备独立物理操作按键，抢救操作便捷高效，节省急救时间。 6.同步电复律功能状态有专属灯光提示，工作状态清晰可辨；配备一体化电极板，具备胸壁接触状态检测功能，可实时判断电极贴合情况，避免除颤失误。 7.具备完善心电监护功能，可识别多种常见心律失常，支持生命体征趋势回顾、事件标记记录，便于术后复盘与病例留存。 8.采用旋钮式能量调节及菜单导航设计，操作简洁、定位快速，抢救流程步骤精简，适配紧急施救场景。 9.具备智能定期自检功能，支持小时、日、周多级自动自检，关机无外接电源状态下仍可自主检测，可打印自检报告，实时监测设备健康状态，保障急救设备随时备用。 10.设备具备状态可视化提示功能，故障、待机、异常状态直观反馈，便于日常设备巡检管理。 11.整机防护等级高，防尘防水性能优良，适配急诊、病房、转运等多场景复杂环境使用。 12.配备大容量可充电锂电池，电池续航能力强，支持长时间连续整机工作，满足患者院内转运、应急抢救不间断供电，电池充电效率高，维护便捷。 13.内置打印模块，可自动打印急救事件、充电、除颤、报警等记录，满足临床病案归档需求。 14.体外起搏支持按需、固定双模式，起搏参数调节范围广、精度高，适配不同患者起搏治疗需求。 15.整机轻量化设计，结构紧凑，环境适应性强，温湿度、海拔适配范围广，适配全院多科室常态化急救备用。 | 否 | 5
| 12 | PICCO（血流动力学监测） | 1 | 台 | 一、硬件整体要求 1.主机采用一体化低功耗结构设计，无风扇、无硬盘，运行稳定、故障率低、适合长时间连续重症监护，支持外接功能模块热插拔拓展。 2.配备高清医用大屏，支持医用棉签、手套触控操作，有效降低院感交叉感染风险，显示画质清晰，适配临床精细化监护观察。 二、拓展可视化转运模块要求 1.支持选配独立可视化触控监测模块，模块自带内置电池，无需外接供电，可与主机实现双屏同步显示监护数据。 2.拓展模块支持整机独立转运监护，无需拆卸患者监测线缆，满足院内转运、检查转运不间断监护需求。 3.同品牌设备模块可通用互换，适配科室设备灵活调配使用。 4.单模块可集成呼末二氧化碳、有创血压、体温多项监测功能，集成度高、拓展性强。 三、基础监测功能要求 1.心电监测：支持便捷式十二导联心电采集，操作简便、患者舒适度高；配备专业级心电分析算法，可识别二十余种心律失常，包含房颤专项分析功能。支持十二导联心电波形与ST值同屏实时刷新，具备ST段趋势图形分析功能，可动态监测心肌缺血变化趋势。支持全程不间断QT/QTc间期监测及差值分析，除颤后波形恢复迅速，满足急救场景监护需求。 2.无创血压：具备多种测量模式，支持手动、自动、快速、序列定时测量，适配不同重症患者监护频次需求，测量精准稳定。 3.血氧监测：具备抗运动干扰、抗低灌注干扰能力，测量数据可靠，支持末梢灌注评估、信号质量提示及智能延迟报警功能，适配躁动、休克等特殊患者监护。 4.有创压力：支持多通道有创压力监测，测量范围广，可适配肺动脉压、腹内压等多部位压力监测，可同步监测脉压变异率，辅助临床容量管理评估。 5.体温监测：支持多类型体温探头适配，可区分多部位测温标识，满足全身多区域体温监测需求。 6.具备48小时生命体征数据、波形、趋势全程记录与回溯功能，支持声光分级报警、阈值自定义、故障报警及报警记录追溯。 四、重症PICCO血流动力学监测功能 1.支持一体化高级血流动力学监测模块，可整合PICCO连续心排量、热稀释法心排量监测功能，无需多模块拼接。 2.可全面监测重症核心血流动力学参数，包含心输出量、每搏量、血管阻力、肺水、肺通透指数、容量变异指数、左室收缩力指数等关键指标，满足重症患者容量管理、心功能评估、肺损伤评估的精细化诊疗需求。 3.参数更新速度快、测量精度稳定，体温、注射温度监测范围广，适配各类重症患者临床监测场景。 五、临床智能决策辅助功能 1.支持目标导向治疗管理，可自定义诊疗目标参数，通过柱状图、趋势箭头直观展示参数偏差与变化趋势，辅助临床风险预判与疗效评估。 2.具备ST段环形趋势分析、基线对照功能，可动态对比心肌波形变化，快速识别心肌缺血异常。 3.配备生命体征直方图统计工具，高频采集数据，可长期统计各项监护参数分布区间、变化占比，直观展示患者病情变化规律，助力药物疗效评估、呼吸机撤离评估等临床工作。 | 否 | 5
| 13 | 55寸手术专用影像屏 | 1 | 台 | 一、基础显示性能 1.1.采用55英寸医用级高清显示面板，4K超高清分辨率，16:9标准显示比例，色域色彩位数高，色彩还原精准、画面细腻。 1.2.设备亮度充足、广视角显示，响应速度快，整机轻量化设计，适配手术室、影像科室长期稳定显示使用。 二、图像校准与显示技术 2.1.内置多套专业医用校准曲线，包含常规灰度曲线、医用DICOM标准曲线及自定义曲线模式，可适配各类医学影像精准显示需求。 2.2.具备专业色彩校正、画质优化技术，可有效均衡屏幕色彩均匀度、修正画面色差，提升医学图像显示精度，减少画面显示偏差，保障诊断准确性。 2.3.支持多窗口图像独立校正处理，多信号源画面显示一致性好，无色彩、清晰度差异。 三、接口与多画面功能 3.1.配备丰富高清视频输入接口，兼容主流医用高清传输接口，适配各类影像设备、手术设备信号接入。 3.2.支持多路信号同时输入，可实现多画面同屏显示，内置多种预设画面布局，支持自定义布局调节，满足多影像同步对比诊断需求。 四、机身防护与环境适配 4.1.设备外壳采用医用级材质，具备抗菌、防尘、防潮、防雾气性能，适配手术室无菌、潮湿多尘的特殊诊疗环境，抗干扰能力强，可规避医疗设备电磁干扰影响，保障画面稳定输出。 五、智能控制功能 5.1.配套专业医用控制软件，支持远程设备管理，可远程调节屏幕色温、校准曲线、调整画面布局，运维便捷、管理高效。 六、资质与供电要求 6.1.适配标准医用交流供电规格，设备合规安全，具备国家强制安全认证。 6.2.设备生产厂家具备完善的质量管理、环境、职业健康安全等全套体系认证，生产工艺成熟、品质稳定，满足医疗机构常态化使用及质控要求。 | 否 | 5
| 14 | 中央监护系统 | 1 | 套 | 一、中心监护系统 1.床位管理能力：中央站支持≥64床患者数据集中监测与统一管理，可兼容联网床旁监护仪、患者遥测设备、除颤仪等医用监护类设备，支持多类型设备混合组网、统一平台管理。 2.分级数据调阅：系统支持分级权限管理，可根据科室、岗位权限差异化授权，医护人员可按需调阅管辖患者的实时监护数据、历史趋势数据、报警记录数据，适配科室精细化管理需求。 3.医生端权限功能：支持医生工作站终端部署，医生可远程查看所辖患者全部监护数据、趋势曲线、报警信息，同时支持远程修改患者监护参数报警上下限，便捷高效。 4.全域科室监护组网：支持以中央站、查看工作站、床旁监护仪为核心搭建科室全域监护网络，支持护士站、医生办公室、家属会谈室、科室走廊等多点位同步查看患者监护数据；支持同一患者多终端差异化界面展示，多终端访问互不干扰、数据实时同步。 5.远程夜间模式管控：中心监护系统支持远程设备管控，可通过中央站、工作站对管辖范围内所有病床监护设备一键统一开启夜间模式，适配夜间低干扰监护场景。 6.远程隐私模式管控：系统支持隐私保护功能，中央站、工作站可一键批量开启全院/分区病床监护设备隐私模式，保护患者诊疗隐私，满足院内隐私管控规范。 7.多病人同屏显示：中央站单显示屏支持≥24位患者监护数据同时分屏显示，界面清晰、布局合理，便于护士集中巡查监护。 8.全息波形存储：系统支持≥240小时全参数全息波形数据存储，波形采样分辨率≥250Hz，波形完整无缺失，可回溯复盘患者全程监护状态。 9.ST段数据存储：具备≥240小时ST片段趋势数据存储能力，数据采样间隔≤5分钟，可完整记录患者心肌动态变化趋势，满足心内科诊疗分析需求。 10.事件记录存储：系统可存储≥1000条监护事件记录，包含设备报警事件、人工操作事件；每条事件同步存储事发时刻全部监护参数及至少3道关联波形，波形记录时长≥32秒，可完整追溯异常事件全过程。 11.多设备数据集成：支持单患者多设备数据融合展示，可集成同科室主流监护仪、呼吸机、麻醉机、输注泵等设备运行数据，实现单患者诊疗数据一屏汇总、统一管理。 12.智能电池充电装置：配套锂电池集中充电设备，支持≥10块监护设备锂电池同时独立充电；每个充电位配备独立状态指示灯，单块电池充电至90%电量时长≤5小时，充电高效稳定。 二、遥测监护系统 1.设备重量：遥测发射盒整机（含内置电池）重量≤170g，轻量化设计，患者佩戴无负担，适配卧床、活动患者全天候监护。 2.设备尺寸：遥测发射盒整机外形尺寸≤99×60×24mm，体积小巧，便携佩戴、不易磕碰。 3.防护与安全等级：设备防水等级达IPX7，支持水洗消毒；通过1.5米自由跌落抗摔测试；心电、血氧监测模块电击防护等级为CF型，医用安全等级高。 4.高清显示屏幕：遥测发射盒配备彩色显示屏，屏幕尺寸≥1.5英寸，屏幕分辨率≥240×240，显示清晰、视角均匀。 5.屏幕显示能力：设备屏幕可同时显示≥2项监护参数+1道实时波形，患者可直观查看自身监护数据。 6.多参数监护配置：标配心电、呼吸、血氧、脉搏监测功能；可监测HR、ST、PVC、RR、SpO2、PR核心参数，ST、PVC异常数据可同步上传中央站分析展示，满足临床基础监护需求。 7.智能抗干扰算法：搭载多参数融合分析算法，具备优异的抗运动干扰、抗环境电磁干扰能力，可有效过滤术中、活动、环境杂波，数据精准稳定。 8.多通道心电分析：支持≥3通道心电波形同步采集、同步分析，可实现多导心电综合研判，精准识别细微心电异常变化。 9.抗运动监测能力：内置专业抗运动算法，患者翻身、活动状态下仍可稳定采集心电、血氧数据，杜绝数据误报、漏报。 10.心电监测参数：支持3/5导自适应心电监护，心率测量范围：成人15～300bpm、小儿15～350bpm，覆盖全年龄段患者。 11.心电滤波模式：内置多档专业滤波模式，包含监护模式（0.5-40Hz）、ST分析模式（0.05-40Hz）、运动模式（1-20Hz），适配不同临床场景监测需求。 12.多公式QTc计算：支持主流四种QTc校正计算公式，包含Bazett、Fridericia、Framingham、Hodges，满足临床精准心电评估、学术分析需求。 13.心律失常分析：标配房颤、室上性心动过速、室性早搏频次（SVCs/min）等心律失常分析功能，支持≥27种实时心律失常自动识别、报警，适配心内科常规筛查。 14.呼吸监测参数：采用阻抗式呼吸监测技术，呼吸率测量范围：成人0～120rpm、小儿0～150rpm，适配全年龄段患者。 15.血氧监测参数：血氧饱和度测量范围0～100%，血氧脉率测量范围20～300bpm，监测范围广、精度高。 16.实体按键配置：设备配备多功能实体按键，支持开关机/熄屏、护士呼叫、主界面切换功能，操作便捷、应急响应快速。 17.患者信息显示：设备主界面可清晰展示患者姓名、床号、住院号等基础信息，便于医护核对、杜绝患者混淆。 18.跨设备数据查看：支持床旁监护仪“它床观察”功能，可实时调取联网遥测设备的监护数据、报警信息，数据互联互通。 19.超长续航能力：支持双供电模式，全新满电可充电锂电池连续工作时长≥170h；支持3节AA干电池供电，全新干电池连续工作时长≥110h，满足长时间离床监护需求。 20.设备定位追踪：具备设备实时定位、历史轨迹回溯功能，可精准查询设备实时位置、历史使用位置，便于院内设备资产管理、调度溯源。 三、床旁病人监护仪 1.高清触控显示屏：配备≥10英寸医用彩色液晶触摸屏，屏幕分辨率≥1280×800，支持≥10通道波形同步显示，画面清晰、波形完整。 2.可拆卸锂电池：内置插槽式可拆卸锂电池，无需工具即可快速拆装更换；单块电池持续监护工作时长≥4小时，可选配双电池扩容，持续工作时长≥8小时，满足转运、断电应急监护需求。 3.医用安全等级：ECG、TEMP、SpO2、NIBP核心监测参数具备防除颤CF型电击防护能力，符合医用电气安全标准，适配手术室、ICU等高危场景。 4.设备使用寿命：设备设计使用年限≥10年，性能稳定、耐用性强，满足医院长期临床使用。 5.全年龄段参数配置：标配3/5导心电、呼吸、无创血压、血氧饱和度、脉搏、双通道体温监测功能，所有参数适配成人、小儿、新生儿全年龄段患者。 6.全维度心电监测：支持心率统计、ST段动态测量、多类心律失常分析、QT/QTc实时监测及异常报警，全功能适配成人、小儿、新生儿患者心电监护需求。 7.房颤心律失常分析：标配房颤、室上速、室性早搏等心律失常智能分析功能，支持≥27种实时心律失常自动识别、预警，满足临床心电筛查刚需。 8.QT/QTc监测范围：QT、QTc实时测量范围200～800ms，覆盖临床正常及异常区间，精准辅助心肌、心电功能评估。 9.多导心电同步分析：支持≥3通道心电波形同步采集、同步分析，可多维度研判心电状态，提升异常识别准确率。 10.血氧监测功能：实时监测SpO2、PR、PI灌注指数参数，适配全年龄段患者，脉率测量范围20～300bpm，支持弱灌注、运动状态下稳定监测。 11.血氧探头防护：标配指套式血氧探头，防水等级≥IPX7，可浸泡消毒，适配院感高标准要求。 12.血压测量模式：支持手动、自动、连续、序列、整点五种测量模式，可自动生成24小时血压统计报表，满足动态血压监测需求。 13.呼吸监测范围：全年龄段呼吸监测，测量范围0～200rpm，适配新生儿浅快呼吸、成人常规呼吸监测。 14.无创血压监测：无创血压功能适配成人、小儿、新生儿，成人收缩压测量范围25～290mmHg，测量区间广、适配各类重症、低血压患者。 15.有创压力监测：支持2通道有创压同步监测，动脉压监测模式下同步支持PPV容量参数监测，适配危重症血流动力学监护，设备具备三类医疗器械注册证。 16.双通道体温监测：配备双通道体温监测功能，支持温差计算，可自定义体温通道名称，适配多场景体温监护需求。 17.一键自动报警设置：支持所有监护参数报警阈值一键自动适配设置，系统可根据患者年龄段、基础体征自动匹配合理报警区间，提升医护工作效率，配套用户手册明确设置规则。 18.智能报警阈值推荐：系统可根据患者实时体征、参数趋势变化，智能推送HR/PR、SpO2、RR等核心参数的最优报警上下限建议，实现个性化精准监护。 19.参数组合报警功能：支持多参数联动组合报警，可综合研判患者多项体征变化输出统一预警，更贴合真实病情状态；系统预设≥10组经典组合报警方案，同时支持医护自定义≥10组个性化组合报警规则。 | 否 | 5
| 15 | X-γ辐射剂量率仪 | 1 | 套 | 一、设备用途 本设备适用于医院放射科室、机房环境、诊疗场所等场景的X、γ射线环境辐射剂量率检测，可精准监测环境辐射数值，满足院感辐射防护、环境监测及日常巡检使用需求。 二、系统配置要求 1、枪式X、γ巡测仪主机：1台 2、专用便携防护收纳箱：1个 3、配套原装用户操作手册、合格证、检测资料：1套 三、核心技术性能指标 1、探测器类型：采用NaI（Tl）碘化铯闪烁晶体探测器，探测灵敏度高、响应速度快。 2、探测灵敏度：≥250cps/(µSv/h)（Cs-137标准源），保证低剂量环境精准探测。 3、剂量率测量范围：0.01µSv/h～1.5mSv/h，覆盖常规医用辐射环境监测区间。 4、能量响应范围：30keV～3MeV，适配医用X、γ射线主流能量波段检测。 5、剂量响应误差：≤±10%（Cs-137标准源），需提供第三方权威检测机构检测报告。 6、相对固有误差：≤±10%（Cs-137标准源），需提供第三方权威检测机构检测报告。 7、整机测量重复性：≤10%，设备测量数据稳定、误差小，需提供第三方权威检测报告。 8、设备功耗：整机工作功耗≤120mW（不含屏幕背光），低功耗设计，续航持久。 9、整机重量尺寸：整机含电池重量≤1.2kg，手持轻便，适合长时间巡检作业。 10、测量时间档位：支持多档位测量时间可调，包含1s、5s、10s、20s至90s区间档位可调，可适配快速检测、精准稳态测量不同场景。 11、报警阈值档位：支持多段剂量率报警阈值可调，覆盖0.25µSv/h～200µSv/h区间可调，可自定义适配院内辐射报警标准。 12、测量功能：设备同时支持实时剂量率测量、累积剂量测量，一机两用，满足日常巡检与累计辐射统计需求。 13、显示系统：采用单片机智能控制，搭载大尺寸LCD液晶显示屏，自带背光功能，暗光环境可清晰读数，操作简洁便捷。 14、显示视角：广视角显示设计，可视角度≥60°，多角度观测无反光、无偏色。 15、补偿技术：搭载硬件能量补偿技术，有效优化能量响应偏差，提升全波段射线测量精准度，环境适应性强。 16、数据存储功能：设备内置存储模块，可存储≥500组历史剂量率数据，支持本地随时调取、查看历史监测记录，方便数据追溯。 17、智能报警功能：具备剂量率阈值超限报警、剂量率过载保护报警、探测器故障报警、电池欠压预警等多重防护报警功能，设备运行安全稳定。 18、同屏显示功能：屏幕支持多参数同屏实时显示，可同步展示设备电量、当前测量时间、预设报警阈值、实时剂量率、剂量率单位等核心信息，界面直观全面。 19、按键操作：设备配备多功能实体按键，支持测量启停、暂停、参数设置、背光开关、数值增减调节等完整操作功能，操作逻辑简洁人性化。 20、供电方式：支持常规干电池供电，适配通用1号碱性电池，采购便捷、更换简单。 21、多单位切换：支持多类辐射单位自由切换，包含nSv/h、µSv/h、nGy/h、µGy/h、cps等常用单位；累计剂量支持µSv、µGy显示，适配不同检测标准。 22、高精度性能：设备测量稳定性高，整机重复性误差＜1.5％，长期监测数据精准稳定。 | 否 | 5
| 16 | 个人计量报警仪 | 1 | 套 | 一、设备用途 主要用于医护人员放射作业个人辐射防护监测，可实时监测个人累积剂量、实时剂量率，支持X射线、γ射线、硬β射线检测，适用于放射科、介入手术室、核医学科等辐射场所个人安全防护预警。 二、系统配置 个人剂量报警仪主机：1台 三、技术性能指标 1、可检测射线类型：支持X射线、γ射线、硬β射线监测，适配医院各类放射场景防护监测需求。 2、能量响应范围：40keV～3.0MeV，覆盖医用常规辐射能量区间，监测适配性广。 3、累积剂量测量范围：0.00μSv～9.99Sv，量程范围大，可满足长期个人剂量累积统计。 4、实时剂量率测量范围：0.01μSv/h～30mSv/h，兼顾低剂量环境监测与高剂量过载预警。 5、相对固有误差：≤±10%，测量精度高、系统偏差小，需提供第三方权威检测机构检测报告佐证。 6、统计涨落（重复性）：≤5%，设备监测数据稳定性强、误差可控，需提供第三方权威检测机构检测报告佐证。 7、报警响应时间：＜10s，辐射异常时快速触发预警，保障人员防护安全，需提供第三方权威检测机构检测报告佐证。 8、整机操作与显示：支持一键式简易操作，配备≥1.5英寸广视角液晶显示屏，可实现时间、设备电量、瞬时剂量率、累积剂量多参数同屏同步显示，界面直观清晰。 9、屏幕功能：配备屏幕背光功能，可在昏暗环境、无光手术室环境下清晰读数，适配多场景作业。 10、启动模式：支持开机自动检测、自动进入监测状态，无需手动启动，操作便捷。 11、数据存储功能：设备可自动保存累积剂量数据、累积起始时间，断电后数据长期保存、不丢失，支持剂量数据追溯。 12、多重智能报警功能：具备累积剂量超限报警、剂量率超标报警、测量过载报警、设备低电量报警、场所滞留时间报警等多项预警机制，可自动存储报警记录，方便后台追溯查看。 13、滞留时间设置：场所安全滞留时间可自定义调节，调节范围0～99分钟，可根据不同辐射场所灵活设置。 14、报警阈值自定义：支持剂量率、累积剂量双阈值预置设定，具备声光同步报警功能，预警提示醒目，可适配院内不同辐射防护等级要求。 15、过载保护功能：具备辐射剂量过载识别与报警功能，超量程时及时预警，保护设备同时提醒人员撤离高危环境。 16、电量预警功能：设备实时监测供电状态，电量不足时主动提示预警，避免设备断电失效。 17、剂量率报警阈值可调：支持多档位阈值可调，覆盖0.5μSv/h～500μSv/h区间，可自由设定适配科室防护标准。 18、供电方式：采用单节7号干电池供电，耗材通用、更换便捷、续航稳定。 19、设备外形尺寸：整机尺寸≤100mm×65mm×20mm，机身小巧轻便，便于随身携带、佩戴作业。 20、整机重量：≤75g，超轻机身设计，长期佩戴无负担，适配医护长期作业需求。 21、工作温度环境：设备工作温度范围-30℃～+55℃，环境适应性强，可适配医院各类室内、临时作业环境。 | 否 | 5
| 17 | 麻醉呼吸回路消毒系统 | 1 | 套 | 1.消毒方式：支持多介质复合消毒技术，可采用臭氧、过氧化氢、醇类消毒剂等医用合规消毒介质，对麻醉机、呼吸机内部呼吸回路管路、腔体等内部结构实现全方位消毒灭菌，适配临床复用管路常态化消毒需求。 2.资质要求：生产企业具备医疗器械生产许可证、消毒产品生产企业卫生许可证；设备具备有效的医疗器械注册证、消毒产品卫生安全评价报告；企业通过GB/T 42061-2022质量管理体系、GB/T 45001-2020职业健康安全管理体系、GB/T 24001-2016环境管理体系认证，证书在有效期内。 3.控制技术：采用闭环智能控制技术，设备运行过程中可实时监测臭氧浓度、设备内部温度等核心参数，自动动态调节气体输出参数，保障消毒参数稳定输出，一体化完成管路加湿、消毒、干燥全流程自动化作业。 4.工作模式：设备内置多套标准化工作程序，包含麻醉机消毒模式、呼吸机消毒模式两大核心分类，支持常规固定程序+自定义可调程序，适配不同管路污染程度、不同设备类型的消毒场景。固定程序包含快速、标准、加强、超强四档常规模式，同时支持自定义参数设置，满足个性化消毒需求。 固定程序消毒时长要求：快速消毒≤20min、标准消毒≤45min、加强消毒≤75min、超强消毒≤105min；自定义程序参数可调范围：雾化消毒程序10min～60min可调、步进值≤5min；气体消毒程序0min～120min可调、步进值≤5min；干燥程序0min～60min可调、步进值≤5min。 5.快速消毒性能：设备快速消毒模式下，单次消毒时长≤20分钟，对枯草杆菌黑色变种芽孢平均杀灭对数值＜strong>≥3.00。 6.排气性能：设备标配独立排气系统，整机排气速度≥3L/min，保障消毒后残余气体快速排出，无管路残留淤积。 7.数据存储与打印：设备具备消毒数据自动存储功能，可长期留存多组消毒记录，包含消毒模式、消毒时长、运行参数、设备编号、时间等信息；消毒程序结束后支持本地一键打印消毒报告，可追溯、可存档，满足院感管控要求。 8.臭氧输入浓度：设备初始输入臭氧浓度≥100mg/m³，臭氧输出稳定，保障基础消毒灭菌效果。 9.自动供液与预警：设备具备全自动加液功能，无需人工频繁补液；内置液位监测模块，消毒液不足时自动声光报警，提醒工作人员及时补充耗材，避免空机运行。 10.耗材更换提醒：设备具备消毒液使用计数功能，可自定义设置加液次数阈值，累计使用次数达到设定值后，系统自动弹窗提醒更换消毒剂耗材，保障消毒介质活性与消毒效果稳定。 11.消毒液浓度：设备配套医用过氧化氢消毒液有效浓度≥7.5%，配套消毒液具备正规消毒产品卫生安全评价报告，符合医用消毒耗材标准。 12.臭氧残留控制：设备消毒作业完成后，管路及设备内部臭氧残留量≤0.04mg/m³，符合手术室洁净环境标准。 13.雾化性能：设备雾化输出量稳定可控，雾化量区间为0.2～0.5ml/min，雾化均匀、无积液，保障消毒液均匀覆盖管路内壁。 14.智能报警保护功能：设备内置多重安全预警机制，包含①无臭氧发生故障报警，臭氧发生异常时及时报警停机；②超温报警，运行过程中实时监测机身内部温度，温度异常时自动报警并干预，避免温度异常导致臭氧浓度衰减、影响消毒灭菌效果，保障设备运行安全与消毒质量。 15.消毒液安全性：设备配套过氧化氢消毒液符合国家《消毒技术规范》医用消毒液要求，经毒理检测判定为无毒、无皮肤黏膜刺激性。 16.临床使用安全性：设备消毒作业过程安全可控，支持手术室正常环境下作业，可实现人机共存，作业过程无有害气体泄漏，不污染手术室工作环境。 17.广谱灭菌性能：设备具备高水平消毒灭菌能力，经第三方机构检测，微生物杀灭/灭活指标满足：枯草杆菌黑色变种芽孢杀灭对数值≥3.0、大肠杆菌杀灭对数值＞6.43、金黄色葡萄球菌杀灭对数值＞6.18、铜绿假单胞菌杀灭对数值＞6.38、黑曲霉菌杀灭对数值＞5.26、白色念珠菌杀灭对数值＞5.11、脊髓灰质炎病毒灭活对数值＞4.00、人类冠状病毒灭活对数值≥4.00、龟分枝杆菌杀灭对数值＞4.00。 18.人机交互界面：设备配备≥8英寸高清彩色触控显示屏，中文可视化操作界面，操作简单便捷，一键启动雾化、消毒、干燥全自动一体化程序，支持参数自定义、运行状态实时显示。 19.自动干燥功能：设备配备独立恒温干燥程序，采用恒温风干技术，可彻底吹干呼吸回路管路内部水汽，杜绝管路积水、残留、滋生细菌，保障管路干燥洁净。 20.高效消毒结构技术：设备采用高流速气体传导消毒技术，可使消毒气体快速充盈麻醉、呼吸机管路全部腔体，穿透性强，无消毒死角，全面清除管路内部污渍、菌群，实现全管路深度灭菌，具备相关技术专利优先。 21.医用电气安全：设备严格符合GB9706.1-2020《医用电气设备 第1部分：基本安全和基本性能的通用要求》，医用电气安全合规。 22.电磁兼容标准：设备符合YY 9706.102-2021《医用电气设备 第1-2部分：基本安全和基本性能的通用要求 并列标准：电磁兼容 要求和试验》，可适配医院复杂电气环境，无电磁干扰。 23.设备使用寿命：设备设计使用年限≥10年。 | 否 | 5
| 18 | 硬性电子输尿管肾镜 | 1 | 套 | 1.成人硬性电子输尿管肾镜 1.1.插入端外径：≤F8.5，镜体纤细，降低术中尿道、输尿管黏膜损伤风险，适配成人常规尿路手术入路。 1.2.器械工作通道：≥F6.3，通道孔径充足，可兼容激光光纤、取石网篮、活检钳等常规泌尿外科手术器械，满足碎石、取石、活检等常规手术操作需求。 1.3.有效工作长度：≥425mm，满足成人输尿管上段、肾盂、肾盏等上尿路深部手术操作视野需求。 1.4.图像分辨率：≥400×400，成像清晰，视野无畸变，可清晰识别病灶、结石及细微组织结构。 1.5.视场角：≥90°；视向角：0°，直视成像设计，视野开阔无盲区，术中观察角度贴合常规手术操作习惯。 1.6.有效观察景深：3mm～50mm，景深范围覆盖全手术操作距离，远近视野成像清晰，适配术中近距离精细操作、远距离大范围探查需求。 1.7.照明方式：内置光纤照明，光照均匀、发热量低，无视野阴影，保障术中持续稳定照明效果。 1.8.输出照度：≥5000LX，强光照明，深部术野清晰透亮，可有效应对浑浊术野、细微病灶观察场景。 1.9.设备工作环境：环境温度10℃～40℃；相对湿度30%～75%，适配手术室常规工作环境，设备运行稳定。 2.小儿硬性电子输尿管肾镜 2.1插入端外径：6/7.5Fr，超细镜体，适配儿童纤细尿路结构，最大程度降低术中创伤。 2.2.器械工作通道：≥φ1.1mm，可适配小儿泌尿外科微型手术器械，满足儿童碎石、取石、探查等微创操作。 2.3.有效工作长度：≥425mm，适配儿童上尿路手术探查及治疗需求。 2.4.视向角：0°，直视成像，操作直观、贴合小儿手术精细操作需求。 2.5.视场角：≥75°，视野开阔，减少术中反复调整镜体频次，提升手术效率。 2.6.输出图像像素：≥1920×1080（1080P高清），高清成像，可精准识别小儿尿路细微病变、微小结石。 2.7.视频输出接口：支持SDI、DVI、HDMI主流高清接口，可兼容各类医用显示器、图像存储设备，拓展性强。 3.电子内窥镜通用控制器 3.1.电气参数：输入电压110-220V宽电压自适应，输入频率50Hz/60Hz，额定输入功率≤120VA；防电击类型：I类，防电击程度：BF型应用部分，支持连续不间断运行，符合医用电气安全标准。 3.2.医用显示屏幕：显示屏尺寸≥21英寸，屏幕比例16:9宽屏，物理分辨率≥1920×1080，屏幕亮度≥250cd/m²，高清高亮，术野成像清晰细腻。 3.3.屏幕显示性能：对比度≥1000:1，屏幕上下、左右可视角度≥178°，多人观摩无偏色、无暗角，满足手术团队协同观察需求。 3.4.白平衡功能：支持手动白平衡调节，可根据术中环境、术野光线自动适配色彩，还原真实组织色彩。 3.5.光源控制模式：支持手动启停光源、自动亮度动态调节，可根据术野明暗自动匹配光照强度，避免强光刺眼、光照不足等问题。 3.6.图像显示模式：支持方形、圆形两种图像显示模式，可根据手术习惯自由切换，适配不同手术操作场景。 3.7.高清输出分辨率：支持1920×1080、60Hz高清稳定输出，画面流畅无卡顿、无拖影。 3.8.视频输出端口：标配DVI、HDMI高清输出接口，兼容主流医用显示、刻录、存储设备。 3.9.LED光源参数：光源功率≥80W，色温5000K-6500K，光源使用寿命≥10000小时，光线柔和自然、色彩还原度高，长期使用稳定耐用。 3.10.数据存储：标配USB外接存储接口，支持U盘外接存储，满足术中录像、拍照数据留存需求。 3.11.设备外形尺寸：结构紧凑，适配手术室设备摆放及移动需求。 3.12.设备重量：整机轻量化设计，便于设备搬运、摆放、日常维护。 3.13.设备兼容性：适配主流同类型电子内窥镜设备，兼容性强，拓展升级空间大。 3.14.智能识别功能：设备可自动识别适配电子内窥镜型号，自动匹配最优图像参数、光照模式，无需手动调试，开机即用。 3.15.图文存储功能：设备自带术中拍照、动态录像、视频存储功能，兼容USB2.0及以上接口U盘，支持手术资料实时留存、导出、归档，满足院感及病历资料留存要求。 3.16.无级光源调节：支持无级连续自动亮度调节，可根据术野实时变化，精准输出适配光源亮度，保障全程成像稳定均匀。 | 否 | 5